一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP－MS） | 1台 | 允许进口 |
| 2 | 制备液相 | 1台 | 允许进口 |
| 3 | 气相色谱 | 2台 | 允许进口 |

二、详细技术参数及要求

| 品目 | 货物 名称 | 招标规格及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪（ICP－MS） | 1 仪器基本要求 1.1 基本结构：由进样系统、电感耦合等离子体（离子源）、接口和离子透镜、碰撞/反应池、质量过滤器、检测器等部分构成。由专业软件对仪器进行控制，并对数据进行获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应包括维持高真空的必要设备。 1.2 应用范围：适用于食品、环境、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料、消费品等多领域、不同类型样品分析要求。能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。 2 仪器基本参数 2.1 进样系统 2.1.1 雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率。 2.1.2 雾化室：双通道石英雾室，必须配置半导体控温装置，低温提升去溶剂效果。 ★2.1.3 高基体进样系统：仪器配置全自动气溶胶稀释装置，实现对高盐样品的在线气溶胶稀释，提高仪器耐盐度，可直接分析25%TDS样品，至少可选择4倍、8倍、25倍、50倍、100倍五种稀释比例确保最佳匹配条件，软件实现稀释气和补偿气自由切换，流速0~2.00 L/min，0.01 L/min连续可调。（投标文件中需提供软件截图证明至少有五种稀释倍数） 2.1.4 等离子体气路控制：至少配备4个高精度气体质量流量计 (MFC) ，分别控制包含等离子体气、辅助气、载气、补偿气等气体流量。 2.1.5 有机直接进样系统：配置原装有机加氧气路和相关配件（炬管、铂采样锥和铂截取锥等），实现纯有机溶剂直接进样分析。 2.2 等离子体 ★2.2.1 数控式、固态射频发生器，功率范围不少于600~1600 W，射频频率≤27.12 MHz。（投标文件中需提供射频频率的彩页样本证明产品满足下划线内容） 2.2.2 射频线圈必须采用主动式循环水冷却。 2.2.3 炬管为一体式全石英材质，不得使用其他材料。无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由电机控制自动完成。 ★2.2.4 具有消除二次放电系统，配备铂质屏蔽矩，真实接地彻底杜绝二次放电，同时精确控制离子能量1 eV以内。（投标文件中需提供屏蔽矩实物图） 2.3 接口和离子透镜 2.3.1 接口：镍质采样锥和截取锥组成主流双锥接口设计，锥数量≤2个。具有≤1.0 mm的采样锥孔、≤0.50 mm的截取锥孔，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。锥上不得施加任何电压，采样锥和截取锥之间不得通入任何气体。若截取锥配有嵌片，须另配10套稳健嵌片以备更换。 ★2.3.2 离子透镜：由离子提取和偏转透镜组成，配备不少于2个提取透镜，可通过电压调节来控制粒子提取效果，提升全质量范围粒子传输效率。透镜维护时无须关闭高真空系统。（投标文件中需提供产品软件界面透镜参数截图证明） 2.3.3 采用正、负双电压调节实现离子束双重偏转，不仅将待测离子与中性粒子及光子有效分离，同时平衡不同质量段灵敏度分布。 2.4 碰撞/反应池 ★2.4.1 配置多极杆结构碰撞反应池，且碰撞反应池内至少设置8根独立的带电极板或杆，以紧密控制约束离子束，保证待测离子传输效率。更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物。（投标文件中需提供至少设置8根独立的带电极板或杆的产品软件截图） 2.4.2 碰撞反应池具有温控功能，保证运行稳定性并能有效耐污染，池内温度范围50~95 ℃，0.1℃连续可调。（投标文件中需提供池温控软件截图证明） 2.4.3 配置高精度质量流量计控制通入池中高纯氦气，流速0~12 mL/min连续可调，须提供He气流速软件截图证明。 2.4.4 碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，除干扰以碰撞模式为优先，不同模式切换时间≤5秒。 2.4.5 碰撞/反应池干扰消除能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，在无须使用如CH4或H2或O2或NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0 ppt，BEC≤5.0 ppt，同时在7 mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0 ppt。如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池在标配的一路碰撞反应气路基础上，必须额外配置两路反应气路（其中一路可以通入氨气），并且必需由单独的质子流量计分别控制流量，实现在同一方法中的在线自动切换。 （投标文件中需提供官方文献证明产品满足下划线内容） 2.5 质量过滤器：物理双曲面四极杆设计，驱动频率3 MHz。 2.6 检测器 2.6.1 脉冲模拟双模式电子倍增器，且为正交设计即待测离子通过四极杆质滤器后，偏转90度再进入检测器。（投标文件中需提供检测器实物图证明产品满足下划线内容） 2.6.2 至少11个数量级的动态线性范围，满足从ppt到百分含量级浓度的测定，能在同一次运行中同时测量痕量与常量元素。 2.6.3 ICP-MS检测器在每天200个饮用水样品以上的高频使用中寿命在10年以上，如果无法提供官方证明文件，需额外配置5个检测器备用。 2.7 软件 2.7.1 提供中文版的ICP-MS控制软件。 2.7.2 全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。 2.7.3 提供智能半定量功能，并能以元素热力图形式展示样品结果，方便快速审阅结果。 2.7.4 提供全自动工作条件调谐和自定义调谐2种调谐方式。自动调谐要求可实现一键式多参数联调，并自动出具调谐报告。自定义调谐时，调谐界面可实时监控元素的信号值和谱图，提供实时信号监测软件截图。 2.7.5 虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应。 2.7.6 实时数据显示和实时报告显示。样品分析数据可以使用ICP-MS软件进行离线数据处理，并生成报告。 2.8自动进样器 2.8.1 不少于200个样品位的样品架。 2.8.2 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求。 ★2.8.3 同时具备四面透明防尘罩，侧面拥有独立排风装置设计，可实现自动进样器内部自洁净并实现正压小环境。（投标文件中需提供自动进样器实物图） 3 仪器性能参数 3.1 灵敏度（在氧化物产率（CeO+/Ce+）≤1.8%情况下实现）：7Li ≥55 Mcps/ppm，115 In≥320 Mcps/ppm，238U ≥500 Mcps/ppm (以提供的英文官方性能指标为准，不提供视为负偏离)。 3.2 检出限：9Be ≤ 0.2 ppt，115In ≤ 0.05 ppt，209Bi ≤ 0.08 ppt。 3.3 背景信号＜1 cps。 3.4 氧化物产率（CeO+/Ce+）≤1.8%。 3.5 双电荷产率（Ce2+/Ce+）≤3%。 3.6 短期稳定性（RSD）≤2% （20 min）（须在1ppb标准溶液中测定）。 3.7 长期稳定性（RSD）≤3% （2 h）（须在1ppb标准溶液中测定）。 3.8 丰度灵敏度：低质量端≤5×10-7，高质量端≤1×10-7。 4 HPLC-ICP-MS联机技术性能要求 ★4.1 HPLC-ICP-MS联机技术：提供商品化的成熟联机硬件接口及控制软件，同一台电脑同一界面统一的控制、统一的数据处理，液相部分的自动进样器、柱温箱和四元泵的参数内置于ICP-MS软件中，无需HPLC色谱操作软件，只需1套ICP-MS软件即可直接反控液相的操作，完成联机数据采集和分析。（投标文件中需提供色谱参数内嵌入ICP-MS操作软件的截图证明） 4.2As形态分析能力：可实现5分钟内对亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷酸，二甲基砷酸，砷酸根（As5+），共5种As形态进行快速分离。 4.3Hg元素形态分析能力：可实现3分钟内对二价汞，甲基汞，乙基汞，苯基汞，共4种Hg形态进行快速分离。 4.4能和同品牌的液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中的至少3种联用，进行元素特殊形态和价态的分析。（投标文件中需提供同品牌液相、气相、离子色谱、毛细管电泳之中至少3种设备联用证明） 4.5多元素形态分析功能：可拓展液相配置阀系统，能实现无人值守多元素依次形态分析。 5.微波消解仪 5.1最大微波输出功率：≥1200W，腔体≤28L，微波能量密度≥42W/dm³(密度=微波输出功率/腔体体积) 5.2批处理能力：可同时满足处理≥10位超高压消解罐转子和≥16位高通量消解罐转子。 5.3测温方式：底部红外测温技术，中红外测温范围：60℃-400℃，温度低于60℃时界面显示为RT 5.4每套消解罐都含有独立的定量控压功能模块，内含可拆解弹性结构体，定量可计量。 5.5内罐材质：TFM制作，内罐内壁光洁度≤0.8um(提供第三方检测报告证明)，且消解内罐外壁均带有激光刻蚀的标识 5.6外罐材质：防爆裂并支持水洗易于清洁，由高强度增强型PEEK（聚醚醚酮）耐压材料制作。 5.7泄压模块：每套消解罐内罐密封塞带有泄压孔，泄压模块有≥2个以上泄压孔，保证安全泄压，防止爆罐。 5.8仪器可内置方法库，即调即用。可提供功率模式、斜率升温模式可选，置顶最近用过的三个方法，即调即用。 5.9高压消解罐:最高工作压力≥4Mpa,最高工作温度≥240℃ 5.10彩色触摸屏图形界面，运行前自动检测转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全 6 仪器配置要求： 6.1 ICP-MS主机 1台，包含高盐进样系统、半导体控温装置、电感耦合等离子体系统（至少配置4个高精度气体质量流量计分别控制等离子体气、辅助气、载气、补偿气等四路气体流量）、离子透镜、碰撞/反应池、四极杆质量分析器及检测器，同时具备高基体自动稀释装置。 6.2 原装全中文版操作软件1套。 6.3 冷却循环水机1台。 6.4 原厂调试溶液、原厂调谐母液（10ppm，100mL）、内标母液（100ppm， 100mL）、28元素标液各1套。 6.5 有机进样系统1套，包括原装有机加氧气路，小内径有机石英炬管、铂采样锥和铂截取锥等。 6.6 ICP-MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包、仪器专用的工具等）。 6.7在线氩气稀释装置1套。 6.8半导体制冷装置（用于冷却雾化室）1套。 6.9色谱联机接口及软件1套。 6.10主机外消耗品： 6.10.1 镍采样锥和截取锥各1套。 6.10.2 石英炬管1套。 6.10.3 雾化器1套。 6.10.4 蠕动泵进样管12根。 6.10.5 蠕动泵废液管12根。 6.10.6 蠕动泵内标管12根。 6.10.7 采样锥O圈 3个。 6.10.8 内径0.5mm PFA材质进样管5米。 6.10.9 超纯机械泵油1瓶。 6.10.10 石英屏蔽炬套 1套 6.10.11 移动支架 1套 6.10.12 石英连接管 1套 6.10.13 长寿命Pt屏蔽片 1套 6.11 自动进样器及防尘罩 1套 6.12 UPS不间断电源 1套（10kva，1小时） 6.13微波消解主机（含一体式控制系统和操作软件） 1台 6.14全罐压力控制系统 1套 6.15非接触式内温测量红外传感器 1套 6.16耐腐蚀排风系统 1套 6.17智能软件触摸屏操作系统 1套 6.18高压消解转子 1套 6.19高压消解罐组件（含内罐，外罐，密封塞，泄压盖）10套 6.20消解内罐定制管架 1套 6.21配套赶酸器 1台 | 1 |
| 2 | 制备 液相 | 1制备泵 并联双柱塞往复泵设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 ★1.1 压力操作范围：最大420bar；（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 1.2 压缩补偿：预定义或根据流动相种类压缩； 1.3 可设流速范围：0.01-50mL/min,0.01ml/min增量； 1.4 梯度方式：高压梯度混合； 1.5 可设梯度范围：0-100%, 0.1%增量； 1.6 流速准度：<±1%； 1.7 流速精密度：<0.3% RSD； 1.8 组成精密度：<0.3% RSD。 2、二极管阵列检测器 2.1 波长范围：190～950nm。 2.2 波长精度：1nm。 2.3采样频率：120Hz 2.4 二极管数量：1024个 2.5 基线噪音：≤3´10-6AU at 230nm 3馏分收集器 3.1标配专利延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门，这对微量组分的收集尤其重要。 3.2每个收集通道可收集的体积不受限制。 ★3.3 馏分收集的触发模式 (8种收集模式): （投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 4.3.1基于色谱峰 4.3.2基于色谱峰，收集时间片段 4.3.3基于色谱峰，收集体积片段 4.3.4基于色谱峰，使用时间片段回收 4.3.5基于色谱峰，使用体积片段回收 4.3.6基于时间，收集一定数量的馏分 4.3.7基于时间，收集时间片段 4.3.8 基于时间，收集体积片段 3.4 操作流速：0-200mL/min 每通道 3.5 与溶剂接触材料：PEEK, FFKM 3.6 溶剂通道数目: 13 (包括入口和废液口) 3.7安全性能：漏液报警，故障检测并提示 4 化学工作站 4.1 仪器控制原装色谱工作站软件；图形用户界面参数输入，控制所有仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定； 4.2 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； 4.3 工作站硬件：服务器级工作站：Intel i7 4核CPU，16GB内存，1TB硬盘，25寸液晶显示器。 5配置清单 5.1二元泵； 1套 5.2手动进样器（带5ml以及10ml定量环）；1套 5.3柱温箱；1套 5.4二极管阵列检测器；1套 5.5馏分收集器；1套 5.6制备色谱柱及保护柱 1套； 5.7软件 1套 5.8泄压阀 1套 | 1 |
| 3 | 气相 色谱 | （一）、气相色谱仪1 一套 1柱箱 1.1温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定。 1.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。 1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：1800˚C/min（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 1.4 气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，4个检测器，并可同时得到四个检测器的信号。 1.5程序升温：19阶20平台 2分流/无分流进样口（带电子气路控制） 2.1电子参数设定压力、流速和分流比。 2.2流量范围：流量设定范围：0～200ml/min（以N2为载气时）0～1250ml/min（以H2，He为载气时） 2.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。 ★2.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） ★2.5最大分流比：12500:1。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 3电子气路控制 3.1自动海拔高度压力及室温补偿。 3.2具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。 4 质谱检测器 4.1具有网络通讯功能，可实现远程操作 4.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 4.3结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却 ★4.4质量数范围：0.6-1091amu。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 4.5透镜设计，非预四极杆，可以消除边缘场效应带来的质量歧视 4.6质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 4.7灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1(扫描范围: 50-300amu) 4.8动态范围：全动态范围为106 4.9选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子 4.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。 4.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 4.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 ★4.13离子化能量：≥240eV（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 4.14离子源温度：通过软件独立设置，最高可设温度350˚C ★4.15四极杆质量分析器：双曲面石英镀金四极杆，独立温控，最高可达200℃（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） ★3.8.5 双灯丝设计，灯丝电流：0-300uA。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 4.16检测器：长效高能量电子倍增器 4.17真空系统：分子涡轮泵255升/秒抽率 4.18气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 5、自动进样器 5.1单个进样塔的样品盘位数50位 5.2 非内置式，液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针 5.3 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。 5.4 交叉污染：小于十万分之一。 6.配置要求： 6.1气相色谱主机1套； 6.2毛细管进样口2套； 6.3质谱主机 1套 ； 6.4 自动进样器1套； 6.5气相色谱安装工具包1套； 6.6色谱柱 一根； 6.7进样隔垫1包； 6.8通用分流/不分流衬管1包； 6.9不粘连衬管O 形圈1包； 6.10石墨密封垫圈1包； 6.11通用柱螺帽1包； 6.12液体样品瓶隔垫与瓶盖1包； 6.13顶空样品瓶隔垫与瓶盖1包； 6.14灯丝 1根 6.15 NIST谱库 1套 6.16工作站1台； 6.17UPS不间断电源（6KVA，1小时） 1套 （二）、气相色谱仪2 一套 1.柱温箱 1.1操作温度：室温以上8 °C 到420 °C 1.2温度设定分辨率：1 °C 1.3程序升温阶数：20 2.加热区 2.1独立加热区，不含柱温箱：5个(两个用于进样口，两个用于检测器，还有一个辅助用) 2.2辅助加热区的最高操作温度：350 °C 3.分流/不分流毛细管进样口（S/SL） 3.1最高操作温度400 °C 3.2压力范围：0 到100 psi 3.3最大分流比：250:1 3.4总流量设定范围：对于氮气：0 到200 mL/min；对于H2或He：0 到500 mL/min ★3.4分流/不分流进样口：具有快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝。（投标文件中需提供产品图片证明产品满足下划线内容） 4氢火焰离子化检测器 4.1最低检测限（对十三烷）：<3pg C/s。 4.2线性动态范围：>107。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。 ★4.3数据采集速率：≥1000 Hz。（投标文件中需提供产品软件截图证明产品满足下划线内容） 4.4灭火自动检测和自动再点火。 4.5最高使用温度：≥425°C。 5.自动进样器 5.1单个进样塔的样品盘位数50位 5.2 非内置式，液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针 5.3 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。 5.4交叉污染：小于十万分之一。 6、顶空自动进样器 6.1 样品加热温度、阀和定量样品管、传输管线:不得低于环境温度 +5℃到 300℃，实际温度精度为 0.1℃； 6.2 样品瓶数量：不小于46位； 6.3加热位数量：不小于10位； 6.4可通过气相色谱仪触摸屏和浏览器界面轻松查看状态详细信息； 6.5具有改进的传输线拥有固定螺帽和改进的进样口支架； 6.6单次顶空提取模式SEM；多元顶空提取模式MHE；多顶空提取浓缩模式MHC；方法发展模式MDM； 6.7面积重复性：<1% RSD（连续6针水中乙醇样品实际测试结果，验收指标）； ★ 6.8为确保仪器兼容性及售后服务质量，气相色谱仪与顶空进样器需为同一品牌。 7化学工作站 7.1软件部分：可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。 7.2保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。 7.3 具有保留时间锁定库。 7.4 数据通讯：LAN网卡, 实现真正的远程诊断。 8.配置要求 8.1 气相色谱主机 1台 8.2 进样口 2套 8.3 FID检测器 1套 8.4 50位自动进样器 1套 8.5 48位顶空自动进样器 1套 8.6 启盖器 1套 8.7 顶空瓶套装，100/包 1套 8.8 顶空瓶盖、瓶垫，100/包 8.9 安装工具包 1套 8.10 软件 1套 8.11 柱螺母，2/包 8.12衬管 O型圈，10/包 1包 8.13 进样口隔垫，50/包 1包 8.14 样品瓶套装，100/包 1包 8.15通用衬管，5/包 1包 8.16 自动进样针，6/包 1包 8.17石墨垫圈，10/包 1包 8.18 色谱柱 2根 8.19氢气发生器 1套 8.20预柱及接头 1套 | 2 |

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一准、规范。

3、投标单位须在投标文件中承诺中标后在甲方规定的时间内获得厂家授权书等证明文件（提供承诺函，未提供视作负偏离）