第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学吸附仪 | 2套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 化学吸附仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第1条。

- 设备用途：

该仪器用于催化剂吸附特性（化学反应）的分析研究，全自动执行程序升温还原 (TPR)、程序升温氧化 (TPO)、程序升温脱附 (TPD)、程序升温反应 (TPx)、脉冲化学滴定、脉冲校准、动态 BET测试（单点和多点）分析

- 技术规格：

3.1、化学吸附仪

3.1.1进气系统

- ＃至少具备10路气体进气口，分别是4路载气，4路处理气，2路混气；

- ＃仪器内部管线采用空气浴加热，一体式整体箱体加热保温设计，最高温度150℃，确保仪器不锈钢管线、阀门和TCD检测器无“冷点”；

- ＃配备3个原装进口高精度质量流量计MFCs控制流量，流量范围2-100SCCM，精度+/- 1% FS.;

- *仪器可选在线混气功能，内置混气罐体积75ml，可根据实验要求配制不同浓度气体;

- ＃1/16 英寸的316SS不锈钢管路，仪器必须配备不少于3个自动气动六通阀，电脑自动控制气路转换，阀门区域可在不小于150℃范围具有保温与控温功能；

- ＃配置脉冲LOOP环，至少要有13种LOOP环可供用户选择配置，微升级的有5 uL, 10 uL, 15 uL, 20 uL, 23 uL, 50 uL, 100 uL, 250 uL, 500uL。毫升级的有1mL, 2 mL, 5 mL,和10mL；

- 管路密封：采用Kalrez全氟醚防腐蚀橡胶密封圈，长期耐温可在250ºC至320ºC；

- 各气路均装配气体单向阀，确保气体不会发生回流；

- ＃蒸汽吸附系统，蒸汽发生饱和器的温度由软件控制，最高温度75 ºC，可进行饱和浓度蒸汽定量脉冲吸附，也可进行饱和浓度蒸汽连续吸附从而进行气固液三相反应；

- *空站：仪器内置一个与样品管等体积的空站，用于系统校正

3.1.2样品制备及反应系统

- *配置程序升温高温炉，八角式贝壳开合炉体，配合升降滑轨，反应床可轻松装卸；

- ＃高温炉温度范围：室温至1200℃，温度精度0.1℃，线性程序升温，温度控制采用“床温”和“炉温”双重控制。

- 升温速率：常温~500 ℃：最高升温速率30°C/min；500 ℃~1200 ℃：最高升温速率30°C/min；

- 反应床和高温炉共配置三个热电偶，三点测温，高温炉具有TSS超温断电保护功能。床层热电偶可实时读取和记录床层温度，也可控制升温速率；

- 配有“自动空冷组件”可使高温炉降温更迅速，减少实验时间；

- 多种型号反应床如1/4”U型、1/2”泡型、3/8”泡型、BET专用等可供用户选择配置，根据装样量不同选用不同型号，可减小系统死体积；

- 样品管的下游配有专用冷肼，内装填满干燥剂，用于在流经TCD之前除去可冷凝物。

- 样品装填量：0.1—1g

3.1.3检测系统

- *热导池TCD结构设计，参比测量双气路串联式热导池，4根热导丝设计，高灵敏铼钨合金灯丝，具有高分辨率、高线性度、高准确性和稳定性的优势；配置有安全防干烧系统。

- 热导检测器灵敏度：0.1µV；

- ＃该仪器气体出口可以实现和气相色谱、在线质谱联用，配制相应的接口，并完成连接；（需提供厂家承诺）

- ＃预留原位红外池接口，以便实现吸附剂在升温过程中对官能团的吸氧能力和变化过程进行分析。（需提供厂家承诺）

3.1.4 软件控制及分析系统

- 可视化操作软件系统，可实时显示气体种类、气体流量及流向、阀门开关状态、程序升温速率、实时温度等参数信息；

- ＃用户可灵活选择或编辑TPD、TPO、TPR、TPSR、脉冲化学吸附、定量环校准实验等程序，可设置多达33个程序；

- 软件自动记录实验过程中所有参数的变化，包括流量、温度、阀的切换、检测器数据等等；

- ＃数据处理软件能完成信号峰的拟合、分峰、积分、微分和叠加处理，从而获取样品的特征信息，包括催化剂的表面特征、表面酸性／碱性位点分布、活化能、反应动力学数据等；

- ＃软件可实现多种安全保护机制设置：化学反应测试全程进行所有温度监控并记录，对气体流速全程监控并记录，内置安全报警软件，内置温度安全限制，用户自定义设置功能等。

3.2化学吸附仪

- 实现功能：具备程序升温氧化（TPO）、程序升温还原（TPR）、程序升温脱附（TPD）、程序升温化（TPS）、催化表面反应等测试功能。

- *气路控制：至少6路进气，每路进气都配置气体单向阀。

3.2.1程序升温电炉

- 炉体结构：加热炉为闭合式炉体，加热丝螺旋缠绕；炉壁有安全隔热外罩；炉体为非固定式安装，方便拆装。炉体恒温区长，并设计小腔体，反应器及样品受热更均匀；加热炉底部配有强风冷系统，实现快速降温。

- ＃电炉控温范围为室温～1200℃，由软件自动控温，炉子控温精度：0.2%FS。

- 炉体保护措施：电炉升降系统顶部设计温度探测器及自动防热风扇，保证样品管密封接口处不受炉体高温影响。

- #反应器：耐高温U型歧路石英反应器，使用温度上限1200℃； U型石英歧路反应器，可充分预热反应气体，独立的热电偶内置口可准确获得床层温度、反应炉内温度，提高温度控制精度。

3.2.2 检测器

- 四壁PT镀金铼钨TCD检测器，具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力，可长期使用，参比和测试口均有质量流量计独立控制，稳定的电流控制保证了基线稳定性和测试重现性信号。

- TCD独立控制：仪器面板应设有指示灯，软件控制开启和关闭，并且TCD极性可调，保证所有样品峰为“正峰”。

- #基线漂移：＜0.05mv/30min；噪声＜0.02mv(20μV)。

- 流量控制：至少2组高精度数字式质量流量控制器，可自动调节零点。

- 气路系统：高精度十二位一体脉冲式电磁阀控制模块，可通过软件进行流量设定和气体系数转换，避免多通路窜气，电磁阀数量至少8个。

- #仪器面板上为处理气气路安装转子流量计，方便对通气状态进行实时把控；并为载气气路设计压力表，方便对载气的进气压力进行实时把控。

- 安全报警：仪器主板集成安全报警系统，可“蜂鸣”警示，报警极限浓度1ppm

- 数据处理：需采用USB通讯方式，软件可直观显示每个操作流程，软件植入常规测试流程指导。界面可显示时间、温度和信号输出，实现对反应的实时监控；提供峰选择、编辑、积分和数据平滑处理，并能手动标注相关数据。

- 产品配置要求

4.1 产品主体部分说明

4.1.1 化学吸附仪2台、测试软件2套

4.3其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：货物到达后7个工作内安装调试完毕。

1.2  技术培训 ：供方派至少1名专业工程师到买方负责安装调试培训，培训时间至少1天。

1.3 质保期：3年。

1.4 维修响应时间：接到报修电话2小时内响应。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

2台

（四） 交货地：

中国石油大学（北京）

- 交货日期：

合同生效后60个工作日到达现场