| 标的名称 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京师范大学磁共振成像系统采购项目 | 一批 | 投标机型应为可用于人体扫描的7T和3T磁共振成像系统，具体内容详见本章 | 是 | 7700 |

1、超出预算金额或最高限价的投标文件将被拒绝。

2、本项目所属行业：工业

3、项目属性：货物

一、项目概况

超高场磁共振成像系统：7T磁共振成像系统技术规格（1台）（核心产品）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |
| *1.1 | 投标机型应为各生产商目前在售的适用于人体神经系统成像方向的最新、最先进的7T机型和软硬件配置，并且该机型已经取得中国NMPA、美国FDA或欧盟CE医疗器械相关认证中的至少一项。 |  |
| 1.2 | 以下各项功能指标，如果对应的模块不是生产商的正式产品部件，而是以开发包、测试包、科研支持包、第三方共享包等形式提供的，需要在备注中声明。 |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | 7T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 高阶匀场 | 具备 |
| 2.6.1 | 二阶匀场 | 具备 |
| 2.6.2 | 三阶匀场 | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围xy轴 | ≤5m |
| 2.8 | 5高斯线范围z轴 | ≤8m |
| #2.9 | 磁场均匀度测量方法 | VRMS，24平面法测量 |
| #2.9.1 | 10cm DSV典型值 | ≤0.002ppm |
| #2.9.2 | 20cm DSV典型值 | ≤0.02ppm |
| #2.9.3 | 30cm DSV典型值 | ≤0.1ppm |
| #2.9.4 | 40cm DSV典型值 | ≤0.2ppm |
| #2.9.5 | 50cm DSV典型值 | ≤1.5ppm |
| 2.1 | 液氦消耗量：零液氦挥发 | 具备 |
| 2.11 | 磁体最小孔径 | ≥60cm |
| 2.12 | 集成常规匀场程序 | 具备 |
| 2.13 | 高级B0和B1匀场 | 具备 |
| 2.14 | 磁体长度 | ≤3.3 m |
| *2.15 | 磁体运输重量 | ≤30,000kg |
| #2.16 | 磁体运输方式 | 冷磁体空运 |
| *2.17 | 磁体运输通道需求：直线通道和直角转弯处宽度需求≤3.9m，且高度需求≤3.65 m | 满足 |
| *2.18 | 磁体间和设备间高度最低施工需求 | ≤4.2 m |
| 3. 梯度系统 |  |  |
| *3.1 | 单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非峰值、非有效值） | ≥80mT/m |
| *3.2 | 单轴最大切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200T/m/s |
| 3.3 | 最大X轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.4 | 最大Y轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.5 | 最大Z轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 4. 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.2 | 射频发射功率（合计） | ≥8kW |
| 4.3 | 并行发射通道数 | ≥8通道 |
| *4.4 | 可同时工作的独立接收通道数（射频柜或线圈内ADC模数转化器数量） | ≥64个 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |
| *5.1 | 适用于科研数据采集的神经系统专用高通道线圈 | 发射通道≥8，接收通道≥32 |
| 6. 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU主频大小 | ≥2.66GHz |
| 6.2 | 内存大小 | ≥32GB |
| 6.3 | 计算机显示器 | ≥19英寸彩色LCD |
| 6.4 | 图像数据导出接口 | 具备 |
| 6.4.1 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 6.4.2 | 局域网文件传输接口 | 具备 |
| 6.5 | 主机硬盘容量 | ≥500GB |
| 6.6 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 7. 检查环境 |  |  |
| 7.1 | 扫描床类型 | 可电动垂直、水平方向移位 |
| 7.2 | 扫描床最大承重 | ≥200Kg |
| 7.3 | 优化进床模式以增加患者舒适度 | 具备 |
| 7.4 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 7.5 | 病人监视系统 | 具备 |
| 7.6 | 照明、通风、对讲通话 | 具备 |
| 7.7 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 7.8 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 7.9 | 心电触发 | 具备 |
| 7.1 | 呼吸触发 | 具备 |
| 7.11 | 脉搏触发 | 具备 |
| 7.12 | 特定吸收率SAR实时监控 | 具备 |
| 8. 扫描序列和应用（鉴于不同厂商在序列命名上存在差异，应答序列可以使用不同的名称，但是在序列功能和序列波形实现上，必须为行业公认的对等序列） |  |  |
| 8.1 | 自旋回波(SE)序列 | 具备 |
| 8.2 | 反转恢复(IR)序列 | 具备 |
| 8.3 | 2D/3D FLASH序列 | 具备 |
| 8.4 | 2D/3D FISP序列 | 具备 |
| 8.5 | 2D/3D PSIF序列 | 具备 |
| 8.6 | 2D/3D TrueFISP序列 | 具备 |
| 8.7 | 2D/3D MEDIC序列 | 具备 |
| 8.8 | 2D/3D TurboFLASH (MPRAGE)序列 | 具备 |
| 8.9 | 3D VIBE 序列 | 具备 |
| 8.1 | 2D/3D TSE序列 | 具备 |
| 8.11 | 双对比TSE | 具备 |
| 8.12 | RESTORE TSE序列 | 具备 |
| 8.13 | 3D SPACE序列 | 具备 |
| 8.14 | 2D/3D TurboIR序列 | 具备 |
| 8.15 | 2D/3D HASTE序列 | 具备 |
| 8.16 | 2D/3D 反转恢复HASTE | 具备 |
| 8.17 | 2D/3D单次激发TSE | 具备 |
| 8.18 | 2D/3D Time-of-Flight (ToF) 血管造影 | 具备 |
| 8.19 | 2D/3D相位对比血管造影 | 具备 |
| 8.2 | 单次激发EPI | 具备 |
| 8.21 | 2D/3D分段EPI | 具备 |
| 8.22 | 3D GRE场图 | 具备 |
| 8.23 | 实时在线弥散成像 | 具备 |
| 8.24 | DTI弥散张量成像技术 | 具备 |
| 8.25 | DTI纤维束追踪技术 | 具备 |
| 8.26 | 3D PACE运动校正技术 | 具备 |
| 8.27 | 基于k空间的并行采集技术 | 具备 |
| 8.28 | 实时脑功能成像 | 具备 |
| 8.29 | 自动层片定位技术 | 具备 |
| 8.3 | 磁敏感加权成像(SWI) | 具备 |
| 8.31 | 多层同时激发并行采集加速技术 | 具备 |
| 8.32 | 7T专用神经序列及应用软件包 | 具备 |
| 8.33 | 7T专用基于SPACE技术的3D FLAIR序列 | 具备 |
| 8.34 | 7T专用低SAR序列包括：Hyperecho和可变翻转角技术 | 具备 |
| 9. 高级影像后处理工作站 |  |  |
| 9.1 | 主频 | ≥2.4GHz |
| 9.2 | 内存 | ≥6GB |
| 9.3 | 硬盘容量 | ≥128G |
| 9.4 | 显示器 | ≥19英寸彩色LCD |
| 9.5 | MIP,MPR,SSD,VRT等 | 具备 |
| 9.6 | 灌注后处理分析 | 具备 |
| 9.7 | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |
| 9.8 | 频谱后处理分析 | 具备 |
| 9.9 | 弥散张量后处理分析 | 具备 |
| 9.1 | 白质纤维束成像软件包 | 具备 |
| 10. 附属设备（附属设备性能指标需要满足主设备的需求，并且相互兼容） |  |  |
| 10.1 | 不间断电源(MRI计算机系统) | 具备 |
| 10.2 | 磁体间磁屏蔽系统（包含射频屏蔽和磁屏蔽） | 具备 |
| 10.3 | 水冷系统 | 具备（提供品牌和型号） |
| 10.4 | 恒温恒湿精密空调系统 | 具备 |
| 10.5 | 7T兼容功能磁共振成像视听刺激呈现和反馈系统 | 具备 |
| 10.5.1 | 视觉任务刺激呈现屏幕分辨率不低于1920x1080@60Hz | 具备 |
| 10.5.2 | 双通道听觉刺激呈现，耳机与头线圈或头颈联合线圈兼容 | 具备 |
| 10.5.3 | 2x2被试反应键盘 | 具备 |
| 10.5.4 | 4x2被试反应键盘 | 具备 |
| 10.6 | 主控电脑操作台两套 | 具备 |
| 10.7 | 线圈存储车/存储柜 | 具备 |
| 10.8 | 病人监控系统（监控磁体间内被试情况） | 具备 |
| 11. 其他要求 |  |  |
| 11.1 | 投标方负责以上所有设备（包含附属设备）的运输、安装和调试（包括但不限于磁体的运输、吊装和就位） | 提供 |
| 11.2 | 使用手册中包含英文版本手册 | 提供 |
| 11.3 | 提供现场培训服务 | 提供 |
| *11.4 | 开放序列开发科研平台 | 提供 |

磁共振成像系统：3T磁共振成像系统技术规格（1台）

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |
| *1.1 | 投标机型应为可用于人体全身扫描的3T磁共振成像系统，并且是各生产商目前面向科研场地销售的核心机型，投标配置应包含该机型适用于人体神经系统成像方向的所有核心功能模块；该机型应已取得中国NMPA认证，并且已经取得美国FDA或欧盟CE认证中的至少一项。 |  |
| 1.2 | 以下各项功能指标，如果对应的模块不是生产商的正式产品部件，而是以开发包、测试包、科研支持包、第三方共享包等形式提供的，需要在备注中声明。 |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | 3T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 高阶匀场（2阶及以上） | 具备 |
| 2.7 | 5高斯线范围xy轴 | ≤3.5m |
| 2.8 | 5高斯线范围z轴 | ≤6.0m |
| #2.9 | 磁场均匀度测量方法 | VRMS，24平面法测量 |
| #2.9.1 | 10cm DSV典型值 | ≤0.0008ppm |
| #2.9.2 | 20cm DSV典型值 | ≤0.01ppm |
| #2.9.3 | 30cm DSV典型值 | ≤0.05ppm |
| #2.9.4 | 40cm DSV典型值 | ≤0.2ppm |
| 2.10 | 液氦消耗量: 零液氦挥发 | 具备 |
| 2.11 | 磁体最小孔径 | ≥60cm |
| 2.12 | 磁体安全装置 | 提供 |
| 2.13 | 检查室安全装置 | 提供 |
| 2.14 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/hour |
| 3. 梯度系统 |  |  |
| *3.1 | 单轴最大梯度场强（X，Y，Z轴，非峰值、非有效值） | ≥80mT/m |
| *3.2 | 单轴最大切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200T/m/s |
| 3.3 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |
| 3.4 | 最大X轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.5 | 最大Y轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.6 | 最大Z轴扫描FOV | ≥50cm |
| 3.7 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.9 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.1 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.11 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥2250V |
| 3.12 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥900A |
| 3.13 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.14 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 4. 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.2 | 射频并行发射平台，即两组或两组以上射频可并行激发用于多维选择性脉冲成像 | 具备 |
| 4.3 | 射频放大器 | 固态前放 |
| 4.4 | 射频发射功率 | ≥40kW |
| 4.5 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤±2x10-10 |
| 4.6 | 区域选择性射频激发 | 具备，注明名称 |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 4.8 | 双频载波传输技术 | 具备 |
| *4.9 | 可同时工作的独立接收通道数（射频柜或线圈内ADC模数转化器数量） | ≥64个 |
| 4.1 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| 4.11 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |
| 4.12 | 磁体内置一体化数字射频发射系统，射频发射由设备间到磁体间光纤数字传输 | 具备 |
| 4.13 | 磁体内置一体化数字射频接收系统，射频接收由磁体间到设备间光纤数字传输 | 具备 |
| 5.射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 头颈联合矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 5.2 | 体部矩阵线圈 | ≥30通道(组合或单独使用) |
| 5.3 | 脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| 5.4 | 全中枢神经系统线圈 | ≥52通道（单独或组合使用） |
| 5.5 | 大号柔性矩阵线圈 | ≥4通道 |
| 5.6 | 小号柔性矩阵线圈 | ≥4通道 |
| *5.7 | 适用于科研数据采集的原厂神经系统专用高通道线圈 | ≥64通道 |
| 5.8 | 环形表面线圈(直径10-14cm) | 具备 |
| 6. 静音技术 |  |  |
| 6.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 具备 |
| 6.2 | 声阻尼材料技术 | 具备 |
| 6.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 具备 |
| 6.4 | 低噪音成像序列技术 | 具备 |
| 7. 计算机系统 |  |  |
| 7.1 | 主计算机CPU | ≥6核 |
| 7.1.1 | 主频大小 | ≥3.6GHz |
| 7.2 | 内存大小 | ≥64GB |
| 7.3 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 7.3.1 | 显示器分辨率 | ≥1920×1080 |
| 7.4 | 图像数据导出接口 | 具备 |
| 7.4.1 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7.4.2 | 局域网文件传输接口 | 具备 |
| 7.4.3 | CD/DVD导出 | 具备 |
| 8. 系统后处理功能 |  |  |
| 8.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 8.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |
| 8.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |
| 8.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |
| 8.5 | 电影回放软件 | 具备 |
| 8.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 8.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 8.8 | ADC-map | 具备 |
| 8.9 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 8.1 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 9. 检查环境 |  |  |
| 9.1 | 扫描床类型 | 可电动垂直、水平方向移位 |
| 9.2 | 扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| 9.3 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |
| 9.4 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 9.5 | 病人监视系统 | 具备 |
| 9.6 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |
| 9.7 | 最低床位 | ≤65cm |
| 9.8 | 检查床最大床速 | ≥20cm/s |
| 9.9 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |
| 9.1 | 遥控线圈更换 | 具备 |
| 9.11 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 9.12 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 9.13 | 磁体内生理信号显示 | 具备 |
| 9.14 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 9.15 | 无线心电触发 | 具备 |
| 9.16 | 无线呼吸触发 | 具备 |
| 9.17 | 无线指脉触发 | 具备 |
| 9.18 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |
| 10. 智能操作平台 |  |  |
| 10.1 | 头部扫描层片自动定位功能 | 具备 |
| 10.2 | 支持多线圈连接和自动进床，可以通过单次摆位实现多部位扫描 | 具备 |
| 10.3 | 可实现全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |
| 10.4 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 10.5 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |
| 11. 扫描参数 |  |  |
| 11.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 11.2 | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |
| 11.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 11.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 11.5 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 11.6 | FSE最大回波链长度 | ≥1024 |
| 11.7 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 12. 扫描序列（鉴于不同厂商在序列命名上存在差异，应答序列可以使用不同的名称，但是在序列功能和序列波形实现上，必须为行业公认的对等序列） |  |  |
| 12.1 | 自旋回波(SE) |  |
| 12.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 12.1.2 | 2D FSE | 具备 |
| 12.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 12.1.4 | 3D FSE | 具备 |
| 12.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 12.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 12.1.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 12.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 12.2 | 反转恢复（IR） |  |
| 12.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 12.2.2 | 快速IR序列(水/脂抑制技术) | 具备 |
| 12.2.3 | 水抑制(T1/T2 FLAIR) | 具备 |
| 12.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 12.2.5 | 真实影像IR(灰白质对比) | 具备 |
| 12.2.6 | 高级水/脂分离技术 | 具备 |
| 12.2.7 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |
| 12.3 | 梯度回波(GRE) |  |
| 12.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 12.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |
| 12.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备 |
| 12.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 12.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 12.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 12.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 12.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 12.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 12.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 12.4 | 平面回波(EPI) |  |
| 12.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 12.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 12.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 12.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 13. 神经系统成像 |  |  |
| 13.1 | 弥散成像 | 具备 |
| 13.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |
| 13.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |
| 13.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 13.1.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 13.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 13.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 13.1.7 | 可选优化B值 | 具备 |
| 13.1.8 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 13.1.9 | 白质纤维束成像 | 具备 |
| 13.1.10 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |
| 13.1.11 | 高清弥散成像（多次激发分段读出） | 具备 |
| 13.1.12 | 弥散谱成像（DSI） | 具备 |
| 13.1.13 | 弥散谱成像（DSI）方向数 | ≥512方向 |
| 13.1.14 | 支持使用自定义的b值和方向 | 具备 |
| 13.2 | 灌注成像 | 具备 |
| 13.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |
| 13.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |
| 13.2.3 | 实时rCBV分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.4 | 实时TTP分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.5 | 实时MTT分析（无需人工） | 具备 |
| 13.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 13.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |
| 13.3 | 磁敏感成像 | 具备 |
| 13.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |
| 13.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |
| 13.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |
| 13.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |
| 13.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |
| 13.4 | 脑功能成像 | 具备 |
| 13.4.1 | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |
| 13.4.2 | 功能区域成像 | 具备 |
| 13.4.3 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |
| 13.4.4 | 中枢神经反射定位脑功能成像 | 具备 |
| 13.4.5 | 前瞻性运动校正技术 | 具备 |
| 13.4.6 | fMRI信号稳定性（TR=2s，连续扫描10分钟，ROI内像素均值构成的时间曲线，除以曲线均值，再经二次多项式拟合去除低频漂移后，测量峰峰值） | ≤0.5% |
| *13.5 | 指纹数据成像平台 | 具备 |
| 13.5.1 | 指纹序列参数在扫描过程中伪随机变化 | 具备 |
| 13.5.2 | 与序列对应的丰富的指纹数据字典 | 具备 |
| 13.5.3 | 图像生成基于所获得的的指纹数据与指纹数据字典的模式匹配 | 具备 |
| 13.6 | 其他成像 |  |
| 13.6.1 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |
| 13.6.2 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 13.6.3 | 一次扫描多对比成像 | 具备 |
| 14. 波谱成像 |  |  |
| 14.1 | 自动匀场方式 | 具备 |
| 14.2 | 手动匀场方式 | 具备 |
| 14.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |
| 14.4 | 自动频谱分析 | 具备 |
| 14.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |
| 14.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |
| 14.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |
| 14.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |
| 14.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |
| 14.1 | PRESS技术 | 具备 |
| 14.11 | STEAM技术 | 具备 |
| 14.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |
| 14.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |
| 14.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |
| 14.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |
| 14.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |
| 14.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |
| 14.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |
| 14.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |
| 15. 骨关节成像 |  |  |
| 15.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 15.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 15.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 15.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 15.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 15.6 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 16. 采集加速技术 |  |  |
| *16.1 | 相位编码方向并行采集技术 | 具备 |
| 16.1.1 | 基于图像算法 | 具备 |
| 16.1.2 | 基于k-空间算法 | 具备 |
| 16.1.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备 |
| #16.1.4 | 并行采集加速因子 | ≥16 |
| 16.1.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |
| 16.1.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |
| 16.1.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |
| 16.1.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |
| *16.2 | 多层同时激发并行采集技术 | 具备 |
| #16.2.1 | 最大加速因子 | ≥8 |
| 16.2.2 | 可用于BOLD序列 | 支持 |
| 16.2.3 | 可用于DTI和DSI序列 | 支持 |
| 16.2.4 | 可用于FSE序列 | 支持 |
| 16.3 | 压缩感知加速技术 | 具备 |
| 17. 伪影校正技术 |  |  |
| 17.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 17.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 17.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |
| 17.4 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 17.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |
| 17.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 17.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 17.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 17.9 | 抑制头部、颈部、腹部、关节运动伪影 | 提供 |
| 17.1 | 可应用于T1像、T2像、黑水像 | 提供 |
| 17.11 | 可应用于冠状位、矢状位、横断位 | 提供 |
| 18. 附属设备（附属设备性能指标需要满足主设备的需求，并且相互兼容） |  |  |
| 18.1 | 不间断电源(MRI计算机系统) | 具备 |
| 18.2 | 磁体间磁屏蔽系统（包含射频屏蔽和必要的磁屏蔽） | 具备 |
| 18.3 | 水冷系统 | 具备（提供品牌和型号） |
| 18.4 | 恒温恒湿精密空调系统 | 具备 |
| 18.5 | 功能磁共振成像视听刺激呈现和反馈系统 | 具备 |
| 18.5.1 | 视觉任务刺激呈现屏幕分辨率不低于1920x1080@60Hz | 具备 |
| 18.5.2 | 双通道听觉刺激呈现，耳机与头线圈或头颈联合线圈兼容 | 具备 |
| 18.5.3 | 2x2被试反应键盘 | 具备 |
| 18.5.4 | 4x2被试反应键盘 | 具备 |
| 18.6 | 3T磁共振兼容经颅电刺激系统（支持多种电刺激方式、可编程、通道数≧33、每通道频率调节范围：0~5KHz，具备 basic 和 arbitrary 两种设置模式，可随时开启关闭Impedance阻抗功能） | 具备 |
| 18.7 | 主控电脑操作台两套 | 具备 |
| 18.8 | 线圈存储车或存储柜 | 具备 |
| 18.9 | 病人监控系统（监控磁体间内被试情况） | 具备 |
| 19. 其他要求 |  |  |
| 19.1 | 投标方负责以上所有设备（包含附属设备）的运输、安装和调试（包括但不限于磁体的运输、吊装和就位） | 提供 |
| 19.2 | 中英文使用手册各一套， | 提供 |
| 19.3 | 提供现场培训服务 | 提供 |
| *19.4 | 开放序列开发科研平台 | 提供 |

二、其他要求

1.	交货

合同签订后2年内交货（中标人须在接到采购人通知后9个月内完成交付）。

2.	保险

装运后由中标人按合同金额110%根据国际商会巴黎出版的《Incoterms 2010》投保一切险和战争险。

3.	运输、安装、调试、检测及验收

（1）	中标人负责货物的运输、安装、调试及检测，并提供此过程中必要的工具和耗材。

（2）	收货时货物外包装完好，货物名称、数量、规格、型号及厂家名称等与合同约定及装箱单相符。对于磁体间射频屏蔽和磁屏蔽，中标人应负责安排第三方专业检测，向采购人出具检测报告。

（3）	货物运达采购人使用场地后，中标人应及时安装调试，在3个月内交付使用。

（4）	产品安装调试完毕后运行稳定、可靠，各项功能与招投标文件、采购合同及产品出厂技术指标相符。

4.	质保、延保

（1）	设备自安装调试完毕并验收合格后，质保≥12个月。

（2）	中标人提供终身维保服务，免费维保期内中标人提供免费整机维保（包括但不限于磁体、冷头、线圈、水冷机的维保，必要的备品备件及液氦等耗材提供），投标文件须提供具体详细的维保方案；免费延保期结束后双方另行签订维保合同。

（3）	维保期内需提供24小时×365天技术电话支持，电话响应时间≤30分钟；需配备磁共振成像系统维修工程师，对无法远程解决的问题，安排工程师在≤24小时到达设备使用现场予以解决。

（4）	免费维保期内，中标人提供免费的新技术硬件升级；不涉及硬件的所有软件终身免费升级。

（5）	投标人保证自设备验收合格起，备品、备件及耗材供应时间≥10年。

5.	科研及技术支持

（1）	投标文件需提供详细的科研支持方案。

*（2）	开放序列开发科研平台，为序列开发平台的使用提供相关的技能培训、技术支持和资源支持，投标文件中提供详细方案。

（3）投标人派遣驻场科学家/工程师提供序列调试、序列开发、图像重建等方面的现场支持，服务时间≥5年，科研支持方案中需提供驻场人员名单及常驻城市。

6.	培训

（1）	设备安装调试后6个月内，投标人提供设备基本操作现场培训，满足采购人日常科研使用需求。

（2）	维保期内，投标人安排专职磁共振成像应用培训师，对采购人进行设备使用、维护及安全管理方面的现场培训，频率≥1次/年，投标文件需提供培训专家名单及常驻城市。

（3）	维保期内，投标人提供序列和图像重建现场培训，频率≥1次/年。

（4）	维保期内，投标人提供磁共振成像设备应用或平台管理方面的培训课程2人次/年。

7.	关于第三方产品

投标人所提供产品中如包含第三方产品，投标人应保证该产品质保期≥12个月，其中射频屏蔽和磁屏蔽质保期≥36个月；投标人须协助采购人与第三方签订质保期后的维保合同。

8.	旧机移除

采购人现有一套老旧3T磁共振成像系统设备需移除，投标人免费提供旧机拆卸移除服务。

9、执行的相关标准

1)	IEC 60825-1:2007(GB 7247.1-2012): 激光产品的安全-第1部分：设备分类、要求和用户指南；

2)	IEC 60601-1:1988 + A1:1991 +A2:1995(GB 9706.1-2007): 医用电气设备 第1部分：安全通用要求；

3)	IEC 60601-1-1:2000(GB 9706.15-2008): 医用电气设备第1-1部分：安全通用要求. 并列标准：医用电气系统安全要求；

4)	IEC 60601-1-2: 2004(Ed.2.1)( YY 0505-2012): 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验；

5)	IEC 60601-2-33: 2002(YY 0319-2008): 医用电器设备 第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求；

6)	IEC 60601-2-33:2010, AMD1:2013, AMD2:2015 (YY9706.233-2021): 医用电器设备 第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求；

7)	IEC 62464-1:2007(YY/T 0482-2010): 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定。

以上标准如有更新，以最新版本为准。