# 第八部分  技术部分
货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 1台 | 合同签订后3个月 | 鄂尔多斯市高新技术产业园区科技成果转化基地六号楼 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后3个月内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于中国标准的供电电源，气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“✳”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

1 工作条件

1.1 电源:220V，50Hz

1.2 温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2 性能指标

*2.1 色谱性能：保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min

2.1.1 柱箱

2.1.1.1 柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，20梯度/21平台程序升温

2.1.1.2 升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01˚C /min增加

#2.1.1.3 降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒

2.1.1.4 控温准确性：0.01℃

#2.1.1.5 气相主机具有大尺寸彩色触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、触摸屏和远程控制界面，用户可实现远程操作和监控仪器(提供手机、平板等设备远程操作和监控仪器照片作为证明)

#2.1.1.6 仪器的电子压力控制模块使用微腔体，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间（提供官方证明材料及其官方网站链接）

2.1.1.7 气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求

#2.1.1.8 具有色谱柱智能识别功能，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求（提供官方证明材料及其官方网站链接）

2.1.1.9 具有保留时间自动校准功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果

✳2.1.1.10具有柱中和柱后反吹功能，实现系统自动清洁，色谱柱、离子源维护频率降低，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行（需提供软件中反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

2.1.2 流路控制系统

2.1.2.1 最大压力设定范围：0-100psi

2.1.2.2 压力设定精度：0.001psi

2.1.2.3 流量设定范围：0-1250mL/min

2.1.3分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

2.1.3.1惰性进样口，括经化学去活工艺处理

2.1.3.2最高使用温度450˚C

2.1.3.3压力设定范围：0-100psi

✳2.1.3.4 分流比设置＞12000:1（提供该参数设定软件界面截图）

2.2 液体自动进样器

2.2.1 液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

#2.2.2 样品瓶位数：可一次性同时使用的样品位数≥165位

2.2.3 进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.1.4气体进样阀

#2.1.4.1六通气体阀，自带可独立加热阀箱（不允许放置在柱温箱内），可加热至225℃。

2.1.4.2自动切换阀，方便快速。

2.3 质谱部分

2.3.1 质量数范围：10-1050m/z

✳2.3.2 仪器检测限指标及灵敏度做验收指标，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，IDL(MRM): ≤3.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间（须于投标文件中随附5份同型号仪器验收报告作为证明文件）

EI MRM 信噪比：1µL 100fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于 30000:1 (RMS)

2.3.3 分辨率：单位质量分辨

2.3.4 动态范围：> 107

2.3.5 碰撞池以氮气或氩气为碰撞气,以能够节省使用成本的氮气为优

#2.3.6 具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰（提供该参数设定软件界面截图）

2.3.7 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms

#2.3.8双灯丝，灯丝电流：0-280uA

#2.3.9 最大离子化能量：220eV

2.3.10 离子源: 未涂层，惰性离子源，最高温度可到350˚C

＃2.3.11 质量分析器：能独立温控，实现热清洁，免于人工维护（提供该参数设定软件界面截图）

✳2.3.12 质谱真空系统：双级涡轮分子泵提供高真空，抽速不小于300L/S（提供官方证明材料）

2.3.13 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）

＃2.3.14 支持动态多反应扫描模式（dMRM）、触发产物离子扫描（tMRM）（提供扫描模式选择软件界面截图）

2.3.15 质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营

2.3.16 质谱泄露测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄露测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态

2.4 数据处理系统

2.4.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积功能（提供解卷积功能的软件操作界面证明）

2.4.2 通用谱库: NIST23谱库

2.5 计算机:CPU 六核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机

3配置要求：

3.1 质谱仪1套，包括质谱主机,EI源包括工作站软件,电脑，NIST数据库，农残二级质谱MRM数据库；

3.2气相色谱1套，包括分流不分流进样口*1个，6通气体进样阀1个，可加热阀箱1个，反吹模块*1，用于反吹气路切换的气体控制模块*1；

3.3  165位液体自动进样器1台；

3.4 UPS，10KVA，1小时；

3.5 消耗品：消耗品：安装工具包1套，透明样品瓶和盖100个，不粘连的流失与温度优化进样口隔垫50个，真空泵油1L，色谱柱螺帽手拧式（进样口端）1个，色谱柱螺帽手拧式（质谱端）1个质，分流不分流衬管5根，10ul进样针2支，石墨垫 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10个，大容量通用捕集阱1个，2ml定量环2根，1ml定量环2根，0.5ml定量环2根，HP-5MS毛细管色谱柱15m, 0.25mm, 0.25μm 2根，HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um色谱柱1根。

4.售后质保

4.1仪器制造厂商在中国设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库，有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。质保期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

4.2设备安装、调试和验收：仪器设备到达甲方指定地点后，在接到采购人通知5日内进行安装调试，直至通过验收。

4.3安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4.4供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器质保期自验收合格日期起为12个月。

4.5响应时间不超过2小时，如需上门维修工程师在准备好必要的备件后与客户联系，一般不超过3个工作日。