采购需求

项目说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。

2、★号指标（如有）为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

3、▲号指标（如有）为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

4、无标记指标（如有）为一般指标，不满足将视为技术性能存在一般偏离。

5、投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

6、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，第五章采购需求采购产品一览表中明确标注核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

一、项目介绍

1、项目背景

拟购置的高重复频率高功率Yb固体飞秒激光器具有高重复频率和功率，同时具有很好的稳定性，能够满足高次谐波的产生和高效率角分辨光电子能谱实验的需要。

二、服务要求

1、项目履约时间、地点：

1）履约时间：合同签订后11个月交货。

2）履约地点：北京市海淀区清华大学校内

2、付款方式：银行转账

分期支付（在招标人支付尾款前，供应商开具与总合同金额对等的增值税专用发票）

（1）合同生效后，招标人在30个工日内，向供应商支付合同价款的50%作为预付款；

（2）供应商按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经招标人验收合格后，招标人在收到供应商提交的下列全部单据并经审核无误后30个工作日内，向供应商支付合同价款的40%。

① 供应商出具的交货清单原件一份；

② 招标人签署的收货清单复印件一份；

③ 货物验收记录复印件一份；

④	制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 增值税专用发票原件一份。

（3）在货物验收合格并稳定运行3个月后，在收到供应商增值税专用发票原件一份并经审核无误后30日内，招标人向供应商支付合同价格的10%。

3、履约验收：

1）验收主体：清华大学。

2）验收方式：由用户方组织验收。

3）验收程序、内容及标准:

①设备签收:对进场设备进行产品签收，对全部设备、型号、数量、外型、外观进行签收，签收单附在验收文件中。

②项目整体验收:

验收时须提供详细的项目实施文档；

须提供合同设备的用户手册；

项目整体验收：项目涉及所有软硬件设备安装调试完成后，试运行90天无故障，进行项目验收。

4）验收标准：

确保货物如期全部到位；

确保软硬件安装调试如期完成；

确保软硬件设施正常运行；

确保各系统平台稳定运行工作。

4、售后服务：

提供完善的售后服务。项目实施终验完成后1年内，提供所有产品免费质保及售后服务；并提供 7×24小时的售后服务热线，以便用户在遇到使用问题或技术疑惑时能随时获得专业的解答和指导。

接到维修通知后应在24小时内派人到现场排除故障；在检修24小时后仍无法解决问题的设备，应尽快提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

- 备品备件：

供应商应具备备品备件库，备品备件应能全面覆盖所供应设备或项目在运行过程中可能出现故障需要更换的各类零部件。在发生紧急故障时，调配所需备件并送达现场，确保维修工作能尽快继续进行。

- 服务团队：

为保障项目的顺利实施和运行，投标人需配备完善的项目服务团队，团队组织架构合理，分工明确，团队人员均具有相关的项目实施及服务经验。

- 培训方案：提供产品使用指导培训。至少一次产品使用培训/技术培训，含培训过程+答疑。

三、采购产品要求

（一）需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 激光器 | 1套 |

用途：用于研制飞秒高次谐波探测光源，和泵浦的中红外差频光源。进一步该激光器将被用于探测例如石墨烯和过渡金属硫族化合物等量子材料的新奇电子结构。

（二）技术规格

1．工作条件

1.1工作温度和湿度：温度19 – 25 ºC；湿度 20 – 70%

1.2 电力要求： 100 – 240 V AC, 1.4 A; 50 – 60 Hz

1.3 场地要求：置于光学平台上，空间大于4平方米

2．配置要求

2.1高功率高重频Yb双路同步飞秒激光器组合一套。其中双路激光共用同一个种子源及相关控制，需使用一体化全固态设计。

3．技术要求

3.1 激光中心波长：1030±10 nm

▲3.2 激光器类型：全固体晶体，一体化设计

★3.3 单路输出功率：≥28 W

3.4 重复频率可调，单脉冲-1 MHz可调

▲3.5 双路激光放大器共用同一个种子源及相关控制，双独立光参量放大器集成一体化设计

★3.6 最短脉冲宽度小于250 fs，脉冲宽度可调节至10 ps

★3.7 最大单脉冲能量≥400 μJ

▲3.8 脉冲间能量稳定性：＜0.5% rms（24小时）

▲3.9 光斑质量 M2<1.2

★3.10.DFG调谐输出波长4.5-15 μm，且具有被动CEP稳定