新疆星耀天都项目管理有限责任公司                                                   招标文件

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院医疗设备3.0T

磁共振成像系统（MRI）采购项目
招标文件
（项目编号：XYTDZB-2025GK055）
采 购 人：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
编制日期：2025年02月

目   录
1第一章 投标邀请


4第二章 投标人须知


24第三章  资格审查


26第四章 评标程序、评标方法和评标标准


33第五章 采购需求


47第六章  拟签订的合同文本


51第七章  投标文件格式




投标邀请


一、项目基本情况
项目编号：XYTDZB-2025GK055
项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院医疗设备3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1900万元/台 

采购需求：3.0T磁共振成像系统（具体采购需求详见招标文件）

合同履约期限：详见招标文件
本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
三、获取招标文件
时间：2025年3月6日至2025年3月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年3月28日 11:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 

开标时间：2025年3月28日 11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线 025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

联系人：黄老师
联系电话：15812119343

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋24层A座24F

联系人：史新西  丁睿      

联系电话：15999133266  18832665876
 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	采 购 人
	采购人：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

联系人：黄老师

联系电话：15812119343

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

项目联系人：史新西 、丁睿          

项目联系方式：15999133266、18832665876

	3
	项目名称及   项目编号/包号
	项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院医疗设备3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目
项目编号：XYTDZB-2025GK055

	4
	预算金额及资金来源
	预算金额：1900万元/台
资金来源：财政资金

	5
	项目属性
	项目属性：

□服务

☑货物

	6
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

☑否

	7
	采购内容
	3.0T磁共振成像系统（具体采购内容详见第五章“采购需求”）

	8
	投标人资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

	9
	采购方式
	公开招标

	10
	交货期
	自合同签订之日起60个日历日内。

	11
	付款方式
	以双方最终合同签订为准，符合医院专项资金支付要求。

	12
	交货地点
	采购人指定地点。

	13
	质保期
	自货物验收合格之日起整机质保五年。(招标文件第五章“采购需求”另有规定，执行招标文件第五章“采购需求”中规定)。

	14
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：7人及以上单数组成

评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政府采购网政采云平台专家库中随机抽取。

	15
	核心产品
	3.0T磁共振成像系统 

	16
	投标报价
	投标报价一次性包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

	17
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	18
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

第一包：工业

	19
	评标方法
	综合评分法

	20
	资格审查
	资格后审

	21
	开标时间及投标文件递交截止时间
	本项目采用不见面开标：

开标时间：2025年3月28日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

解密时间：投标截止时间后30分钟内

供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。

	22
	投标文件递交

及开标地点
	递交投标文件截止时间：2025年3月28日 11:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标  

	23
	投标保证金
	投标保证金：190000元（大写：壹拾玖万元整）；

账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司  

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

帐  号：991904723110215

投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。

1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间）

2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 

3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： 

（1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分

公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 

（2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。

（3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。

（4）采用电子保函形式应按以下要求办理：

具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c

注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 

投标保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。

	24
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标保证金不予退还的其他情形：

□无

☑有，具体情形：

1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.投标人在响应文件中提供虚假材料的；

4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

5.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

6.中标后不按招标文件规定提供资料的；
7.招标文件规定的其他情形。

	25
	投标文件编制
	电子版投标文件：递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

	26
	电子投标文件签章
	电子投标文件的内容按招标文件要求进行签字或盖章。未按要求进行数字证书认证的投标文件，视为无效投标文件。

	27
	中标（成交）投标人的确认
	采购人是否授权评审小组直接确定中标（成交）投标人：

☑否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标候选人：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	28
	招标代理费
	参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知，计价格【2002】1980号和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知，发改办价格【2003】857号，计算收取招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书时支付招标代理服务费。

	29
	低于成本价不正当竞争预防措施

	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 
通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚 
信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 
必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 
标委员会应当将其作为无效投标处理。

	30
	政府采购政策

功能
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 
小企业发展等政府采购政策。 
1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业） 
采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项 
目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企 
业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 
（2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业， 
则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的 
项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向 
中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优 
惠。 本项目对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 
符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节 
能产品。 
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境 
标志产品； 
采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记 
★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获 
得认证的产品： 
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须 
将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。

	31
	质疑
	1、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

	32
	履约保证金
	履约保证金金额：合同金额的 10 %。

履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》且签订合同同时，向采购人缴纳；履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、保函等非现金形式。

	33
	信用情况
	信用记录审查：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	34
	其他补充事宜
	1、招标文件中部分加“★”、“*”、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、对于供应商提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，一经发现，除没收投标保证金外，报财政部门依法做出处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。
3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


投标人须知

一  说  明

采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

14.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

14.5 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.8本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”原章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。
四  投标文件的提交

15.投标文件的提交
15.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

15.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

16.投标文件的修改和撒回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

17  开标

18  开标方式：本项目采用不见面开标方式

18.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日

23.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

               第三章  资格审查
一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或2024年度财务报表（包括资产负责表、利润表和现金流量表）复印件。 

成立不满一年的企业无须提供。
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）。
	提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章）

	
	投标人资格声明书
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书；
	格式见《投标文件格式》（加盖投标人公章）

	
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	投标人未提供，由采购人或采购代理机构现场查询为准。

	
	特定资格要求
	所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
	提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章）


第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	提供有效的《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的最高限价或预算金额；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标保证金
	按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。

	6
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	7
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	8
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	9
	报价的修正
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；

	10
	交货期
	交货期未超过招标文件规定的期限；

	11
	质保期
	满足招标文件规定质保年限；

	12
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	13
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，分项报价表的投标总报价应为各分项所投产品价格之和。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 

2.5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.5.4不重复享受政策。                                
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

 ☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

 ☑随机抽取

 □其他方式，具体要求：

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的见投标人须知资料表。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评标标准

经济部分评分

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。

注：最低报价不作为中标的唯一依据。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	合计
	30分
	备注：评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。


商务技术部分
	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	
	类似业绩
	5分
	近3年（2022年1月1日至投标截止时间）所投产品的同类业务业绩每提供一项得1分，最多5分 。

（证明材料：提供合同或中标通知书复印件，未提供的此项不得分）。

	
	配置及性能
指标

	45分
	根据投标文件对产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合招标文件要求的得 45 分。  
负偏离在 15 条（含 15 条）每出现一条负偏离扣 3 分，超过15条本项不得分。
注：投标人须对本投标文件技术要求进行点对点应答，根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

	
	配送及安装实施方案
	6分
	根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得 6 分，每缺失一项内容扣 2 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)每项内容 2 分，扣完为止。

	
	培训方案

	4分
	根据投标人提供的配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得 4 分，每缺失一项内容扣 1 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 0.5 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)每项内容 1 分，扣完为止。 


	
	售后服务

	8分
	具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得 3 
分（需提供证明材料） 
具备稳定的售后服务机构，并具备相应的证明，得 3 分（需 
提供证明材料）

投标人售后服务响应时间满足招标文件的得 2 分，否则不得分。

	
	环保节能产品

	2分
	供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得 1 分，最多得 2 分。
（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 
注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

	小计
	70分


 采购需求

磁共振成像系统（3.0T）  

预算价：1900万元/台
磁体系统：
*1.1、超导磁体，磁场强度：3.0T；

1.2、发射频率：≥127MHz； 
1.3、磁体稳定性：≤0.1ppm/h；
1.4、磁场均匀度（典型值, 采用 V-RMS 测量法）：
1.4.1、10cmDSV：≤0.003ppm.  
1.4.2、20cmDSV：≤0.03ppm。  
1.4.3、30cmDSV：≤0.10ppm。   
1.4.4、40cmDSV：≤0.35ppm。 

1.4.5  50cmDSV：≤2.0ppm 
1.5、匀场方式：主动匀场+被动匀场+动态匀场。
1.6、具备高阶匀场功能。
1.7、磁体重量（含液氦）：≤6000kg。
1.8、磁体长度：≤175cm（不含外壳）。

1.9、病人检查孔径：≥70cm。
1.10、液氦消耗率：0.0 升/年。
1.11、冷头类型：4K 冷头。
2、梯度系统：
2.1、具备全数字实时梯度控制技术。
2.2、梯度冷却方式：水冷。
2.3、X 轴、Y 轴、Z 轴最大单轴梯度场强度(非等效值)：≥60 mT/m；(提供原厂白皮书证明)。
2.4、最大单轴梯度切换率(非等效值)：≥200 T/m/s；(提供原厂白皮书证明)。
2.5、屏蔽方式：主动屏蔽。
2.6、梯度工作方式：非共振式。
2.7、具备梯度降噪技术。

2.8、最短爬升时间≤0.4ms
3、射频系统：
3.1、独立射频源放大器个数：≥2 个，独立射频源个数：≥2 个
3.2、每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度。
3.3、射频发射总功率≥36kW。
3.4、发射线圈免调谐。
*3.5、独立射频接收通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）：≥64(提供原厂白皮书证明)。
3.6、具备全数字解调及滤波技术。
3.7、具备数字化射频能量监控功能。
3.8、射频接收线圈：
3.8.1、配置：配备≥11 个线圈（原厂），至少头颈联合线圈 1 个、毯式体部线圈 1 个、脊柱相控阵线圈 1 个、大柔性多功能线圈 1 个、小柔性多功能线圈 1 个、膝关节相控阵线圈 1 个、颈动脉相控阵线圈 1 个；乳腺相控阵线圈 1 个、腕关节相控阵线圈 1 个、肩关节相控阵线圈 1 个、足踝关节相控阵线圈 1 个。
3.8.2、头颈联合线圈：≥24 通道（非组合）。
3.8.3、原厂毯式体部线圈(GE 须提供 Air 线圈；西门子须提供 Contour 线圈；联影须提供SuperFlex 超柔线圈，其他厂商须提供近似配置)：≥24 （单元线圈覆盖范围不足75cm需要提供两片以上）。
3.8.4、脊柱相控阵线圈：≥ 40通道（非组合）。
3.8.5、大柔性多功能线圈：≥10 通道。
3.8.6、小柔性多功能线圈：≥10 通道。
3.8.7、乳腺专用相控阵线圈：≥ 8 通道。
3.8.8、颈动脉专用相控阵线圈：具备
3.8.9、腕关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：≥8 通道。
3.8.10、膝关节专用相控阵线圈（不可用柔性多用途线圈替代）：≥8  通道。
3.8.11、肩关节专用相控阵线圈（专用线圈，不可用柔性多用途线圈替代）：≥8 通道。
3.8.12、足踝关节专用相控阵线圈（专用线圈，不可用柔性多用途线圈替代）：≥16 通道。

3.8.13、科研专用头线圈：≥32通道
3.8.14、线圈接口总数≥6个
4、原厂非接触式生理探测系统：
4.1、生理探测传感器：≥2 个；
4.2、可无接触式探测呼吸触发信号；
5、计算机及后处理系统：
5.1、CPU主频：≥3.5GHz

5.2、CPU核数：≥6
5.3、处理器位数：≥64位
5.4、主内存：≥64GB

5.5、硬盘容量：≥2TB固态硬盘

5.6、硬盘图像存储量：≥100,000幅(256×256)

5.7、同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能

5.8、显示器：≥24英寸彩色LCD率液晶显示器

5.9、显示图像分辨率：≥1920 x 1200 
5.10、具备 DICOM 3.0 接口，与 HIS，PACS等医院信息化相关系统链接，具备打印、传输、接收、查询、Worklist 、MPPS ，等功能；

5.11、可软件控制照相；
6、扫描参数：
6.1、中文操作界面。
6.2、FOV 设置范围：5mm-500mm。
6.3、2D SE 序列最短 TR 时间（128 矩阵）：≤3.0ms。

6.4、2D SE 序列最短 TE 时间（128 矩阵）：≤1.5ms。
6.5、2D FSE 序列最短 TR 时间（128 矩阵）：≤5ms。
6.6、2D FSE 序列最短 TE 时间（128 矩阵）：≤1.5ms。
6.7、2D FSE 序列最小回波间距（128 矩阵）：≤1.5ms。
6.8、2D FSE 序列最大回波链长度（ETL）：≥1024。
6.9、2D GRE 序列最短 TR 时间（128 矩阵）：≤0.7ms。
6.10、2D GRE 序列最短 TE 时间（128 矩阵）：≤0.2ms。
6.11、3D GRE 序列最短 TR 时间（128 矩阵）：≤0.7ms。
6.12、3D GRE 序列最短 TE 时间（128 矩阵）：≤0.2ms。
6.13、EPI 序列最小回波间距（128 矩阵）：≤0.3ms。
6.14、EPI 序列最短 TR 时间（128 矩阵）：≤2.5ms。
6.15、EPI 序列最短 TE 时间（128 矩阵）：≤1.0ms。
6.16、最大弥散加权 b 值：≥10000，以原厂白皮书为准。
7、扫描技术与序列：
7.1、自旋回波序列（FSE）：
7.1.1、具备 2D/3D 快速自旋回波序列。
7.1.2、具备组织弛豫时间测量自旋回波序列。
7.1.3、具备可选择角度的自旋回波序列。
7.1.4、具备单回波、双回波、多回波技术。
7.1.5、具备单次激发快速自旋回波序列。
7.1.6、具备脂肪抑制序列。
7.1.7、具备快速脂肪饱和技术。
7.1.8、具备水抑制序列。
7.1.9、具备反转恢复（IR）序列。
7.1.10、具备快速自由水抑制序列（FLAIR）。
7.1.11、具备快速自由水抑制序列 T1W 成像技术。
7.1.12、具备快速自由水抑制序列 T2W 成像技术。
7.1.13、 具备快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）。
7.1.14、具备短 TI 反转回波水脂分离成像技术。
7.1.15、具备真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）。
7.2、梯度回波(2D/3D)：
7.2.1、多层面梯度回波（MPGR）：具备 T1 和 PD 加权像。
7.2.2、具备 2D/3D 去除剩余磁化梯度回波技术。
7.2.3、具备 2D/3D 利用剩余磁化梯度回波技术。
7.2.4、具备重 T2 加权高对比序列。
7.2.5、具备 3D 梯度回波技术。
7.2.6、具备快速稳态进动梯度回波技术。
7.2.7、具备超快速场回波序列。
7.2.8、具备三维成像技术；
7.3、平面回波成像技术（EPI）：
7.3.1、具备单次激发平面回波成像技术。
7.3.2、具备自旋回波 EPI 技术。
7.3.3、具备梯度回波 EPI 技术。
7.3.4、具备反转 EPI 技术。
7.3.5、具备高分辨 EPI 采集技术。
7.4、神经系统成像技术：
7.4.1、具备高分辨解剖成像技术。
7.4.2、具备高分辨率内耳三维成像技术。
7.4.3、具备全脊髓成像技术。
7.5、弥散成像技术：
7.5.1、具备 ADC 成像功能。
7.5.2、具备各向同性采集、各向异性采集功能。
7.5.3、可测量 ADC 值。
7.5.4、可自动生成 ADC-map 图。
7.5.5、具备自动采集、处理功能。
7.5.6、具备单次激发 DWI 序列。
7.5.7、具备多次激发 DWI 序列。
7.5.8、具备矢状位弥散成像序列。
7.6、血管成像技术：
7.6.1、具备时飞法技术(2D/3D)。
7.6.2、具备流入法采集技术（2D/3D）。
7.6.3、具备连续多层 3D 时飞法技术。
7.6.4、具备动静脉分离成像技术。
7.6.5、具备磁转移(MTC)对比技术。
7.6.6、具备最大密度投影技术。
7.6.7、具备可变反转角度射频技术。
7.6.8、具备多层层面重建技术。
7.6.9、具备 2D/3D 水成像技术（MRCP、MRU）。
7.6.10、具备电影采集回放功能。
7.6.11、具备实时互动最大密度投影技术。
7.7、伪影消除技术：
7.7.1、具备流体补偿技术。
7.7.2、具备呼吸补偿技术。
7.7.3、具备呼吸导航技术。
7.7.4、具备流动校正梯度波形技术。
7.7.5、具备区域饱和技术。
7.7.6、具备卷积伪影去除技术。
7.7.7、具备自旋回波运动伪影消除技术。
7.7.8、具备自由呼吸技术。
7.7.9、具备图像滤波增强技术。
7.7.10、具备 K 空间降噪技术。
7.7.11、具备环形伪影抑制技术。
7.8、节时技术：
7.8.1、具备半扫描技术。
7.8.2、具备全方向部分编码采集技术。
7.8.3、具备矩形视野采集技术。
7.8.4、具备三维重叠连续采集技术。
7.8.5、具备一维并行采集技术。
7.8.6、具备二维并行采集技术。
7.8.7、具备时空并行采集技术。
7.8.8、具备部分回波采集技术。
7.9、其他成像技术：
7.9.1、具备短 TR TE 快速成像功能。
7.9.2、具备三维定位系统。
7.9.3、具备放射状片层定位技术。
7.9.4、具备扫描暂停功能。
7.9.5、具备可变带宽技术。
7.9.6、具备预扫描技术。
7.9.7、具备信噪比显示功能。
7.9.8、具备静音扫描技术。
7.9.9、具备实时交互式成像功能。
7.9.10、具备磁共振实时定位功能。
7.9.11、具备磁共振实时交互式参数改变功能。
7.9.12、具备高分辨成像检查功能。
7.9.13、具备组合扫描功能。
7.9.14、具备水饱和技术。
7.9.15、具备预饱和技术。
7.9.16、饱和带数目≥5。
7.9.17、具备平行饱和带技术。
7.9.18、具备伴随饱和带技术。
7.9.19、具备脂肪饱和技术。
7.9.20、具备信号平均技术，包含内模式和外模式。
7.9.21、具备频率编码方向扩大采集、相位编码方向扩大采集功能。
7.9.22、具备偏中心扫描技术。
7.9.23、具备可变 K 空间填写方式。
7.9.24、具备 K 空间快速采集功能。
7.9.25、具备线圈灵敏度校正技术。
7.9.26、具备肝脏动态增强技术。
7.9.27、具备图像亮度均一化校正技术。
7.9.28、具备自动中心扫描技术。
7.9.29、具备图像插值放大技术。
7.9.30、具备图像变形校正技术。
7.10、高级临床应用软件包（以下所有软件包永久性使用并免费升级）：
7.10.1、具备全神经成像软件包。
7.10.2、具备体部系统软件包。
7.10.3、具备骨关节成像软件包。
7.10.4、具备肿瘤成像软件包。
7.10.5、具备乳腺成像软件包。
7.10.6、具备血管成像软件包；。
7.10.7、具备心脏成像软件包。
7.10.8、具备妇产成像软件包。
7.10.9、具备儿科成像软件包。

7.10.10、具备前列腺成像软件包。

7.10.11、具备科研应用软件包。
8、高级应用软件：具备目前厂家所具备的所有最新扫描技术、序列、成像技术，含对应软件。
8.1、具备压缩感知成像技术。
8.1.1、具备全身动态成像技术。
8.1.2、具备全身静态成像技术，可用于 2D 和 3D 序列。
8.1.3、具备基于压缩感知的心脏电影技术。
8.2、人工智能图像重建技术:具备（GE 提供 AIR Recon DL，西门子提供 Deep Resolve Sharp技术，联影提供 DeepRecon 智能深度重建技术，佳能提供 AiCE 技术，其它厂商推出相应技术，应注明技术名称）；
8.3、磁敏感加权成像：
8.3.1、可显示幅值图、相位图、薄层块 MinIP 重建图像。
8.3.2、体部磁敏感加权成像：对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。
8.4、具备多层同时采集技术，最高加速倍数≥8 倍。
8.5、具备零回波/超短回波成像技术，可用于关节和肺部成像。
8.6、具备脂肪定量技术。
8.7、具备虚拟弥散/计算式弥散成像技术。
8.8、具备小视野弥散成像技术。
8.9、具备自由呼吸腹部多期动态增强技术。
8.10、具备心脏参数图技术，可提供 T1 Mapping、T2 Mapping。
8.11、具备三维动脉自旋标记成像技术。
8.12、具备动态增强定量分析（DCE 技术）。
8.13、多部位智能扫描技术：
8.13.1、具备头部智能扫描技术。
8.13.2、具备脊柱智能扫描技术。
8.13.3、具备膝关节智能扫描技术。
8.13.4、具备腹部智能扫描技术。
8.13.5、具备肩关节智能扫描技术。
8.13.6、心脏智能扫描技术，可自动生成≥6 个标准平面。
9、病人检查环境：
9.1、具备双向病人通话系统及病人监控系统。
9.2、具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放。
9.3、具备检查通道通风系统，可在床旁调节。
9.4、具备检查通道照明系统, LED 光源，可在床旁调节。
9.5、磁体两侧各具备 1 个触控显示屏。
9.6、具备患者生理信号监控系统，无线传输，可在床旁显示器中显示呼吸、心跳、脉搏等生命体征。
9.7、具备床旁患者信息系统,可显示患者个人信息及检查基本信息。
9.8、具备患者紧急呼叫装置。
9.9、检查床：
9.9.1、最大承重：≥250kg。
9.9.2、最低高度：≤55cm。 
9.9.3、水平运动最大速度：≥20cm/s。
9.9.4、最大扫描范围：≥200cm。
9.9.5、具备多站扫描自动移床功能。
9.10、床旁两侧具备紧急制动按钮。
9.11、具备床旁脚踏开关。

9.12  具备自动定位

10、独立原厂高级影像后处理工作站：
10.1、具备 BOLD 后处理功能。
10.2、具备波谱后处理功能。
10.3、具备脑灌注后处理功能。
10.4、具备弥散张量成像后处理及纤维束追踪后处理功能。
10.5、具备乳腺分析后处理功能。
10.6、具备参数定量后处理功能。
10.7、具备图像融合后处理功能。
10.8、具备血管分析后处理功能。
10.9、具备心功能分析后处理功能。
10.10、具备流量分析后处理功能。
10.11、具备斑块分析后处理功能。
10.12、具备磁敏感成像及后处理功能。
11、防磁患者监视系统：1 套。
13、磁共振室安全云平台系统：2 套
13.1、系统功能:系统采用高速网络平台，实时地将磁孔内病人视频、MR 室内消毒及报警信息、磁共振室入口铁磁探测状态及监控视频等信息传输给云平台服务器，通过 AI 智能学习在控制室安全云平台屏幕上集中显示所有视频及报警信息，提醒相关医师有关安全信息资料，实现磁共振室安全网络化全方位管理。
13.2、具备安全云平台操作系统及服务器
13.3、具备数字摄像系统
13.4、具备智能铁磁质探测系统(双根立柱式六分区)
13.5、具备系统兼容性:以上系统配套设备需与操作系统及服务器兼容匹配视频及报警信息。
14、其他：

14.1、AI人工智能辅助诊断分析软件（腹部磁共振影像处理软件多序列AI计算，MR脑分割，MR病灶分割，MR癌灶自动定位及参数自动分析，癌灶测量结果，MR腺体自动分割，MR腺体参数自动测量，MR脑转移瘤，MR脑小血管病，MR心脏，MR前列腺，MR肝脏，MR女性盆腔等）：具备医疗器械注册证

14.2、磁体间可存储监控系统：1套

14.3、防磁输液架：2个
14.4、无磁转运床：2张

14.5、无磁轮椅:2个
14.6、无磁金属探测门：2个

14.7、手持式金属探测器2个
14.9、专用精密空调：1 套；操作间独立空调1台。
14.10、专用双组水冷机组：1 套

14.11、专用高压注射器：1 台

14.12、磁共振兼容紫外线消毒机：2台

14.13、除颤仪1套

14.14、病人监护仪2套（1套为转运监护仪）

14.15、质控笔记本电脑2台。

14.16、核磁专用维修工具一套

14.17、线圈柜：2套。
14.20、影像会诊显示系统（≥80寸医用显示会诊屏一套、电子讲台一套）
14.21、人体工学工位（8套）：医用显示屏（≥4M）及电脑主机8套，可升降桌椅8套，打印机4台。
14.22、磁共振系统机房屏蔽工程（机房交钥匙工程）包括相关检测工作。
14.24、免费接入我院信息系统（ HIS，PACS等医院信息化相关系统）费用，包括第一次计量检测费用。

14.23、免费 2-3 人次,每人 3 个月疆外系统培训（含培训费，食宿及交通费）。

15、整机保修：5年。

第六章  拟签订的合同文本

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成 如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：

	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格

1、货物总价为     人民币（大写）：  元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费 及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。
第三条：付款方式 

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票， 甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准，符合医院专项资金支付要求。）
第四条：交货、包装与验收 

1、交货地点：医院指定地点

2、交货时间：20
年 月 日前

货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发 生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由 乙方负责承担。 

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进 行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务： 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的 相关标准。

第七条：违约责任：

 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款， 并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收， 由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。 

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担 甲方因此所受的损失费用。 

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关 损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。 
第八条：不可抗力

本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区维吾尔医医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区维吾尔医医院
发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗 力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更 

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区维吾尔医医院，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区维吾尔医医院备案。

第十条：争议解决方式

 甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区维吾尔医医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他 

本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一 致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式五份，甲二份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一份
3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签 字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区维吾尔医医院备案。

甲方：                            乙方：
地址：                            地址：
经办人：                          经办人：
电话：                            电话：
20  年月日                       20  年月日
注：最终合同以实际签订为准。
第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，如果本部分没有提供格式的，投标人可自拟格式。
2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院医疗设备3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目
投 标 文 件

（项目编号：XYTDZB-2025GK055）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

1投标书                        

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

    （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

     （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

   （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

   2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    电话_________________________     

电子函件________________________

                    投标人名称（加盖公章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：                                  

         日    期 ：        年      月      日                            

2 授权委托书
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________
委托代理人（签字）：________________                          

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：


说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______
日期：_____年______月______日
3 开标一览表

开标一览表              

项目名称：                                项目编号/包号：                 
	项目名称
	投标总报价

	
	小写：

大写：

	交货期
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________
日期：_____年______月______日   
4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：________  项目编号/包号：__________         报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌
	产地
	生产厂家
	注册证产品名称
	注册证号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（小写）
	

	投标总报价（大写）
	

	质保期限
	


投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________
日期：_____年______月______日   

5 商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：若无偏离，表中可填写“全部无偏离”

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
6 规格、技术参数偏离表
技术参数（规格）偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件规格条目号
	采购需求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：

1.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.与招标文件要求逐条对应填写。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
7 中小企业声明函

7-1中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7-2 残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

7-3 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业适用）

8业绩一览表 
投标人供货业绩一览表            

	序号
	项目名称
	     合同金额
	供货内容
	签约日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.采购人保留对上述资料原件审核的权利。
  投标人名称（盖章）：

日  期：

9产品简要说明一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	货物名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种产品。
投标人名称（盖章）：
       法定代表人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

10节能、环境标志产品优先采购明细表
项目编号/包号：_______________     项目名称：____________  金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计

金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额


项目编号/包号：______________     项目名称：____________   金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计

金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额


注：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
1.节能产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

2.环境标志产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

                                                    日期：年 月 日

11 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

拟提供售后服务的项目：                                      
所投产口质保期限：                                                    

质保期后，如维修是否收取材料费：                             
质保期后，如维修是否收取材料费：                             
服务响应及到达现场时间：                                      
六、其他：                                                        
投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日   
12投标承诺书

招标人：                           
若我公司中标后，项目负责人为：

	姓名
	
	联系方式
	

	在本公司担任职务
	

	身份证号码
	


中标后，不得随意更换，特殊情况需要更换时须提前通知招标人同意后方可更换。 

投标人名称（盖章）：
       法定代表人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

13招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

14资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖投标人公章）

1-2 投标人声明书

投标人声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日   
说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 提供2023年度财务审计报告或2024年度财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）复印件。

说明：1）财务审计报告必须是投标人完整的财务审计报告。

成立不满一年的企业无须提供。
1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

         投标人名称（盖章）： 

                                       ______年____月____日

1-5 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

1-6 投标人信用记录

投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1-7特定资格要求
所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
1-8投标保证金

项目概况


新疆维吾尔自治区维吾尔医医院医疗设备3.0T磁共振成像系统（MRI）采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年3月28日11 :00（北京时间）前递交投标文件。









































