中国海洋大学单晶X射线衍射仪采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后10个月内交付。

1.2中国海洋大学西海岸校区。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶X射线衍射仪 | 一、仪器工作条件 1.工作电压：单相AC 220V，50Hz（±1%）； 2.环境温度：20℃~25℃； 3.相对湿度：20~80%无冷凝。 二、X射线源 1.提供微焦斑X射线平台； 2.最大管电压/信道：50kV； 3.最大管电流/通道：1mA； 4.电流电压稳定度：8小时内变化不超过±0.05%； 5.X射线管保护：过电压、过电流、冷却水异常保护； 6.光源类型：微焦斑Cu靶，带多层膜光学部件，最大功率50W； 7.安全保护部件仪器具备：光源发生器超载异常；管电压、电流异常；真空度异常等报警和紧急停止开关、漏电制动器等功能。 三、硅阵列二维面探仪 1.检测器类型：硅阵列二维探测器； 2.检出方式：X射线光子直读模式，直接读数； 3.有效面积：≥77mm×38mm； *4.像素大小：≤100μm×100μm； 5.冷却方式：空冷； *6.读数动态范围：≥31bits； *7.读数时间：≤3.7ms。 - X射线光学系统部分 - 多层膜镜面模式：2维。 五、测角仪（四圆Kappa测角仪） 1.k轴，-179~+179°马达驱动； 2.φ轴：-360°~+360°马达驱动； 3.2θ轴：-179~+179°马达驱动； 4.ω轴：-179~+179°马达驱动； 5.样品到探测器距离：41~180mm（马达步进）； 6.共心误差：不大于7μm； 7.载晶器：IUCr49； 8.样品观测用CMOS照相机：≥70倍； 9.样品观察显示屏：使用计算机显示屏观察样品。 六、循环水冷却系统 满足X射线发生器正常工作要求的内置水冷循环机；水温、水压与流量满足发生器要求，有过热保护。 七、控制系统和软件 1.数据收集过程中全自动数据还原，全自动AutoChem结构解析功能； 2.数据收集及处理软件不限制安装授权，免费更新； 3.软件在Windows 10（或更高）下可运行全部功能：除自动晶胞求解、指标化外，还支持人为手动寻峰和指标化，修正时能够修改和固定主要参数； 4.数据收集策略自动优化，能够准确计算倒易空间被覆盖情况和完全度计算； 5.可以直接观测倒易空间，做倒易空间截面照片模拟，能够对孪晶（Twin）不同取向分别指标化，可以做不同取向矩阵选取，从而对孪晶（Twin）的两个乃至八组分的孪晶各个组分分别做积分处理。 八、其它附件 液氮低温附件，控温范围80-500K，控温精度±0.1K。 | 1套 | 220.00 |

### 注：

### 1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。