中国科学院重庆绿色智能技术研究院

X射线光电子能谱仪采购项目

招  标  文  件

招标编号：OITC-G250360366

采购人：中国科学院重庆绿色智能技术研究院

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年4月

# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 | 1套 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 X射线光电子能谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 适于在气温为摄氏-20℃～＋40℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于65％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4 如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 设备用途：

X射线光电子能谱仪（XPS）是广泛应用于材料科学领域的高技术分析仪器，主要用于固体材料的表面（10nm以内深度）元素成分和价态的定性和定量分析。

XPS全谱、窄谱扫描，元素鉴定、价态分析，定量分析，平面化学成像，微区回溯成谱，角分辨分析，ISS分析，REELS分析，UPS分析，荷电中和、电子束成像，离子束刻蚀、深度剖析，材料原位测试。

- 技术规格：

X射线光电子能谱仪：

1.真空系统

1.1 分析室腔体：≥5 mm厚，纯μ金属制造的球形分析腔；

1.2 分析室真空系统：独立的分子涡轮泵，机械泵及钛升华泵组合，真空度≤5.0×10-10 mbar；

1.3 配有独立的进样室：腔室上分别配有独立的分子涡轮泵，机械泵组合，真空度应≤7.0×10-9 mbar；

1.4 超高真空监测装置：各独立超高真空舱室均配置超高真空离子规一套，可以在各舱各自隔断情况下独立实施监测真空度；

#1.5 进样方式：通过磁悬浮推杆进样，进样腔室预留真空法兰口，进样室需具备后续与手套箱、超高真空原位生长系统（MBE）、扫描隧道显微镜（STM）等其他设备互联的能力，保证后期设备可进行多模式拓展。（需提供至少3套所投品牌XPS在国内近5年内与超高真空系统互联的实物照片，不提供则视为不响应）。

2.单色化X射线源

★2.1射线源类型：微聚焦单色化Al Kα X射线源；

2.2 光源功率≥150W；

#2.3光源束斑尺寸至少200/300/400/500/600/700/800/900 μm可调，以满足测试光斑大小灵活选择（需提供软件界面截图，显示光源束斑至少具备本条指标要求的档位，否则视为负偏离）；

2.4单色化Al Kα X射线源的阳极靶可移动，可提供不少于20个Al靶工作点使用；

#2.5能量极限分辨率和对应灵敏度：在光源功率≤300W时，对Ag3d5/2峰，极限半高宽≤.43eV，计数率强度≥90kcps（需提供软件界面截图，软件界面显示实测的能量分辨率满足本条指标，否则视为负偏离）；

#2.6大束斑能量分辨率和对应灵敏度：在光源功率≤300W时，对Ag3d5/2峰能量分辨为1.0eV时，计数率强度≥4.0Mcps；能量分辨为0.45eV时，计数率强度≥150kcps；（需提供软件界面截图，显示功率及能量分辨率和计数率强度，否则视为负偏离）。

3.能量分析器

3.1 采谱能量分析器：180°半球能量分析器，半径≥150mm；

#3.2 能量扫描范围：≥ 10～5000 eV，10～3200 eV适合常规XPS和UPS分析，3200～5000eV适合高能XPS分析，且无需多个能量分析器进行切换（需提供软件界面截图，显示能量扫描范围调节范围满足本条指标，否则视为负偏离）；

3.3 通过能范围：≥1～400eV，并可连续调节，调节步长≤1eV；

3.4 双极性透镜：配备双极性透镜，可允许电子和离子通过，具有离子散射谱（ISS）功能；

#3.5 同时带有磁透镜模式及静电透镜模式，标配有磁透镜功能（需提供仪器磁透镜的实物照片，否则视为负偏离）。

4.双探测器系统

4.1 配备独立的采谱探测器，采谱探测器为多通道电子倍增器；

4.2 配备独立的成像探测器，成像探测器结构为两套256×256通道微通道板探测器+连续位置敏感探测器，可定位任意位置电子信息且无间隙；

4.3工作模式：XPS模式下可实现“扫描”以及“拍照”等工作模式，以满足动态表面X射线光电子能谱分析的需求；

4.4 XPS成像：成像空间分辨率≤3μm。

5.双荷电中和系统

#5.1 结构及操作方式：配备“同源低能离子+电子双束中和枪”，即同一把荷电中和枪既可产生低能离子又可产生低能电子用于荷电中和，满足磁性样品、UPS、常规测试中和需求，低能离子源可有效避免过中和现象；（需提供加盖制造商加盖公章的满足本条指标要求的中和枪结构示意图）。

6.多模式Ar离子刻蚀系统

★6.1 离子源：Ar+离子源，既包含单原子模式又包含团簇模式；

#6.2 刻蚀模式：Ar单原子模式及Ar团簇模式集成于一把离子枪，保证模式切换刻蚀区域一致（需提供加盖制造商公章的满足本条指标要求的团簇离子源结构示意图，不提供均视为负偏离）；

6.3 团簇离子源数目范围：≥75-2000个/团簇；

6.4 单个团簇原子能量范围：≥1～100eV。

7.样品进样、观察和调整

7.1 进样方式：应具备水平放置的、可一次装入并存储至少2个样品条的多样品停放台，应具备软件控制的全自动进样和样品交换功能；

7.2 仪器分析室配备可变焦光学相机，可实现在不同放大倍数下观察样品细节，能清楚观察样品图象，图像可实时显示及储存。分析室需具备观察视窗，并装有防X射线玻璃；观察窗口法线方向需位于水平线以上，以方便观察；

7.3 分析室采用自动控制5轴样品台即X、Y、Z移动，倾斜及旋转，可通过鼠标点击导航样品台，样品台可移动范围不小于：X方向：50mm；Y方向：20mm；Z方向：8 mm；调节步距：1μm；倾斜角度范围：-90°～90°；面内旋转：360°；变角步距：1°。

#7.4 配备独立于主机部分的光学定位相机（需提定位相机照片，不提供视为不满足）。

8.离子散射谱（ISS）

8.1 配有与主机同品牌的离子散射谱（ISS）；

#8.2 在1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨率≤12eV时，灵敏度应≥25,000 cps/nA。（需提供软件界面截图，截图需显示Au标样ISS实测数据，未提供视为不响应）。

9.反射电子能量损失谱装置（REELS）

9.1 配备与传输透镜同轴的反射电子能量损失谱（REELS）；

9.2 满足对氢元素的定性定量分析需求，对于干净的银样品，当能量分辨率为0.5eV时，灵敏度应≥1000kcps。

10.紫外光电子能谱仪（UPS）

10.1 光源：He紫外光源；

10.2 能量分辨率：对Ag费米边，能量分辨率应≤100meV；

10.3灵敏度：能量分辨率≤100meV时，灵敏度（Ag4d）≥1,000,000cps；

10.4系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的离子束中和源。

11.分析室原位加热/冷却样品台

11.1温度控制范围：123K-1000K；

11.2温度控制精度：1K。

12 真空转移仓

12.1 配备真空转移仓，可实现样品从手套箱到仪器无空气接触传样。

13.谱仪控制和数据处理

13.1 谱仪控制：谱仪参数设置，系统软件应实现可视化操作；分析部件均可通过系统软件控制；系统软件具备可视化操作界面，实现对真空泵、阀门、真空规、离子枪、中和枪、CCD相机的放大倍率调节以及加热冷却等的控制；所有进气阀门均可通过软件控制实现自动化开启和关闭；系统软件内置真空安全互锁控制模块；多功能样品台，样品台移动可通过鼠标操作实时的光学像而实现，并具有可视化操作界面。

#13.2 数据处理：包括定性分析、定量分析、曲线拟合等需具备SMART本底扣除方法，带有集成于仪器控制软件中的完整的XPS数据库（数据库需包含表格及谱图模式），数据库谱原始数据可直接以数据模式从分析软件调出，实现在线分析。实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，并能导入Microsoft Office 软件，软件的数据处理部分，可在其他PC计算机上安装使用。软件介质：以安装光盘形式提供（需提供制造商盖章版软件数据库界面截图，未提供则不得分）。

14.不间断电源

14.1 满足延时使用至少2小时；

14.2 额定容量：10 KVA/8 KW。

15.循环水冷机

15.1 用于X射线光源，磁透镜等部件的冷却。

16.原位互联手套箱

16.1 单工位手套箱一套，配备转接接口，与真空过渡舱衔接；

16.2 手套箱连接不占据仪器进样口，保障仪器常规进样口和手套箱可同时进样；

16.3 手套箱互联需提供设计方案图或实际案例图。

- 产品配置要求

X射线光电子能谱仪：

1.设备主机：（需包括样品分析平台、进样系统、分析腔、进样腔、单色化X射线光源系统、能量分析系统、荷电中和系统、探测器系统），1套

2. 真空泵系统，1套；

3. 离子刻蚀系统（包括单原子模式和团簇模式），1套；

4.分析室原位加热/冷却样品台，1套；

5. 紫外光电子能谱仪，1套；

6. 离子散射谱，1套；

7. 反射电子能量损失谱，1套；

8. 谱仪控制工作站一台及数据分析系统，1套；

9. 水冷系统，1套；

10.不间断电源，1套；

11.原位手套箱，1套。

12. 备品备件

消耗品备件：配备标准主机消耗品备件包一套，包括Al阳极靶1个，X射线光源灯丝1根，内中和枪灯丝1根，高能中和枪灯丝组件1根，低能离子/电子枪灯丝组件1根，复合型离子枪灯丝2根，钛升华泵灯丝6根，水循环滤芯2套，泵油4L，密封套件1套，工具包1套等。

（二）质保及售后服务：

1、设备安装调试及验收

1.1 设备到达采购人现场，双方共同对设备进行开箱检查，完成外观验收和配置清点，2周内执行安装调试，设备的安装调试与验收期不应长于30天。若采购人现场条件未到位，则相应推迟安装调试与验收时间。

1.2投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

1.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、技术指标和参数应达到投标中作出的承诺、甲乙双方磋商确定的结果、技术协议以及产品说明书中的要求

c、货物具备产品出厂检测报告。

1.4投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2. 技术培训

卖方应在交货时对采购人进行货物使用培训及日常保养培训。培训要达到采购人能够熟练操作货物（应熟悉货物工作原理、结构、操作、校准、日常维护及维修等工作）以及处理简单故障的程度。培训的人员和地点由采购人指定。培训工作的最终完成以采购人考核后书面确认为准。

3. 保修期

货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

4. 维修响应时间

在保修期内，一旦发生质量问题，6小时内响应，如果远程支持不能解决问题，工作日情况下工程师在48小时内到达服务现场进行修理或更换。如货物在检修12小时后故障仍无法排除，供应商将在最短72小时内更换零配件，修复故障货物。货物的质保期随着检修的出现而延长，以检修时间的双倍计算延长质保期。若供应商未能及时处理完毕的，采购人有权自行或委托其他单位进行维修，由此产生的修复及赔偿费用，采购人可加收15%的管理费后要求供方支付，此时采购人亦有权解除协议。采购人未解除协议的，供应商应继续承担质保责任。因供应商未及时进行维修完毕导致采购人损失的，采购人有权向供应商索赔。

（三） 订货数量：

X射线光电子能谱仪，1套。

（四）交货日期：

合同签订后180天（日历日）内到货。

（五）交货地点（项目现场）：

采购人指定地点。

（六）付款方式：

进口产品：货款分两次付清，第一次付款在合同签订，办理免税后，开具100%L/C, 凭甲方签字的到货验收文件支付总金额的90%(90%L/C)，第二次付款待货物质量验收合格正常运行3个月后凭正常运行报告支付总金额的10%(10%L/C)。

国产产品：合同签订后预付30%，货到验收合格后支付60%，质量验收合格正常运行3个月后支付10%尾款。

- 履约保证金及质保金：

合同签订后30个日历日内成交供应商向采购人缴纳5%的履约保证金，质量验收合格后自动转为质保金，待货物质保期结束后，无息退还。