# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 电感耦合等离子质谱仪

（一）技术要求：

- 工作条件：

1.1环境温度：15~30℃

1.2环境湿度：20~80%

1.3电源：200~240V，30A，50/60Hz

- 设备用途：

用于测定液体、固体及气体样品中的痕量元素含量及同位素比值。该方法基于高温等离子体将样品原子电离形成离子，通过质谱仪对不同质荷比的离子进行分离检测，实现多种元素同步定量分析。

- 技术规格：

3.1 雾化器：耐高盐、石英同心雾化器；

3.2 雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果；

#3.3 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；

#3.4 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径＜1.1mm，截取锥孔径＜0.5mm；锥的安装无需使用螺丝等固定零件，采样锥与截取锥之间不得通入任何气体；

★3.5 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤28MHz，功率范围500~1600W，射频线圈必须水冷设计；

#3.6 二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术，预防意外放电造成的工作线圈击穿；

3.7 离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜；

★3.8 碰撞/反应池：要求具备八极杆氦气碰撞池（配氦气独立气路）。

3.9 质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；

★3.9.1 四极杆驱动频率大于2.5 MHz（提供软件截图证明）；

3.9.2四极杆质量数范围：2~258 amu。

3.10检测器：检测器离子技术范围不小于0.1~109 cps，即不使用电子稀释等数学手段下动态范围不低于10个数量级。

3.11 性能指标

3.11.1 灵敏度【cps/ppm】：低质量数：Li(7) ≥50 M；中质量数：Y(89) ≥320 M；高质量数：U(238) ≥350 M

3.11.2 检测限【3*sigma，ppt】：Be(9) ≤ 0.5 ppt；In(115) ≤ 0.05 ppt；U(238) ≤ 0.08 ppt

3.11.3 背景：≤1.0 cps（在质量数9 amu处实测背景）

3.11.4 氧化物产率(CeO+/Ce+)：≤1.5 %

3.11.5 双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

3.11.5 短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min)；长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs)（须在1 ppb标准溶液中测定）。

3.12 自动进样模块

★3.12.1 具备四个样品架放置位，可以同时摆放不少于200个样品；

3.12.2 可自由替换适应不同样品管尺寸的样品架，最多可拓至不少于350位的样品位，以满足长时间无人值守的分析需求。

3.13 高速阀进样模块

#3.13.1 包含一个六通或七通电子切换阀和一个三通内标切换阀的高通量阀进样系统，可实现定量环进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷（提供实物图片证明）；

#3.13.2 给系统应采用快速活塞泵而非蠕动泵进行样品提取，以获得最快的充样时间，同时避免蠕动泵管等耗材的长期消耗；样品提取时间不多于15秒；

#3.1.3.3 该系统可由ICP-MS操作软件直接控制；且由ICP-MS生产商提供技术支持和售后服务（提供软件控制截图，并加盖制造商公章）。

3.14 自动化预稀释和标液配置模块

3.14.1 可使用光谱设备软件直接控制，实现稀释系统与光谱设备的控制/通讯一体化；

★3.14.2 硬件：由2个或以上的六通或七通电子切换阀，1个三通或四通电子切换阀，和2个或以上的高精度注射泵组成的自动预稀释和标液配置装置（提供实物图片证明和装置彩页证明）；

3.14.3 功能：可实现自动配置校准曲线、测量前自动预稀释、自动二次稀释等；

3.14.4 自动配置校准曲线：将校准溶液的储备液放置在自动进样器上，系统根据输入的校准曲线浓度自动稀释多级别的校准溶液；

#3.14.5 自动预稀释样品：对批量样品进行特定倍数的预稀释，替代人工稀释，减少分析人员工作量，同时避免人工稀释过程的偶然污染；

#3.1.4.6 自动二次稀释：在元素结果超范围，或内标、QC测试失败后执行自动稀释功能。也可由操作员指定特定元素执行定向稀释。

- 产品配置要求

ICP-MS主机1台（含半导体控温、碰撞反应池系统）

ICP-MS原装操作软件1套

循环冷却水机1台

201位自动进样模块1套

高速阀进样模块1套

自动化智能稀释模块1套

单纳米颗粒应用模块1套

原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套

ICPMS镍截取锥、采样锥各3套

UPS不断电电源1套

2.5 nm石英矩管2套

1.0 nm石英矩管1套

5. 技术文件：

5.1 仪器使用说明书 1份

5.2仪器操作手册 1份

（二）质保及售后服务：

1.技术保障：货物供应商需要设有应用实验室，在应用实验室有同型号仪器供测试样品，方便、快捷的进行技术对比。同时设有培训中心，可以随时为用户提初级和高级培训。

2.安装、调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，厂方安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器。仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训。

3.培训：

3.1在用户现场进行安装调试时，进行现场进一步培训。

3.2在仪器安装调试结束后，供应商用户提供仪器培训，免培训费，名额1人。

3.3免费提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

4.保修期：仪器整机质保期2年。

（三） 订货数量：

1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

*1. 交货期：合同生效后30天内。

2. 交货地点：中国科学院福建物质结构研究所指定地点。

（五）付款方式：

整体配置所列清单均到货后，供应商向银行开具50%合同款的保函后，采购方向供应商支付100%合同款；

仪器全部验收合格后，供应商凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告，向银行退保函。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。