[bookmark: _GoBack]招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc217446094]前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。
一、项目概述
[bookmark: _Toc217446095]本项目2个包，不允许进口产品。具体内容如下：
	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业
	*预估数量（套/台）
	*单价最高限价
（元）
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品

	01
	1-1
	超低温冰箱（配置一）
	工业
	15
	26660
	否
	否
	否

	
	1-2
	超低温冰箱（配置二）
	
	63
	33300
	否
	否
	否

	
	1-3
	医用低温保存箱（配置一）
	
	69
	4770
	否
	否
	否

	
	1-4
	医用低温保存箱（配置二）
	
	6
	12200
	否
	否
	否

	
	1-5
	医用冷藏箱
（配置一）
	
	115
	2650
	否
	否
	否

	
	1-6
	医用冷藏箱
（配置二）
	
	24
	7550
	否
	否
	否

	
	1-7
	层析柜
	
	24
	9300
	否
	否
	否

	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业
	*预估数量（套/台）
	*单价最高限价
（元）
	是否属于优先采购节能产品
	是否属于强制采购节能产品
	是否属于优先采购环境标志产品

	02
	2-1
	双人生物安全柜
	工业
	44
	31500
	否
	否
	否

	
	2-2
	单人生物安全柜
	
	67
	24700
	否
	否
	否


二、商务要求
01包：
*1. 履约时间和地点
1.1 履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的30天内。
1.2 履约地点:四川大学华西医院
*2．付款方法和条件:
2.1本采购包为据实结算，按实际发生供货量*统一折扣*单价最高限价进行结算，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付该批次产品金额的100%，最终结算金额不得超出本采购包预算金额。
2.2报价方式：供应商以统一折扣进行报价【例如产品的单价最高限价为10元，供应商产品的统一折扣报价为：80%（即8折），结算时按8元进行结算)】。
3.安装调试及培训
*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标价格中。
3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
*4.履约验收
4.1履约验收主体：四川大学华西医院
4.2履约验收程序：一次性验收
4.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；
4.4验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。
4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。
4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。
5.售后服务
5.1维修响应要求
维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；
维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。
如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。
*5.2质保要求
（1）以验收合格之日起算，质保期5年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。全包年保费不超过设备成交价的5%。  
（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。
5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。
5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。
5.5供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。
5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。
5.7人员配置要求：
★（1）投标人拟为本项目配备2名驻场人员，履约期间，负责设备的移机以及二次安装及调试，所需费用应包含在本次投标报价内。（提供人员名单、身份证复印件、与投标人单位签订的劳动合同复印件或其他在职证明材料）
*（2）本项目服务人员不得更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。（投标时提供承诺函，格式自拟）
*6. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
*7.若投标产品在使用过程中需配套消耗品（耗材），投标人须单独提交《消耗品（耗材）价格清单》作为附件（清单中至少包含5*5规格不锈钢冻存架、PP材质10*10规格2ml冻存盒），该清单须完整列明消耗品（耗材）名称、规格型号及对应单价等核心信息。（清单所示价格不作为投标总价组成部分）
消耗品（耗材）价格清单
	序号
	消耗品（耗材）名称
	规格型号
	单价（人民币元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	



供应商名称(盖章）:

02包：
*1. 履约时间和地点
1.1 履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的60天内。
1.2 履约地点:四川大学华西医院
*2．付款方法和条件:
2.1本采购包为据实结算，按实际发生供货量*统一折扣*单价最高限价进行结算，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付该批次产品金额的100%，最终结算金额不得超出本采购包预算金额。
2.2报价方式：供应商以统一折扣进行报价【例如产品的单价最高限价为10元，供应商产品的统一折扣报价为：80%（即8折），结算时按8元进行结算)】。
3.安装调试及培训
*3.1货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
3.2供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
*4.履约验收
4.1履约验收主体：四川大学华西医院
4.2履约验收程序：一次性验收
4.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单；
4.4验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。
4.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。
4.6其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。
5.售后服务
5.1维修响应要求
维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下2个小时内作出维修响应；
维修时间要求：作出维修响应后，应在3小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在24小时之内到达现场（含节假日）进行维修。
如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。
*5.2质保要求
（1）以验收合格之日起算，质保期≥3年。质保期后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。每台设备全包年保修费用不超过设备成交价的5%。
（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。
5.3投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。
5.4供应商应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。
5.5供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。
5.6供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。
*6. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。





3、 技术、服务要求（单套设备技术参数要求）
01包：
品目号1-1：超低温冰箱（配置一）
★1、样式：立式；有效容积≥570L；整机宽度≤900mm，整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）；
*2、采用碳氢无氟制冷剂，每个压缩机灌注≤2种制冷剂，制冷剂≤130g（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）；
3、微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LCD显示屏≥10英寸，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压。可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
4、航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm。内门（带密封条）≥4个，整机密封≥5层；
★5、稳定运行耗电量≤6Kw.h/24h(提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
[bookmark: OLE_LINK1]★6、温度均匀性≤3℃；低温箱箱内特性点处的温度达到-80℃降温时间≤3.5h（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
★7、具有自复叠双制冷系统，双变频压缩机独立控制；单系统温度均匀性：机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度下，低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差≤3.5℃，（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
★8、产品设定温度-80℃，低温箱内特性点处的温度从开门到再次达到-75℃时，开门回温时间≤35min；产品设定温度-80℃，低温箱内特性点处的温度空载断电回温到-50℃时，所用时间≥250min（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
9、稳定运行噪音（声功率级）≤56dB(A)(提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
10、内置5V冷链供电系统，具有RS485数据接口、USB数据接口；
11、内置物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态；
品目号1-2：超低温冰箱（配置二）
★1、样式：立式；有效容积≥820L；整机宽度≤1150mm；整机装箱量≥600个冻存盒，整机样本量≥60000份（2ml冻存管）；
★2、采用碳氢无氟制冷剂；每个压缩机灌注≤2种制冷剂；制冷剂≤130g（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）；
3、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LCD显示屏≥10英寸，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压。可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；
4、航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm。内门（带密封条）≥4个，整机密封≥5层；
★5、稳定运行耗电量≤8Kw.h/24h(提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）；
★6、温度均匀性≤3℃；低温箱箱内特性点处的温度达到-80℃降温时间≤5.5h（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
★7、制冷系统采用自复叠双制冷系统，双变频压缩机独立控制；单系统温度均匀性：机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度下，低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差≤4℃（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
★8、产品设定温度-80℃，低温箱内特性点温度从开门到再次达到-75℃时，开门回温时间≤50min；产品设定温度-80℃，低温箱内特性点处的温度空载断电回温到-50℃时，所用时间≥310min（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
9、稳定运行噪音（声功率级）≤56dB(A)(提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
10、内置5V冷链供电系统；具有RS485数据接口、USB数据接口；
11、内置物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态；

品目号1-3：医用低温保存箱（配置一）
★1、微电脑控制，温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；有效容积≥260L，高度≤1700mm，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]2、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
3、具有多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
★4、采用碳氢无氟制冷剂，制冷剂灌注量＜100g，机器铭牌需标注具体型号和灌注量；（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）
5、搁架式蒸发器设计，独立塑料抽屉≥7个；
6、箱壳采用冷轧钢板喷粉，内胆为PS板吸附材质，箱体背板为镀锌钢板；
7、LBA无氟发泡，保温层≥85mm，门体可拆卸式密封条，顶部双密封设计；
8、门体机械暗锁+锁扣设计；运行噪音≤35dB，输入功率≤170W。

品目号1-4：医用低温保存箱（配置二）
1、有效容积≥530L，微电脑控制，温度范围-20℃～-40℃可调节,显示精度0.1℃；
2、特性点温度均匀性≤±3℃（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；具有多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
★4、采用碳氢无氟制冷剂，制冷剂≤150g，耗电量≤5kwh/24h；（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）；
5、整机噪音≤50dB；
6、立式双门结构，嵌入式可拆卸双密封条设计，三层密封,保温层≥80mm；
7、隐藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆；搁架间距上下可调；（提供冰箱内部搁架及搁架支撑位置实物照片）
8、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，脚轮+底脚设计，具有测试孔≥2个
9、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度≥20h。

品目号1-5：医用冷藏箱（配置一）
*1、箱内有效容积≥300L，外部高度≤1850mm；
2、温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LCD液晶显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度0.1℃；高精度传感器≥2路；
★3、具有双层LOW-E镀膜玻璃门体，无氟硬质聚氨酯发泡，外壳采用预涂钢板外壳，内板采用PS板；
4、具有多重故障报警：蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；温度监控：配有测试孔，可接入各式设备，对箱内温度进行监测；
5、温度均匀性≤3℃，波动度≤3℃；
6、配备4个万向脚轮、2个止动底脚；
7、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，配置搁架≥6个；
8、节能降噪：噪音≤41分贝；
9、采用碳氢制冷剂（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）。
10、后期可根据采购人要求贴不透光的膜。

品目号1-6：医用冷藏箱（配置二）
*1、立式对开门设计，有效容积≥750L
★2、微电脑控制，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制显示精度0.1℃；温度均匀度≤1.5℃；（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）
3、三层钢化镀膜玻璃，边框电加热，智感除露（受环温控制），32℃环温85%湿度下门体无凝露；
4、具备多种报警方式：至少包含声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；具备多种故障报警：至少包含高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
5、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
★6、整机噪音≤40dB(A) ，日能耗≤3kW·h/24h（提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS标识）出具的检测报告）；
7、传感器≥6路，整机配备测试孔≥2个；
8、配USB模块，可输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据；
★9、内置WIFI物联模块，手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。

品目号1-7：层析柜
*1、有效容积≥1050L；
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度0.1℃；箱体温度均匀度≤3℃；
3、整体结构：立式，无氟硬质聚氨酯发泡双开双层钢化玻璃门体；电极式加热防凝露设计；内部带防水插座2个；
4、内外材质：外壳和内胆使用喷涂钢板；
★5、碳氢制冷剂，耗电量≤9KW·h/24h；（提供所投设备的铭牌实物图片予以证明）；
6、采用翅片式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计；高精度传感器≥3路；
7、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警；≥五种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警。
02包：
品目号2-1： 双人生物安全柜
[bookmark: _Hlk191930016]1.类型：A2型，排气特性：70%气体循环，30%气体排放室内。HEPA过滤模块：包含至少两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%，0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。
★2. 工作台面材料:不锈钢一体成型，工作台面表面承重≥20kg，工作台面最高承重≥50Kg。噪音: ≤ 65 dB，照明度：＞1200 Lux，正常工作功耗≤400W，节能模式下功耗≤120W。
[bookmark: _Hlk191931934][bookmark: _Hlk191927069]★3. 前窗在无需拆卸任何附件下可整块下移动至前窗中部，清洁前窗时无须身体探入安全柜内部。前窗玻璃至少采用双层玻璃，前窗玻璃采用左右两侧全金属固定方式。（须提供实物图片予以佐证）
4. 配备高度可调支架，支架高度至少可从68~88cm范围内可调（须提供实物丈量尺寸予以佐证）；配置搁手架长度为20-40cm，搁手架分布于安全柜内前进气格栅左、右两侧，卡入式设计。（提供实物图片予以佐证）
★5. 至少采用四风机设计，排气风机数量≥2个，下降流风机≥2个，分别独立控制进风和出风，无须使用节气阀来手动调节。（提供仪器内部风机实物图片予以佐证）。
6. 控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）
★7. 前窗完全关闭时，自动将风机输出比率降低至10%—30%。（提供产品说明书或实物演示图片予以佐证）
8. 前窗倾角：≥10°倾角。
9. 风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量≥20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。（提供仪器内部压力传感器实物图片予以佐证）
10.工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条。气道内工作托盘下具备纸屑捕获网格，纸屑捕获网格可阻止较大物质如纸巾和薄纸等进入工作气室，损坏风机或过滤器，纸屑捕获网格便于拆除清洁。（须提供实物图片予以佐证）
11. 柜体前端底部采用硅胶条覆盖前部缝隙。（提供实物图片予以佐证）
12. 侧壁每侧至少包含两个服务阀口，用于安装气阀、水阀和真空阀。
★13. 前窗工作开口高度：≥250mm；前窗最高开口高度：≥535mm（须提供实物丈量尺寸予以佐证）；内部尺寸要求:宽度≥1800mm，深度≥630mm，高度≥780mm；外部尺寸要求:宽度≤1900mm，深度≤800mm。
★14. 符合YY0569-2011标准，设备使用期限≥10年（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告或实物铭牌予以佐证）
*15. 提供配置：主机1台，紫外灯1套，照明灯1套，搁手架2个，可调高度支架1套。

品目号2-2：单人生物安全柜
1. 类型：A2型，排气特性：70%气体循环，30%气体排放室内。HEPA过滤模块：包含至少两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%。0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。
2. 工作台面材料:不锈钢一体成型，工作台面表面承重≥20kg，工作台面最高承重≥50Kg，噪音: ≤ 65 dB，照明度：＞1200 Lux，正常工作功耗≤200W，节能模式下功耗≤70W。
3. 前窗在无需拆卸任何附件下可整块下移动至前窗中部，清洁前窗时无须身体探入安全柜内部。前窗玻璃至少采用双层玻璃，前窗玻璃采用左右两侧全金属固定方式。（提供实物图片予以佐证）
★4. 配备高度可调支架，支架高度至少可从68~88cm范围内可调（须提供实物丈量尺寸予以佐证）；配置搁手架长度为20-40cm，搁手架分布于安全柜内前进气格栅左、右两侧，卡入式设计。（提供实物图片予以佐证）
5. 至少采用双风机设计，排气风机数量≥1个，下降流风机≥1个，分别独立控制进风和出风，无须使用节气阀来手动调节。（提供仪器内部风机实物图片予以佐证）。
6. 控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）
7. 前窗完全关闭时，自动将风机输出比率降低至10%—30%。（提供产品说明书或实物演示图片予以佐证）
8. 前窗倾角：≥10°倾角。
★9. 风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量≥20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。（提供仪器内部压力传感器实物图片予以佐证）
★10.工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条。气道内工作托盘下具备纸屑捕获网格。纸屑捕获网格可阻止较大物质如纸巾和薄纸等进入工作气室，损坏风机或过滤器。纸屑捕获网格便于拆除清洁。（须提供实物图片予以佐证）
★11. 柜体前端底部采用硅胶条覆盖前部缝隙。（提供实物图片予以佐证）
12. 侧壁每侧至少包含两个服务阀口，用于安装气阀、水阀和真空阀。
★13. 前窗工作开口高度：≥250mm；前窗最高开口高度：≥535mm（须提供实物丈量尺寸予以佐证）；内部尺寸要求:宽度≥1200mm，深度≥630mm，高度≥780mm；外部尺寸要求:宽度≤1300mm，深度≤800mm。
★14. 符合YY0569-2011标准，设备使用期限≥10年（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告或实物铭牌予以佐证）
*15. 提供配置：主机1台，紫外灯1套，照明灯1套，搁手架2个，可调高度支架1套。

