# 章   投标邀请

# 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZCJ20250566

2.项目名称：中国科学院长春应用化学研究所万能材料试验机采购项目

3.项目预算金额：150万元，项目最高限价：150万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 万能材料试验机 | 150 | 150 | 1套 | *2.8 测试区域：高度≥1350mm，宽度≥440mm |

5.合同履行期限：合同签订后至项目完成

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否允许采购进口产品：■是 □否

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

(1)供应商是指有生产或供应能力，向采购人提供货物的法人、其他组织或自然人。

(2)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(3)在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

(4)在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。

(5) 供应商的投标货物应当符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标货物有强制性规定或要求的，则供应商的投标货物必须符合相应规定或要求。

(6) 如供应商为代理商，投标产品必须具有合法销售或允许销售的证明文件，如签约代理或项目授权；如供应商为制造商，投标产品必须具有合法制造并销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

(7) 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

(8) 供应商必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次投标。

(9)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(10) 投标人所投产品为进口产品需提供制造厂家的授权书、经销商(作为代理)的资格声明（格式自拟）。

(11)符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月3日至2025年6月11日，每天上午09:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：：beijingzcj@163.com

3.方式：潜在投标人按照附表（后附）填写公司等相关信息后，连同标书款电汇底单发送邮件至beijingzcj@163.com。购买时间以邮件发送成功时间为准，非发售时间内所发送邮件无效。收到邮件后招标公司将招标文件以电子版形式发送。招标文件售后不退。

账户名称：北京中储建国际工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行

银行行号：102100015180

银行账号：0200151809100198842

4.售价：600元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年6月24日14点00分（北京时间）。

地点：吉林省长春市朝阳区人民大街5625号综合楼302会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-财库〔2019〕9号；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）。

2.招标公告在中国政府采购网上发布。

3.项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实。

4.评标办法和评标标准：商务部分；技术部分；价格部分（详细的评分因素和标准见评分方法和标准）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国科学院长春应用化学研究所

地    址：吉林省长春市朝阳区人民大街5625号

联系方式：赫老师0431-85262186

2.采购代理机构信息

名    称：北京中储建国际工程管理有限公司

地    址：北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼3层304室

联系方式：刘澍13810484956

3.项目联系方式

项目联系人：刘澍

电      话：13810484956

| 购买标书记录 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号及包号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 供应商名称 |  |
| 联系人、电话、邮箱 | 联系人： |
|  | 电话： |
|  | 邮箱： |
| 标书类型 | 纸质（）电子（） |
| 发票类型 | 专票（）普票（） |
| 详细开票信息 |  |
| 纸质标书邮寄地址 |  |
| 购买人姓名 |  |
| 购买日期 |  |

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■是 □否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_ 月 日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 万能材料试验机; 制造业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金（本项目不收取投标保证金） | 投标保证金金额：预算金额的1.8%（若采用电汇方式递交投标保证金的，需将电汇底单附到投标文件中且注明项目名称及用途） 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京中储建国际工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行 银行行号102100015180 银行账号：0200151809100198842 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| *14.1 | 投标文件规格要求 | 投标文件： （1）纸质正本份数：1份 （2）纸质副本份数：4份 （3）电子文档：2份（U盘），电子文件单独密封，随投标文件同时递交。电子文档应为PDF及word格式文件各一，PDF应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档PDF内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 （4）《投标文件》的正本及《开标一览表》需打印或者用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人授权的代表在投标文件上按要求签字（人名章、签字章等同签字）并加盖单位公章。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；其他情形的，由评标委员会评定。 □随机抽取 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质材料递交 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部 联系电话：13051788529 通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院13号楼3层304室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考1980号文件收取。 缴纳时间：中标公告发布后向代理机构支付中标服务费。 缴纳方式：电汇或现金 服务费采用电汇支付的，请电汇至： 账户名称：北京中储建国际工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行 银行行号102100015180 银行账号：0200151809100198842 |
| *其他要求 |  | 1如允许采购进口产品，进口产品与服务报免税人民币总包价（包括：CIF指定到货港/机场的免税人民币价格加上外贸代理费加上进口环节的全部费用，包括但不限于报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、装卸费等其他费用。比例一般不超过货款金额的1%，实际发生费用实报实销。外贸代理费标准为：大于100万的项目的外贸费用0.8%，小于100万的1% 。外贸代理公司由采购人指定。如涉及正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税惩罚，应承诺由中标商自行承担（提供承诺书，格式自拟）,如果产品或涉及部件不在免税品目中,由此产生关税由采购方支付）。 2国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |

第五章   采购需求

*一、综述：

名称：万能材料试验机

数量：1套

交货期：国产设备按采购人要求；进口设备出口许可批复后8个月内

允许采购进口设备

二、功能用途：

主要用于橡胶、塑料、薄膜、水凝胶、复材、金属的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切等测试需求

三、技术要求：

1.工作条件：

1.1 电源电压： AC  230V±10%  50Hz；

1.2 工作温度：10～35℃；

1.3 相对湿度：20%～90％；

1.4 仪器运行的持久性：可长时间连续工作。

2. 试验机主机：

2.1主机规格：≥50kN

#2.2 双立柱结构，符合人体工程学原理，无需单独配套试验机工作台。

#2.3 横梁移动速度满足0.001～500mm/min

#2.4 速度控制精度：设定速度的±0.05％；

*2.5 横梁驱动系统位移分辨率优于：0.4nm；

*2.6 横梁位移重复定位精度优于±2um

#2.7 机架刚度不低于160kN/mm

*2.8 测试区域：高度≥1350mm，宽度≥440mm；

#2.9 配有液晶显示屏手动控制器。既可做遥控控制，也可做操作面板使用；可预先设定功能，开始/停止/接近开始位置/打开关闭夹具等；带有数字显示屏可显示测量通道，主机及测试状态等信息；

2.10主机配套附件：最大载荷5KN。

3. 高精度力传感器：

3.1传感器1：最大载荷50kN，1级精度从200 N开始，0.5级精度从1000 N开始，满足 ISO 7500-1标准

3.2 传感器2：最大载荷5KN，1级精度从20 N开始，0.5级精度从100 N开始，满足 ISO 7500-1标准

#3.3 传感器3：最大载荷500N，0.5级精度从0.5 N开始，满足 ISO 7500-1标准

4. 试样夹具：

4.1 2.5KN气动平推夹具，数量：1套；

#4.1.1单面夹持，夹面张开距离可逐级调节，可适用于非对称性试样的夹持

4.1.2 带试样对中；

4.1.3配套夹面3套。

4.2 50KN手动夹具，数量：1套

4.3 塑料三点弯曲工装，数量：1套

4.4 圆形压盘工装 ，数量：1套

5. 引伸计：

5.1手动引伸计 1套；

#5.1.1从20um开始，0.5级精度，满足EN ISO 9513标准

5.1.2初始标距满足20 mm / 25 mm / 30 mm/50 mm / 75 mm

#5.1.3分辨率优于0.03µm

5.1.4拉伸测量范围 0 … 12 mm

*5.2非接触式长量程光学引伸计1套；

*5.2.1标距范围满足10～890mm，标距范围随意可调

#5.2.2分辨率优于：2µm

*5.2.3变形量满足1000mm-Lo（标距）

#5.2.4配套试样的反射标记带及打标机

#5.2.5高粘性的反射标记点需在拉伸过程中不会随试样的变形而变形

6 测试操作软件

6.1 简体中文版操作；

6.2 测试软件应能具备橡胶、塑料、薄膜、水凝胶、复材、金属的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切等测试功能。提供相关测试标准所要求的算法，及相关函数库和测试全过程的应力、应变程式，供用户随意调取及计算。自动测量运算相关的力学性能参数；

6.3 测试软件使用以图形为界面的视窗操作系统，可按用户要求进行设计、升级和更新的开放式软件。该测试软件能根据力-位移的变化自动实时的显示和绘制载荷-应变、载荷-位移、应力-应变或应力-位移测试曲线并能相互转化，测试的曲线能根据用户的要求具有放大和缩小功能和自动显示数值功能（曲线遍历功能.特征点(如屈服点)可通过设定条件参数自动判别和人为指定），并能进行最终的试验数据计算、分析、统计、拟和、储存和打印、检索和再分析等功能；

6.4 测试软件应具有设定显示屏幕和控制操作面板功能，具有设定极限保护和比例控制参数功能，具有安全控制保护功能，具有应力和应变传感器的自动识别、自动标定和自动平衡功能，具有试验过程中的断裂值、峰值和设置点值标示和结果显示和在实时曲线上自动标记测试结果相应的特征线和特征点功能，具有试验系统诊断和诊断结果显示功能，能实时显示各种试验图形功能，能实时显示拉力/应力、位移/应变、试验时间功能，具有试样保护功能和自动控制夹具作动等功能；

6.5 测试界面应能根据用户的需求，所测数据可输出到Excel，Word和Access等文件中。自由的设计各种试样序列、测试曲线、测试结果、统计结果等的窗体布局，选择不同的显示内容。并能提供报告编辑模板，让用户能根据具体的需要，编制不同的式样的报告模板。试验报告可选择MS word, PDF, HTML格式.在屏幕上试验结果的数据和图形可直接粘贴到MS word 和 MS Excel文档上. 原始试验数据可直接存入MS Excel；

7 空气静音泵1台。

四、设备配置要求：

| 序号 | 部件号 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 最大承载≥50kN |
| 2 | 主机配套附件 | 1 | 最大载荷5kN |
| 3 | 力传感器 | 1 | 最大载荷50kN |
| 4 | 力传感器 | 1 | 最大载荷5kN |
| 5 | 力传感器 | 1 | 最大载荷500N |
| 6 | 气动平推夹具 | 1 | 配套夹面共3套 |
| 7 | 手动夹具 | 1 | 50KN，主要用于金属、复材的拉伸 |
| 8 | 压缩夹具 | 1 | 用于测定材料的压缩性能 |
| 9 | 三点弯曲夹具 | 1 | 弯曲性能的测定 |
| 10 | 手动引伸计 | 1 | 标距20 mm / 25 mm / 30 mm/50 mm / 75 mm |
| 11 | 非接触式光学引伸计 | 1 | 测量橡胶、塑料等材料的伸长率。 |
| 12 | 打标机 | 1 | 非接触式引伸计辅机，用于在拉伸样品上粘贴非接触引伸计可识别的反射标记 |
| 13 | 反射标记带 | 1 | 打标机耗材，用于拉伸样品表面标记 |
| 14 | 静音泵 | 1 | 为气动平推夹具提供夹持力 |
| 15 | 测试操作软件 | 1 | 具备拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切等测试功能，并提供相关测试要求的算法。 |

五、随机文件资料

1. 随机文件资料（电子版）：至少1套

2. 设备操作使用说明书（英文）：至少1套

3. 软件使用指南（英文）：至少1套

4. 其它应附随机资料

卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。同时买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任；

所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

*六、技术商务要求

1. 卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

2. 技术培训：卖方应对买方提供现场技术培训，在卖方设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间为3个工作日。

3. 售后服务：中国区建立有售后服务机构，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

4. 保修期：卖方提供至少1年的整机免费保修, 保修期自仪器验收签字之日起计算。

5. 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求给以响应（电话、邮件、视频等均可）；需要在现场解决问题的，应在2工作日内到达仪器现场。

6. 付款方式：设备到货验收合格后支付全款。

7. 由于禁运或出口许可审批困难导致合同不能履行，要求合同自动解除并退回已支付的货款，如果由于投标人自身原因导致被禁运，就要其承担相应法律责任并赔偿由此导致的损失。

七、设备包装要求及运输方式

1. 设备包装应符合海运、陆运、空运的标准，适合长途运输、防潮，防震，防绣；保证设备完好无损；适于海、陆、空运输和整体吊装。

2. 由于包装不当所造成的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方负责。

3. 每份包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证明或厂商提供的出厂检测报告。

注：对 “*”号条款为关键技术条款，“#”号条款为重要技术条款。“*”号条款须逐项提供能够体现招标要求的、公开发布的、公共网络可查的技术资料支持文件（包括并不仅限于产品说明、国家认可检测机构提供的检测报告、宣传彩页等），“*”号条款的偏离将致导投标被否决。