第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 电感耦合等离子体质谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作环境温度： 15-30℃.

1.2工作环境湿度： < 80% (无冷凝)

1.3电源：单相200-240V ，50 Hz

2.设备用途：

2.1  本仪器要求能适用于多领域各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

3.技术规格：

3.1.等离子体

3.1.1离子源功率：可调范围覆盖550-1600W；

* 3.1.2等离子体屏蔽技术：具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术保证仪器最佳性能。对使用屏蔽炬技术的产品，必须配备20套屏蔽炬以备更换；

3.1.3雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器；

#3.1.4射频发生器频率：不大于30.0 MHz。

3.1.5进样系统：采用可调转动速度0～45rpm的四通道蠕动泵系统、高效雾化器搭配带制冷功能的雾化室；

3.1.6炬管、中心管采用可拆卸式，方便更换（提供矩管中心管拆卸实物图）；

3.1.7气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）；

#3.1.8等离子体可视系统：具有观察窗并可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护（提供仪器控制软件截图作为证明文件）。

3.2.离子提取

*3.2.1接口规格：采样锥口径0.9-1.2mm，截取锥口径≤0.6mm，若使用超锥，必须额外配置20套及以上超锥以备更换。

3.2.2拥有两种不同类型的接口技术，具有高灵敏度模式和耐高盐两种模式；

#3.2.3离子传输系统：仪器应配置一套正交离子偏转聚焦系统，实现样品离子与中性粒子和光子的分离。

3.3.碰撞/反应池

#3.3.1仪器要求配置平面四极杆的碰撞反应池（需提供碰撞反应池的部件照片作为证明材料）；

3.3.2 碰撞反应池内四极杆必须具有质量过滤功能，可选择性地去除如Ar、O、N等低质量元素干扰离子，进入主四级杆质量分析器，免维护；

3.3.3池内须可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.4.四极杆质量分析器

3.4.1 纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；

*3.4.2质量分辨率：满足0.1-1.0amu在线连续可调，要求在同一次样品测试中，可对所有元素的分辨率进行单独设置，不同分辨率可自动切换；

3.4.3四极杆扫描速度：>80000 amu/秒。

3.4.4 驱动频率：≤2.3MHz（投标文件中需提供官网链接及截图作为证明文件）

3.5 检测器

3.5.1具有脉冲和模拟双模式校正的电子倍增器；

*3.5.2分析的质量范围：2-290amu；且仪器应具备分析UOOO+离子的能力，并提供宣传彩页或者厂家文献证明。

#3.5.3检测限：Be(9)≤0.5ppt , In(115)≤0.2ppt, Bi(209)≤0.2ppt；

*3.5.4标准模式下灵敏度：

中质量数（In 或 Y）：>220（Mcps/ppm）

高质量数（U 或 Tl）：>300（Mcps/ppm）

3.5.5 短期稳定性：RSD<2%（10min）；

3.5.6 氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ba++/Ba+)＜3%；

3.6 真空系统

3.6.1具有无需卸真空即可关机，从大气压开始抽至可工作的真空度的时间不大于15分钟。

3.7 数据处理系统

3.7.1 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)，实时数据显示,实时报告显示；

3.7.2 软件支持中文版，可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

3.8 实际应用能力

3.8.1 通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。

3.8.2 对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式，并提供文献证明。

4.产品配置要求

4.1.	电感耦合等离子体质谱仪主机 1套；

4.2.	仪器控制软件及工作站电脑 1套；

4.3.	进样系统1套（半导体制冷雾化室及雾化器）；

4.4.	内标加入系统（三通，转接头）1套；

4.5.	消耗品包1套：包含采样锥1套、截取锥1套、高基体截取锥嵌片1套、采样锥石墨垫圈20个、进样泵管1包、废液泵管1包、排废液用毛细管1包、引入样品/内标用1包、石英炬管2个、石英中心管2个；

4.6.	质谱调谐液1套；

4.7.	15KVA一小时延时不间断电源1套；

4.8.	循环冷却水机1套；

5. 选购附件、备件及消耗品

无

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装、调试和验收

1.1.1 卖方应在合同生效后的1个月内向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询，为客户提供前期的实验室建设和布局方案。

1.1.2 仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后2周内卖方进行安装调试，直至通过验收。

1.1.3 仪器到达买方现场后，买方提供符合仪器安装的合适场地条件；卖方提供所有仪器的连接件及各种必需的附件进行安装调试，安装调试时不需要买方提供任何零配件的情况下完成所有系统技术指标。

1.1.4 卖方提供仪器验收和校正的标样。

1.2质量保证：

1.2.1卖方保证所提供产品是全新的、其功能与指标满足制造商的技术标准，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。

1.2.2 卖方保证所提供的产品完全符合满足合同签订时所提供的技术指标。

1.3技术培训：

1.3.1 现场培训：卖方设备安装调试完成后，应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，除现场安装培训外，制造商应提供终身免费技术咨询服务。

1.3.2 国内培训：验收1年内根据用户要求不少于2人的国内免费深度现场培训。提供的培训应涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训老师的培训费、旅费、食宿费等费用由卖方负责。

1.4 保修期：卖方提供2年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。

保修期内由于设备质量或安装调试原因造成的维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由卖方承担。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.5卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修;需要现场维修的，卖方工程师应尽快到达仪器现场;当设备故障严重时,须在五个工作日内到现场解决问题。

1.6在硬件支持的前提下仪器采集软件终身免费升级。

（三） 订货数量：

电感耦合等离子体质谱仪1台

（四） 目的港：

CIF福州

（五）交货日期：

合同生效并满足所有发货条件后6个月内。