# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1台 | 否 |
|  | 实时荧光定量PCR系统 | 1台 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包

品目一 流式细胞仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃。

1.2 相对湿度：30-80%（非冷凝）。

1.3 使用电源：220V±10V，AC50/60Hz。

- 设备用途：

2.1 主要用于细胞免疫表型检测和功能研究，细胞凋亡、周期分析研究、DNA倍体分析、细胞周期蛋白检测研究，细胞各种生理功能研究（死活鉴定、细胞内pH值、细胞内钙流、膜电位检测）等。可对单个细胞或其他微小颗粒进行快速定量分析，测量细胞大小、内部颗粒的形状，检测细胞表面和浆细胞抗原、细胞内DNA、RNA含量等。

- 技术规格：

★3.1 激光器：至少配备488nm蓝色、638±5nm红色、405nm紫色三根固态激光器。

★3.2 检测通道：至少具备前向角检测通道FSC、侧向角检测通道SSC和八个荧光检测通道。

3.3 检测器：光电二极管检测器或高精度光电倍增管检测器。

3.4 荧光收集方式：全反射光路将信号传导至观点检测器，每个检测器前只经过一个带通滤光片，能最大限度减少荧光信号的损失。

#3.5 流动室：光学石英杯流动室，数值孔径NA＞1.3（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

★3.6 液流驱动方式：采用空气压缩泵泵或超低压蠕动泵（非注射泵/柱塞泵）驱动液流上样，确保上样液流连续稳定、无断点。

3.7 荧光灵敏度：FITC≤50MESF、 PE≤30MESF。

3.8 荧光分辨率：rCV＜3.0%。

#3.9 最小检测颗粒大小：≤90nm（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

3.10 检测速度：≥25,000事件/秒。

#3.11 样本流速：有高中低三档固定流式，也可在10μL/min-240μL/min以1μL/min步径自定义调节（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

#3.12 信号处理：全数字化系统，7个十进制数字显示（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

#3.13 数据补偿：自动矩阵补偿和手动矩阵补偿，具备补偿数据库功能，可以存储多色

实验中荧光染料的溢出值并任意调节（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

3.14 仪器质控：内置质控程序，通过质控能自动检测仪器配置、激光器功率、激光延迟、每个通道的CV值、增益值和平均荧光强度。

#3.15 软件：配套功能完备的流式软件用于控制仪器运行、实验数据收集以及结果分析，软件具有多种安全防护等级安装方式，可独立安装于任何PC终端用于数据分析，终身免费升级（需提供加盖设备制造商公章的官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）。

3.16 细胞观察系统：

3.16.1 芯片面积：≥35 mm×23 mm，真实物理分辨率≥2300万。

3.16.2 像素面积：≥5.9×5.9μm。

3.16.3 图像分辨率：≥6000×3900。

3.16.4 图像采集速度：全像素6000×390≥9帧/秒；2000×1328≥55帧/秒。

3.16.5 曝光时间：0.1毫秒至120秒。

3.16.6 曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光。

3.16.7 图像采集模式：彩色及黑白双模式。

- 产品配置要求

4.1 流式细胞仪主机（含3个激光器）       1台；

4.2 数据采集及分析软件                   1套；

4.3 鞘液桶、废液桶及容器座               1套；

4.4 工作站                               1套；

（主机配置不低于CPU: Intel i5 @ 2.9 GHz，RAM: 8GB，Storage: 1TB，液晶显示器≥23寸）

4.5 配套细胞观察系统               1套；

4.6 装机试剂（含鞘液、清洗液、质控微球） 1套。

品目二 实时荧光定量PCR系统

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃。

1.2 相对湿度：≤80%（非冷凝）。

1.3 使用电源：220V±10V，AC50/60Hz。

- 设备用途：

2.1 主要用于基因表达分析，如复苏相关基因：可用于检测与复苏相关的基因表达变化，如脱水保护蛋白、抗氧化酶等，帮助理解复苏机制。

- 技术规格：

★3.1通量： ≥96孔。

#3.2通道数：至少具有6色激发光通道和6色检测光通道，可自由组合实现检测染料种类数≥21种，用于进行多重分析。

#3.3带“动态温度”梯度功能，加热模块具有至少6个独立数码控温模块组成，每个控温模块可独立手工精确设置运行温度；同一个板上可同时进行6个不同运行温度的PCR检测，相邻两个模块之间的温度差可达5℃，每个温度孵育时间相同。

★3.4试剂开放，各种国产及进口试剂均适用。

3.5耗材开放，可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等。

3.6 主机具有触摸屏，可独立运行，离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。

3.7主机自带存储功能，在供电或网络中断时可备份还原超过2000次的定量运行文件。

#3.8激发光源：高亮度白光半导体光源（工作寿命>4年），6色激发滤光片，6色检测滤光片。

3.9检测系统：CCD或CMOS成像系统，所有孔同时采集荧光数据，不同检测孔之间没有时间差。

#3.10支持的荧光染料： FAM™，SYBR®，VIC®，JOE™，TET™，HEX™，TAMRA™，NED™，Texas Red®，Cy®3，ABY，JUN，LIZ™，Cy®5，Cy®5.5等。必须能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光（提供软件截图证明并加盖制造商公章）。

#3.11温控模块最高升温速率：至少6℃/秒。

#3.12温控模块在实验运行前及实验运行后，均可保持4℃恒温，防止试剂常温降解。

★3.13温控范围：4℃～99℃。

3.14温度准确性：≤±0.25℃。

3.15温度均一性：≤±0.4℃。

3.16灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

3.17精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%。

3.18线性动态范围：10个数量级。

#3.19 高分辨熔解曲线分辨率：≤0.015℃（提供软件截图证明并加盖制造商公章）。

#3.20提供仪器制造商正版的引物与探针设计软件，可进行Taqman、TaqmanMGB等常用探针的设计和自动测评。

3.21具有USB、Wifi和云服务平台接口，可单机运行，可连接电脑运行，或通过云服务平台运行，使用户可以通过连接主机的电脑分析实验数据，也可以直接登录网络浏览器，在办公室实时查看和分析实验数据。

3.22 软件功能：

3.22.1具有标准曲线的绝对定量分析功能。

3.22.2相对标准曲线分析功能。

3.22.3具有比较Ct值的相对定量分析功能。

3.22.4融解曲线分析功能。

3.22.5存在/不存在分析功能。

3.22.6实时扩增的基因分型功能。

3.22.7基于荧光定量PCR的microRNA分析功能。

- 产品配置要求

4.1系统主机           1套；

4.2配套电脑           1套；

（ 英特尔® 酷睿TM 2双核Win7及以上英文操作系统、内存4GB以上、 SATA硬盘250 GB以上、带刻录光驱）

4.3装机验证试剂盒       1套；

4.4 定量PCR操作软件    1套。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：设备到货30天内卖方完成免费安装，调试服务。

1.2 技术培训：

（1）操作培训：货到后，卖方负责仪器的一次现场安装调试并达到合同指标要求的技术性能，并同时在现场提供一次基本原理, 必要的日常操作以及基本维护和安全常识等技术培训，使用户操作人员能更快更好地掌握仪器操作规范。

（2）技术培训：需提供至少2天的免费技术培训。培训人员不限。

（3）培训内容：包括仪器基本原理、仪器结构、使用流程、硬件操作、数据处理、维护保养及简单故障排除等，要求使用户人员能独立、熟练操作仪器。

（4）培训地点：采购人指定地点。

1.3 保修期：自验收合格之日一年。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

1.4 维修响应时间：2小时内响应，24小时内到达现场解决问题，如问题不能解决，48小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

1.5 软件升级：终身免费。

（三） 订货数量：

流式细胞仪   	1台。

实时荧光定量PCR系统   1台。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

合同签订后60天内，交货至用户指定地点。

（五）付款方式：

国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。