东方国际招标有限责任公司

[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院南京土壤研究所

元素分析仪（碳、硫元素）采购项目

招  标  文  件
第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230360633-1
东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年9月
第八部分  采购需求

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	元素分析仪（碳、硫元素）
	1
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

元素分析仪（碳、硫元素）

技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。
设备用途：

该设备主要用于检测土壤、植物、肥料、材料、矿物等样品的碳元素和硫元素。

2.1 具有高频燃烧炉：提供足够高的燃烧温度，确保土壤中的硫酸盐燃烧完全。

2.2 配置红外检测器，提升硫的检测灵敏度。

技术规格：

3.1 检测原理: 高频炉加热方式，红外线吸收法检测
*3.2 检测元素：碳和硫。

3.3 分析范围
 低碳：1ppm～0.1%          高碳： 0.1%～5%

低硫：1ppm～0.3%          高硫：0.3%~30%

注：改变称样量可以扩展分析范围。

*3.4 分析精度
低碳：1ppm或RSD≤1%       高碳：RSD≤0.5%

低硫：1.5ppm或RSD≤1.5%    高硫： RSD≤1.5%
*3.5分析时间：30秒～40秒
3.6 灵敏度： 0.01ppm
*3.7 燃烧温度：高于1600℃
3.8陶瓷热保护套：标配，陶瓷热保护套可有效的防止自动清扫刷被燃烧，可以大大减少样品飞溅到燃烧管上。
#3.9红外检测：高低红外检测池自动切换，系统自动调零，要求配备四个独立的红外检测器。

*3.10高频炉：采用外置粉尘过滤装置，每分析一次自动清扫两次燃烧室，并且自动洗尘防止粉尘对分析过程的吸附效应。（作为验收项）

#3.11核心部件：红外光源、金属灰尘过滤器，红外检测器，步进电机均需要采用国外知名品牌。（提供海关报关清单）
3.12流量控制：配备高精度电子流量控制，可以响应迅速、随时控制稳定的流量。

#3.13燃烧方式：采用双气路燃烧，防止剧烈燃烧产生的飞溅造成石英管破裂，采用双气路冷却系统，保证连续做样的同时保证仪器的寿命达到最大化。

#3.14自检功能：称样后仪器可自动升炉并开始分析；发生错误时自动报警；高频炉每次分析自动清扫2次；每次分析后仪器自动反吹粉尘过滤器。（作为验收项）
#3.15配备氧化铜炉：保证CO和二氧化碳完全能够被检测到，将分析后的SO2→SO3，保证无污染排放。
#3.16恒温：整个气室进行恒温控制，保证分析气温度恒定，确保测量精度；

3.17 分析气流量采用高精度电子流量控制技术。
3.18 校正方式：可以单点校正和多点校正。
3.19所有关键指标需提供可从官方网站下载的印刷样本予以佐证。
产品配置要求

4.1 红外碳硫分析仪1台：（一体机）含：

主机、高频感应电炉、检测器、氧化铜炉、除氟装置、中英文界面操作软件。

4.2 计算机控制系统1套：标准配置

4.3 打印机1台

4.4 二级式氧气调压表2只；

4.5 万分之一电子天平1台；

4.6 随机工具一套

4.7 标准随机标样及附件及备件1套。

4.8 安装调试培训消耗品及1000次分析用消耗品1套。

（二）质保及售后服务：

1 售后服务：制造商在江苏省内设立维修点，终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，需在12小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。 

2培训：

基地培训：卖方可在仪器生产基地为用户技术人员免费提供一次技术培训。时间为二到五个工作日。

现场培训：卖方在仪器安装调试过程中免费负责用户操作、维护培训。

3 整机质保1年，红外光源、金属灰尘过滤器、红外检测器、步进电机、振荡管核心部件质保3年。保修期自仪器验收合格签字之日起计算。

（三） 订货数量：

 元素分析仪（碳、硫元素）1套
（四） 目的港：

 中国科学院南京土壤研究所指定地点。

（五）交货日期：

   合同签订后1个月内完成安装、调试、验收等工作。

3

