采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温调节阀门 | 24 | 180 | 5个月 |
| 2 | 单通道外杜瓦液氦传输管 | 1 |  |  |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

该设备应用于氦深低温分配系统当中，用来控制系统的压力、流量等热工参数，实现低温下系统的降温和自动化操作。

  - 工作条件

2.3.1 适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存；

2.3.2 适于在24DV电源，输入信号为4~20mA、气温摄氏-10℃～＋35℃和相对湿度小于90％、磁场强度＜0.1T的环境条件下运行，能够连续正常工作。

2.4、 技术性能指标要求

*2.4.1 所有阀体及阀内组件材料用316L(密封材料除外)；

2.4.2 阀体与管道连接采用焊接形式，阀门具备4.4K低温下斜插式安装方式；

*2.4.3 调节阀阀座泄漏量标准符合ANSI B16.104Ⅵ级；

2.4.4 所有调节阀均采用波纹管密封，要求每个阀体在100次开闭后使用氦质谱仪检漏，内漏率符合ANSI B16.104Ⅵ级；

*2.4.5  采用智能阀门定位器，优选SAMSON定位器，配备气源减压阀，输入信号为4~20mA；

2.4.6 气动阀的气源空气压力不要超过0.6MPa(表压)，希望膜头直径尽量小，以便有空间在冷箱上安装；

*2.4.7 低温阀门必需给出300K到4.5K左右的漏热情况数据，作为重要选择参考；

*2.4.8 采用低温液氮实验检查阀门密封性、耐压、可调性及阀门动作灵活性，阀门可调比为1:100；

*2.4.9 所使用的波纹管应在1.5倍的PN值下进行压力测试，并给出检测报告；

*2.4.10 安装在冷箱上的阀门及液氦传输管与冷箱采用焊接连接；

*2.4.11 投标方应根据附件1必须提供产品计算书及尺寸；

2.4.12 投标方应提供阀门的总的重量，以便评估在地震或组装过程中外在加速度对阀体造成的损坏；

2.4.13 产品在交付前，投标方必须对每个阀门进行包含Kv值在内的性能检测，并提供相应的测试报告。

2.4.14 维护工具：包括相关日常维护工具，零配件、备用件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。

2.4.15 技术资料：设备图纸（2D）,投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件2份，图表、简图、电路图应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。技术说明资料，包括阀门的安装，电气连接，阀门的操作，阀门的更换以及阀门的维护等资料及产品质量认证书；

2.4.16 投标人提供定位器用户手册，电器安装指南；

2.4.17 阀门简要操作参数见下表1，具体参数要求见附件1。