第二部分

用 户 需 求 书

一、说明
1.投标人须对本项目的采购标的（如有多个采购包，以采购包为单位）进行整体投标，任何只对本项目采购标（如有多个采购包，以采购包为单位）的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2.若所投产品属于国家强制采购的节能/环保产品的，则投标人必须提供国家强制性节能或环保产品进行响应，并提供该产品的强制性节能或环保产品认证证书，否则视为无效投标。
3、招标文件中标有“★”号条款为实质性条款，不允许负偏离（不满足要求）或未响应，投标人如有任何一条负偏离或未响应则导致投标无效；标有“▲”号条款为重要技术条款，作为评分项，若不响应或负偏离则相应被扣分。招标文件中“★”、“▲”条款要求提供证明材料的，按要求提供证明材料，否则，视为未响应。
4、用户需求书中标有“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“货物名称、品牌”。否则，视为无效投标。任一核心产品的投标品牌数量少于3个，应予废标。
二、采购清单
	序号
	采购内容
	数量

（套）
	最高单价限价

（万元）
	合同履行期限
	所属行业
	核心产品

	1
	除颤仪
	1套
	15
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	2
	凝胶成像系统
	1套
	45
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	●

	3
	心电分析管理设备
	1套
	35
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	4
	心电图机
	2套
	12
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	5
	超低温冰箱
	1台
	10
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	6
	生物安全柜
	2台
	10
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	7
	微量紫外分光光度计
	1套
	18
	合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试
	工业
	

	注：

投标人投标时，采购的主要标的应在《投标分项报价表》清晰列明“产品名称、规格型号、单价、数量”。

投标人投标时，采购的核心产品（标注“●”号的产品）应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。


三、技术要求：

（一）除颤仪

1.主要用途：处置疑似预防接种不良反应。
2.工作条件: 操作温度：0 - 50˚C,湿度： 15 -95%。
3.技术指标
3.1重量：≤4.6kg（标配，含电池）。 
3.2▲彩色显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形。 
3.3▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。（提供产品说明书或制造商检测报告或第三方检测报告等证明材料） 
3.4除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 
3.5手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量不小于360J。 
3.6体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 
3.7▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型（提供产品说明书或制造商检测报告或第三方检测报告等证明材料）。 
3.8▲可配置带放电按键的体内除颤电极板。 
3.9▲体外电极板支持病人接触状态显示。 
3.10电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 
3.11 AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥4小时。

3.12▲除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 
3.13▲从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 
3.14可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 
3.15▲提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 
3.16可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 
3.17心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

3.18关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检。

3.19无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机。
3.20设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

3.21▲具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 
3.22主要配置：主机（电极板/电极片+交流），国标电源线，2个锂电池，110mm记录仪，体外除颤电极板附件包（弹性线圈）。

3.23图文工作站1套(相当于或优于10核心16线程的CPU≥16GB内存；≥512G SSD，≥1T HDD；独立显卡，显存≥2G；≥23.8寸液晶显示器，高分辨率≥2K，HDMI口≥1个，VGA口≥1个；含正版操作系统与仪器图文软件能兼容；图文处理终端，可每分钟打印A4纸≥35页、双面。)

（二）凝胶成像系统

1.主要用途：多功能凝胶成像系统主要用于日常PCR电泳胶检测中的高分辨率成像，可以实现可见光波段荧光成像、红外荧光成像、荧光、化学发光、紫外光、白光、绿光、蓝光、免染成像等快速、多模式下的高分辨率成像，提高结果的准确性。
2.工作条件：室温：18℃-25℃，相对湿度：30%-70%。
3.技术指标

3.1、硬件性能

▲3.1.1功能涵盖：可见光波段荧光成像、红外荧光成像、荧光、化学发光、紫外光、绿光、白光、蓝光、免染成像等；
▲3.1.2 检测器：冷CMOS增强型检测器，分辨率≥2000万像素,像素合并功能≥6种，2×2、3×3、4×4、6×6、8×8、16×16；
▲3.1.3 一体机设计，自带触摸控制屏，超大显示，≥9.5英寸，多点触控彩色显示屏，无需外接电脑即可进行实验操作分析；

3.1.4 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持全自动对焦；

3.1.5  感光模式： 背照式；
3.1.6 光电转换效率： 75%@425nm；
3.1.7  LED 激发源： 透射-UV 透射-蓝色 透射-琥珀色 落射-UV 落射-绿色； 

3.1.8 发射滤光片： 520/260 BP、590/110 BP、695 LP； 

3.1.9 曝光时间： 0.1~7200s，每0.1s步进，支持弱信号成像需要的超长时间；
3.1.10 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围＞4个数量级；
▲3.1.11、多种智能识别样品托盘设计：≥3种样品盘，智能识别，Blot/UV/Stain-Free样品盘（紫外和免染样品成像）；白光样品盘（考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）；
3.1.12、自动智能技术
★3.1.12.1、智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，并调整成像参数及对应软件设置，选择成像功能；[提供承诺函（格式自订）]
★3.1.12.2、带图像平场校正功能，每次运行都进行动态校正和优化；[提供承诺函（格式自订）]
★3.1.12.3、自动对焦：任何缩放设置都有预校准的自动对焦；[提供承诺函（格式自订）]
★3.1.12.4、自动曝光：两种自动曝光算法（快速模式和优化模式）。[提供承诺函（格式自订）]
▲3.1.13 LED光源：落射紫外、落射绿光，透射紫外，透射白光，透射蓝光、透射琥珀色光；
3.1.14 成像面积 ≥14 × 21 cm，可同时放置4块小型凝胶成像；
3.1.15 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶；
3.2.16 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式；
3.1.17 数据传输：USB及局域网；
3.1.18 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存；
3.1.19 一键免染Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色[可提供不少于100篇（含）已发表的Stain-Free相关国际高分论文]。
3.2、软件功能

3.2.1 触屏软件控制系统；
3.2.2 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全；
3.2.3 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA CRF32 PART11对电子签名要求；
3.2.4 可通过USB及Ethernet输出原始格式数据，及TIF、JPEG格式图片；
3.2.5 显示过饱和像素保证精确定量；
3.2.6 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出；
3.2.7 软件可自由安装于多台电脑，同时分析；
3.3.8 添加各种格式的文字注释；
3.2.9 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；
3.2.10 相对含量百分数分析；
3.2.11 绝对浓度、密度计算；
3.2.12 12种预设染料颜色标记显示及输出；

3.2.13 多幅图像合并显示并分析功能；
3.2.14 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等；
3.2.15 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn；
3.2.16 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；
3.2.17 分析软件，带审计追踪功能，提供中文版、英文版软件界面选择，配有软件操作指南flash，软件免费升级；

★3.2.18 免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色；[提供承诺函（格式自订）]
3.2.19工作站：相当于或优于10核心16线程的CPU；≥16GB内存；≥512G SSD，≥1T HDD；独立显卡，显存≥2G；≥23.8寸液晶显示器，高分辨率≥2K，HDMI口≥1个，VGA口≥1个；含正版操作系统与仪器软件能兼容。激光打印设备：每分钟处理A4纸≥35页、双面；
3.2.20主要配置：多功能型成像系统包括：多功能型成像主机1台、高分辨率冷CMOS自动摄像头1套、紫外样品盘（Blot/UV/免染样品盘1个）1套、白光样品盘1套、落射紫外光源、落射绿色光源、中文软件1套；
3.2.21配备可续电≥30分钟的UPS电源。
（三）心电分析管理设备
1.主要用途：

实现所有心电图检查设备的数字化连接，自动采集心电检查数据，将多个心电图的检查数据自动导入到系统中，对心电图数据的集中管理和存储，最终可实现心电检查过程中的无纸化，远程图像传送。
2.工作条件：

心电图室，体检科，急诊科，住院病房，社区门诊，救护车等场景。

3.技术指标：

3.1 静息心电图单元
3.1.1 硬件参数

3.1.1.1 导联体系：Wilson体系，支持12导联。

3.1.1.2 显示通道：12通道，支持同屏12导联显示。

3.1.1.3 采样精度：24位。

3.1.1.4 采样率：1000Hz，（最大支持8000点）。

3.1.1.5 噪声电平：≤30μV。

3.1.1.6 共模抑制比：≥115dB。

3.1.1.7 低频特性：时间常数应不小于3.2s。

3.1.1.8 走纸速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差范围为±3%。

3.1.1.9 灵敏度：2.5mm/mV 、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV。

3.1.1.10 耐极化电压：±400mV。

3.1.1.11 系统误差：±5%或±40µV,两者选取大者。

3.1.1.12 频率响应：0.67Hz~40hz。

3.1.1.13 输入阻抗：≥20MΩ（10Hz正弦）。

3.1.1.14 输入方式：浮地。

3.1.1.15 电源：DC 3.7V 可充电锂电池或DC 5.0V直流。

3.1.1.16 电池容量：≥3600mAh，连续工作时长≥12小时（内部电池供电）。

3.1.1.17 输入功率：≤3.0VA。

▲3.1.1.18 数据接口：具有USB、WIFI两种数据接口功能，支持有线连接和无线连接，可连接电脑或平板电脑，支持Windows系统和安卓系统软件。免费接入中心体检系统。
3.1.1.19 标配存储：≥64G内存，可存储不小于20000例的心电波形数据。

3.1.1.20 查阅诊断：自动测量参数，包括心率、P-R间期、QT/QTc、 P/QRS/T电轴、、RV5/SV1电压值等，支持自动测量参数的修改、导联纠错、放大镜、参考记录、诊断结论输入、诊断模板、打印功能。

▲3.1.1.21 单机及联网使用功能：可单机使用，具备单机采集、诊断、打印功能，也可联网通过有限、无线WiFi方式联网发送原始心电数据和接收心电诊断结论和报告。

▲3.1.1.22 导联指示灯：具有导联脱落指示灯（提供产品照片证明），可快速准确判断导联连接状态。

▲3.1.1.23 可对接院内现有体检系统，通过ID号获取患者信息，并能回传心电报告和结果。

3.1.2 软件参数
3.1.2.1 病例中心：

3.1.2.1.1 具有新建、修改、删除、重置病例信息等功能，新建病例信息可输入姓名、性别、年龄、联系电话、升高、体重、病区、床位、病史、申请科室、申请医生等信息。

3.1.2.1.2 可与体检等院内系统对接，通过ID号或扫码获取患者信息及医嘱信息，支持已开立心电医嘱的患者自动导入待登记患者列表，并可按科室、病区设置筛选导入，可批量选择打印已诊断病例的报告。
3.1.2.1.3 病例中心可按待检查、检查中、待诊断、诊断中、已诊断、已打印、已删除快速查询，可自定义条件，按登记日期、时间、科室、检查医生、诊断医生等快速筛选查询。

3.1.2.2 数据采集：

3.1.2.2.1 可适用多种应用场景的采集模式，可选择连续采集方式或采集完进入判读模式。支持6导、9导、12导、15导、18导、药物试验（心得安）、药物试验（阿托品）等采集模式。

3.1.2.2.2 在采集页面显示病例ID、病例登记时间、来源、科室、床位、病史、患者信息（姓名、起搏、项目）、导联信息（导联设备名称、设备序号、导联导数、导联状态、导联连接指示图）、走速、增益、基线滤波、低通滤波、工频滤波、采集时长、心率、计时、起搏标记。

3.1.2.3 诊断分析：

3.1.2.3.1 系统自动显示心率、P、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、RV5/SV1振幅、RV6/SV2振幅、P/QRS/T电轴等心电参数，可设置不同年龄各参数的正常范围值，危急值等，非正常范围值在诊断页面着色显示。

3.1.2.3.2 系统提供标准的诊断模板和波形特征描述模板，用户可修改调整。

3.1.2.3.3 系统提供测量尺、平行尺等电子测量工具。测量尺可一次测量时间差、心率和幅值差。

3.1.2.3.4 具备导联纠错功能。
3.1.2.4 报告设置: 

具备灵活的结构化报告模板设置功能，可设置报告标题、报告显示日期格式、签名大小、是否显示参考值等，可设置多个报告模板。

3.1.2.5 统计查询:

系统具有灵活的统计查询功能，可按采集时间、判读时间、诊断医生、采集医生、申请机构、申请科室、检查项目、是否危急、是否阳性等组合查询，方便统计申请科室、诊断医生、采集医生、申请机构的工作量及对账统计。可通过诊断结论模糊查询，方便科研和诊断病例统计。

▲3.1.2.6 心电运营平台BI展示功能。展示内容包含总诊断数据、区域地图、接入医疗机构位置、数量、各类医疗机构数量，业务量趋势图，年诊断量、月诊断量、在线医生数，报告时效质控，诊断医生工作量统计及排名（按日、按月、按年），接入机构上传数量及排名（按日、按月、按年），危急值预警及处理列表，危急、阳性数量及占比，异常类疾病诊断数量、排名及占比。数据展示通过趋势图、仪表盘、直方图等方式展现，直观反映区域心电业务整体情况。
3.1.2.7 系统能与珠海市远程心电中心、珠海市香洲区远程心电中心无缝对接。

3.1.2.8 其他功能:
3.1.2.8.1 系统支持联网登录和脱机登录功能，可对接CA，实现CA登录。

3.1.2.8.2 支持多种心电图机接入。

3.1.2.8.3 支持HIS、PACS、体检、平台、电子签名等其他信息系统接口功能。

3.1.2.8.4 支持区域其他医院心电系统及心电数据的接入和远程判读、回传报告。

3.1.2.8.5 具有WEB判读功能，WEB判读功能可展示原始心电波形，并调整导线显示格式、走速、增益、滤波等，具有测量尺功能。

3.1.2.8.6 具备WEB查看原始心电波形及心电报告功能。

3.1.2.8.7 针对胸痛患者、急诊患者可实现先检查、后同步报告至HIS系统，提供软件截图证明。

3.2 动态心电监测单元
3.2.1 硬件参数

3.2.1.1 导联体系:wilson体系、10 电极。

3.2.1.2 导联:同步十二导联,I、II、III、、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6。

3.2.1.3 采样精度：16bit。

3.2.1.4 噪声电平：≤30μV。

3.2.1.5 共模抑制比：≥80dB。

3.2.1.6 灵敏度10mm/mV±5%。

3.2.1.7 采样率:≥500 点(最大支持 8000 点) 。

3.2.1.8 低频特性：时间常数3.2S。

3.2.1.9 扫描速度：25mm/s±5%。

3.2.1.10 耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10%。

3.2.1.11 最小检测信号:50 μV p-p。

3.2.1.12 输入阻抗≥2.5 MΩ。

3.2.1.13 幅频特性：5Hz~40Hz。

3.2.1.14 监护时间≥24 小时。

3.2.1.15 电源: 4.2V 可充电锂电池，≥8000mAh。

3.2.1.16 屏幕尺寸: ≥4.3寸电容屏,分辨率 ≥480×800。

3.2.1.17 数据接口:USB2.0。免费接入中心体检系统。
3.2.1.18 无线功能: 3G/4G(WCDMA)/WIFI。

3.2.1.19 传输方式: 24 小时实时连续传输。

3.2.1.20 存储容量≥24 小时×7 天，3.2G。

▲3.2.1.21 报警功能：具备导联脱落、心律\心率异常、低电量报警等；符合YY0709-2009《医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》的相关要求（提供提供制造商盖章的书面证明材料）。

3.2.1.22 波形通道配置: 1-12 道可配置。

3.2.1.23 报警启动时间：本机≤10s。

3.2.1.24 实时发送：达到24小时实时发送。

▲3.2.1.25 能同时适用于医疗机构对患者进行远程心电监测（提供所投产品的宣传彩页或白皮书或说明书复印件，并加盖投标人公章）。
3.2.1.26 支持手动及自动发送模式。
3.2.1.27 设备支持手动上传数据至电脑。

▲3.2.1.28具备心电监护功能，符合心电监护仪YY 1079-2008的相关标准（提供提供制造商盖章的书面证明材料）。
3.2.2 软件参数

3.2.2.1 数据处理：

3.2.2.1.1 支持波形数据实时转换，提高动态心电报告出具速度。

3.2.2.1.2 支持手动导入心电数据功能，在导入时进行数据实时压缩，压缩率不大于20%。

3.2.2.1.3 支持上传中间数据(心电数据压缩包和报告分析数据)和分析完成的PDF报告，可实现多级判读。

3.2.2.1.4 戴机时间结束后，无需归还设备就可分析动态心电数据，缩短出报告时间。

3.2.2.2 波形查阅：

3.2.2.2.1 支持全程浏览所有心电波形，支持通过时间快速检索波形。

3.2.2.2.2  支持导联选择功能，不同界面中的显示的导联可自定义调整。

3.2.2.3 综合分析管理：

3.2.2.3.1 具备24小时心率趋势图显示功能，框选任意时间段内波形，其他当前页面图会联动显示。

3.2.2.3.2 具备24小时栅状图显示功能，支持选择不同时间可快速查看当前心拍。

3.2.2.3.3 支持散点图与Demix波形叠加组合功能。

3.2.2.3.4 选中散点图或Demix波形可显示对应的心拍列表，并支持批量编辑心拍。

3.2.2.3.5 支持心率趋势图、RR间期栅状图、Lorenz RR散点图和心电波形界面同屏显示。

3.2.2.4 模板编辑：

3.2.2.4.1 支持子模板合并、编辑功能。

3.2.2.4.2 支持子模板心拍数量和与心拍列表显示，方便快速编辑。

3.2.2.5 事件编辑：

3.2.2.5.1 具有室性类异常、室上性类异常、长间歇、最快心率、最慢心率等多个事件自动统计与编辑功能。

3.2.2.5.2 支持心室晚电位编辑功能。

3.2.2.6 直方图与散点图：

3.2.2.6.1 提供二十多种间期的直方图。

3.2.2.6.2 可通过直方图进行批量心拍修改。

3.2.2.7 心率变异性分析：

3.2.2.7.1 具有时域分析功能：具有RR间期散点图、RR间期差值散点图NN间期直方图以及HRV时域指标统计功能。

3.2.2.7.2 具有频域分析功能：提供5分钟至24小时心率变异性分析数据及图例。

3.2.2.8 报告编辑：

3.2.2.8.1 支持报告分屏显示、双屏浏览、同步编辑的功能。

3.2.2.8.2 支持报告页的标签索引功能，方便快速浏览报告内容。

3.2.2.8.3 支持一键生成统计结论和诊断结论，并具备字体可调，错别字提醒功能。3.2.2.8.4 留图功能：自动将最快/最慢心率添加心电片段留图、可手动调整留图片段的起点和终点、支持留图预览与编辑功能、留图心电片段按时间自动排序。

▲3.2.2.9 远程判读：能够实现异地佩戴、远程判读、本地打印报告的工作模式，有效解决基层医疗机构无Holter判读能力问题。

3.3 动态血压监测单元
3.3.1 硬件参数
3.3.1.1 测量方法：阶梯放气示波法。
3.3.1.2 收缩压测量范围：40-260 mmHg。
3.3.1.3 舒张压测量范围：20-210 mmHg。
3.3.1.4 心率范围：40-200 bpm。
3.3.1.5 准确性：±3 mmHg。
3.3.1.6 压力传感器。
3.3.1.7 工作电源：两节5号AA碱性电池, 可测量并记录250条数据。
3.3.1.8 数据存储器：闪存储存高达300个读数。
3.3.1.9 安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

3.3.1.10 取样周期：多个独立可程序化周期。
▲3.3.1.11 特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

3.3.1.12 数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。免费接入中心体检系统。
3.3.1.13 提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。

3.3.1.14 液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

3.3.1.15 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。

3.3.2 软件参数

3.3.2.1 提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。

3.3.2.2 分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。
3.3.2.3 可设定儿科阈值。
3.3.2.4 软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。
3.3.2.5 可自动生成PDF格式报告。
4.主要配置：

4.1 数字式十二导心电图（7套，每套）

4.1.1 心电采集盒7台。

4.1.2 12导心电导联电缆7条。

4.1.3 夹子（4个）7套。

4.1.4 吸球（6个）7套。

4.1.5 充电/数据线7条。

4.1.6 技术使用说明书7本。

4.1.7 合格证7张。

4.1.8 终端工作站7台。

4.1.9 配套软件7套。
4.1.10 推车7台。
4.1.11 图文处理终端设备1台
4.2 动态心电监护（1套）

4.2.1 动态心电监护仪1台。

4.2.2 12导导联线1条。

4.2.3 电池2块。

4.2.4 充电器1个。

4.2.5 充电器座1个。

4.2.6 配包1个。

4.2.7 包装盒1个。

4.2.8 用户使用说明书1本。

4.2.9 服务（保修卡）1张。

4.2.10 合格证1张。

4.2.11 物联网卡1张。

4.2.12 AI预警服务1项。
4.2.13 图文处理终端设备1台
4.3 动态血压监测仪（1套）
4.3.1 监测仪1台。
4.3.2 软件光盘1张。
4.3.3 数据线1套。
4.3.4 大号成人袖帶 (26-36 cm)1套。
4.3.5 便携包1个。
4.3.6 肩带1个。
4.3.7 产品使用说明书1本。
4.3.8 PC端软件说明书1本。
4.3.9 快速指导说明1本。
4.3.10 合格证1张。
4.3.11 保修卡1张。
4.3.12 图文处理终端设备1台

5.备品备件：

中标人应长期具备拟投产品的备品备件，设有售后维修专业团队，保证保修期或保修期满后5年后都可以及时供应。
6.技术资料：

产品彩页、设备说明书、操作手册等。
（四）心电图机

1.主要用途：

记录心脏电活动。

2.工作条件：普通诊室。

3.技术指标：

3.1 心电信号处理

▲3.1.1 ECG输入：支持12导联和15导联同步采集分析。

3.1.2 输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能。

3.1.3 频率响应：0.04-150Hz。

3.1.4 抗极化电压：≥±600mV。

3.1.5 共模抑制比：≥125dB。

▲3.1.6 采样率：≥512000HZ。

 3.1.7 分析频率：≥2000HZ/1000HZ。

▲3.1.8 采集模式：常规采集，10秒预采集。

 3.1.9 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能。

▲3.1.10 起搏检测频率：75,000 Hz/channel。

 3.1.11 患者漏电流：＜10 μA。

3.2 显示

3.2.1 显示器规格：≥10.1英寸液晶显示屏。

3.2.2 显示分辨率：1280×800 。

3.2.3 显示信息：可同步显示12导联和15导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、患者ID、日期、导联标签、连续信号质量监测、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等。

3.2.4 显示通道：12通道和15通道。

3.3 记录

3.3.1 记录类型：12导联和15导联热敏式点阵打印。

3.3.2 分辨率：水平40dots/mm（25mm/S），垂直8dots/mm。

3.3.3 振幅精度：±5%。

3.3.4 记录通道：3、6、12。

3.3.5 记录速度：5, 12.5, 25 and 50mm/s。

3.3.6 记录灵敏度：2.5, 5, 10, 20 and 10/5mm/mV。

3.3.7 记录纸规格：214.2mm×279.4mm或A4：210mm×297.5mm。

3.4 软件

▲3.4.1 分析软件具有12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性（需提供白皮书证明）。

▲3.4.2 信号质量检测：具备心电信号质量检测技术，通过红，黄，绿灯显示信号的质量监测，确保心电图采集数据不失真(提供所投产品的宣传彩页或白皮书或说明书复印件，并加盖投标人公章)。

3.5 网络连接及安全性

3.5.1 网络接口：LAN、WIFI。

3.5.2 传输模式：直连心电管理系统、共享文件夹。

3.5.3 加密：包含PHI、本地用户和密码的所有文件。

3.5.4 登录身份认证：网络：LDAP/活动目录。

3.5.5 用户管理：本地：用户数据库，可自定义的角色。

3.5.6 紧急访问：为执行紧急任务（例如，获取ECG或心律），此用户可在未提供登录凭据的情况下访问器械，同时阻止访问任何已存储的患者数据、指令、ADT或第三方应用程序。

3.6 数据存储

3.6.1 内存：≥1000份心电图。

3.6.2 文件导出格式：PDF，Hilltop，XML。

3.7 附件

3.7.1 键盘：医用级防水触摸式键盘。

3.7.2 USB：条码扫描枪。

3.8 电源

3.8.1 供电方式：交直流两用。

3.8.2 交流电源：交流 100-240V，50/60Hz  

3.8.3、直流电源：内置可充电可更换锂离子电池。

3.8.4 电池容量：充足后6小时持续工作。

4.主要配置：

每套：心电分析仪主机1台。

中国标配电源，临床功能包（包含ACS,危急值功能），高级临床功能包（包含自动采集、节律模式、全览图功能），扫码枪软件功能，无线功能，中文语言包，IEC标识导联线套装(含肢体夹1盒4个、吸球1盒6个)，各1套。免费接入中心体检系统。

5.备品备件：

中标人应长期具备拟投产品的备品备件，保证保修期或保修期满后都可以及时供应。

（五）超低温冰箱

1.主要用途：超低温-86℃储存生物样本
2.主要技术参数：

★2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥820L；保障足够放置空间；整机装箱量≥600个冻存盒，整机样本量≥60000份（2ml冻存管）。[提供承诺函（格式自订）]
▲2.2、采用环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP≤25；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g。（提供产品铭牌照片）；
▲2.3、采用自复叠双制冷系统，双压缩机独立控制，单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音（提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料）；机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照GB/T 20154 6.2.1规定的方法进行试验，实测单系统特性点温度应≤-80℃。 
2.4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，标配LED（可选配10寸LCD）显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。显示输入电压条件。
2.5安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地。
2.6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好。
2.7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm，保温效果好；保温性能一致，占地面积更小。
2.8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。
▲2.9、达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤12.5Kw.h/24h；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获得节能、环保报告及证书；提供合法的第三方认证机构出具的有效的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。（投标文件中提供认证证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）中查询状态显示为“有效”的截图及网址链接）
▲2.10、温度均匀性：按照GB/T 20154-2014 第6.2.2 条规定的方法进行检测，温度均匀度≤±2.1℃；（提供第三方检验报告） 
▲2.11、降温时间：依据 GB/T 20154-2014 规定的检测方法进行检测，降温时间≤3.9小时；（提供第三方检验报告） 
▲2.12、开门恢复时间：依据 YY/T 1757-2021 规定的检测方法进行检测，开门恢复时间≤29min；（提供第三方检验报告）
▲2.13、温度波动度：依据YY/T 1757-2021 第6.4.3条规定的方法进行检测，温度波动度≤±2℃；（提供第三方检验报告） 
▲2.14、单系统温度均匀性：机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照GB/T 20154 6.2.2 规定的方法进行试验，实测低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差应≤2.6℃；（提供第三方检验报告）
▲2.15、空载断电回温：机组在空载状态下，实验条件按YY/T 1757-2021 中6.1 规定进行，按6.1.1规定的环境温度和6.1.2规定的环境湿度。在低温保存箱特性点处放置温度传感器T型热电偶，关闭箱门，调整低温保存箱温控器使箱内特性点处的温度小于等于设定温度-81℃，在此状态下持续10min 以上，之后将低温保存箱断开电源，特性点温度回升到-50℃所用时间≥318min；（提供第三方检验报告）
2.16、整体声功率及噪音低于64dB(A)；
▲2.17、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；
2.18、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口，USB数据接口，可选配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态。
3.配置清单：
3.1超低温保存箱主机一台，
3.2说明书一份，
3.3保修证一份，
3.4钥匙一份，
3.5除霜铲1个。

（六）生物安全柜

1.主要用途：保护样本、实验室人员及环境。
2.主要技术参数
2.1工作区三面侧壁板为一体成型结构，内外表面应使用不低于304系列不锈钢的材料制作。
★2.2  30%外排，70%循环。[提供承诺函（格式自订）]
★2.3
HEPA高效过滤器， 0.3μm粒子的效率大于99.99%。[提供承诺函（格式自订）]
2.4
紫外灯有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启。
2.5
报警系统：气流监测器及不正常气流报警，玻璃门位置报警。
2.6
工作台面照明: ≥1000 Lux。
▲2.7
工作区尺寸：宽1500-1900mm，高700±100mm，深600±100mm。
2.8
外排气流量（120- 174立方米/小时）或进口风速：（0.5 m/s ±20%）层流风速（0.3 m/s ±20%）。
2.9
具备搁手架或类似设计，保证进气口气流不被阻挡。
2.10噪声：≤67dB。
2.11具有紫外消毒定时功能。
3.主要配置


3.1
主机（含中国标准电源插座、滤膜，可正常开机，实现基本业务需求） 1台；
3.2
支架 1个；
3.3
照明/紫外灯  1组；
3.4
滤膜（进气、排气） 2套；
3.5配备可续电≥30分钟的UPS电源。
（七）微量紫外分光光度计

1.主要用途：用于dsDNA、ssDNA、RNA、Oligo DNA和Oligo RNA的核酸检测，也可用于Bradford、BCA、Piere660等方法测定蛋白浓度，同时也具有检测悬浮细胞和菌液OD600的吸收值功能，并可以进行UV/Vis吸收光谱分析等功能。可广泛应用于免疫学、分子医学和细胞学等研究方向。核酸蛋白浓度的测定是分子医学基础的实验过程。分光光度计是常用的用来测核酸蛋白浓度的仪器，并且超微量的检测可以节约样本的用量，对于珍贵样品的节约具有重要意义。

2.工作条件：常规。
3.技术指标

▲3.1基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）；

3.2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

★3.3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；[提供承诺函（格式自订）]
3.4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

3.5.最小样品体积≤1ul；

3.6. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

▲3.7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

3.8.仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种；

3.9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

▲3.10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

3.11. 仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；

▲3.12.提供制造商（授权代理商）售后服务承诺书；

▲3.13主要配置：主机一台；电线一根；配套试剂盒Verification Tool Kit（主机标配）；配套试剂盒CHEM-PR-1（主机标配）；屏幕擦拭布（主机标配）。
3.14工作站：屏幕不低于14英寸，屏幕比例不低于16:10；分辨率不低于2880×1800 ，具备120Hz及以上刷新率；处理器核心/线程数，16核心/16线程及以上；内存不低于32GB，且具备可扩展性；硬盘不低于1TB 固态硬盘；预装正版操作系统。激光打印设备：每分钟处理A4纸≥35页、双面。
四、商务要求：

1. 供货要求

1.1设备的供货培训安排：投标人应有供货培训方案，包括但不限于货物的调配、人员组织安排、人员培训安排等内容。

1.2中标人应按招标文件和中标人投标文件技术标准向采购人提供全新的、未曾使用过的（包括零配件）货物。如中标人不按照招标文件和中标人投标文件向采购人提供货物，导致采购人损失，中标人应予以赔偿。如因中标人货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标人应予以赔偿。货物整体验收交付采购人之日起至采购人使用期间，中标人均不能免除因设备自身的缺陷所应负的责任。

1.3中标人必须自行将设备运送至采购人指定的地点，并按本采购文件技术规格、技术规范的要求负责设备的安装、调试、试运行。提交符合验收办法和技术指标的现场调试数据，以作为设备验收的依据，并将设备调整到最佳状态。

1.4中标人负责提供现场操作及维修保养的培训。设备到场后，中标人负责处理设备质量和数量短缺等问题。中标人组织调试所需费用（包括安全保险、劳务支出、住勤等一切费用）均由中标人负责。安装调试完毕后，中标人负责清运相关垃圾。

★1.5 本项目所有所投产品需为依法在中华人民共和国境内生产制造的国产产品，须符合《政府采购进口产品管理办法》及相关规定对 “国产产品” 的认定标准及本项目所属行业对国产产品的管理规范。（提供承诺函（格式自拟））
★2.质保期[各包组投标人按下述质保期要求提供相应的承诺函（格式自拟）]
（1）心电分析管理设备：设备保修期3年配件1年。

（2）心电图机：设备保修期5年。

（3）超低温冰箱：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

（4）生物安全柜：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外5年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
（5）其他采购标的（除颤仪、凝胶成像系统、微量紫外分光光度计）：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期5年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外5年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

3.售后服务要求

3.1中标人应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标人应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标人将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

3.2中标人负责将设备运至采购人指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

3.3货到后，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。

3.4 验收：

3.4.1如需要，中标人须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标人须负责提供法定计量证书。所需费用由中标人承担。

3.4.2中标人设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

3.4.3中标人应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

3.4.4中标人根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

3.4.5采购人根据招标文件、中标人的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标人所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标人因设备延迟到位而造成对口岸检验业条的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

3.5中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务、中标人应提供维保人员名单、联系电话等。

3.6现场培训：仪器在安装调试同时，中标人负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。

4.包装和运输：

4.1设备的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

4.2设备的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标人充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

4.3专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.4包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.5标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

4.6包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内。

4.7设备到达现场后的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

4.8设备在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.9标的物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

5.交货期和交货地点：

5.1交货期：合同签订后30个日历日完成全部设备的交货、安装、调试。供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

5.2交货地点：广东省珠海市拱北侨光路133号。
6.付款方式：

6.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。

6.2付款：

（1）预付款:合同签订且财政资金拨付到位后 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的 30%(金额)作为预付款。

（2）设备全部到货、安装调试并经采购人(用户)验收合格，且中标人向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价 70%合同款(金额)。

需提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

6.3因采购人使用的是财政资金，采购人在合同规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。中标人提交上述付款单据延迟或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限而不承担逾期支付责任。
