
中国科学技术大学双光子激光扫描成像系统采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

    2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能相当于或者高于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品（即：核心产品）任一核心产品为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。
11、投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但关键部分应附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	详见投标供应商须知前附表 

	2
	供货及安装期限
	详见投标供应商须知前附表 

	3
	免费保修期
	详见投标供应商须知前附表 

	4
	本项目采购标的及所属行业
	采购标的：▲双光子激光扫描成像系统
所属行业：工业


货物需求

（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得6分

	无标识项
	
	评分项，每满足一项得2分

	注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。


（二）货物指标要求

★可实现场数> 32的大视场线性扫描和共振扫描成像；

激光线性扫描模式：3 fps @ 512 × 512 pix; 0.75 fps @ 2048 × 2048 pix；

高速扫描模块：30 fps @ (512-4096) × 512 pix; 60 fps @ (512-4096) ×256 pix; 15 fps @ (512-4096) ×1024 pix；

■近轴高效率荧光探测：两英寸荧光收集光路，收集角度≥15度，能高效收集弹道荧光和散射荧光，匹配易于更换的磁性二向色分光镜和滤光片组合滑块；

配置不少于两套GaAsP-PMT 高灵敏检测器；探测效率：≥40% @ 580 nm，配备低噪声电源和高效电流跨阻放大器；

宽场成像：采用 LED 照明实现荧光或反射成像，配备≥800万像素高灵敏CMOS相机；

■龙门架结构，物镜下方操作空间≥800 mm (W) × 600 mm (D) × 360 mm (H)

★两轴旋转物镜台：水平方向-90°到+90°，垂直方向-120°到+120°；

■物镜：平场半复消色差水镜16 x，NA0.8，WD 3.0 mm；平场复消色差水镜25 x，NA1.10，WD 2.0 mm

光束调制单元：用于激光的导入和光路间的电动切换，包括电控快门用于保证激光安全；

暗箱尺寸：＞1m × 1.2m × 1m，配备双层电动遮光幕帘；

■机身三维电动控制：XY轴电动平移总行程：≥140 mm；分辨率：≤0.2 μm；Z轴电动平移总行程：≥25 mm；分辨率：≤0.1 μm。

样品台用于固定玻片或小动物的样品台，高度可做粗/微调，调节范围≥50mm；

气垫式防震平台：尺寸(长×宽): ≥1.2m × 2.0 m，表面粗糙度≤0.8 μm，振幅≤1μm，空气输出压力：0.3-0.4MP；

★数据采集模块：≥ 4个数据采集通道，采样率为≥125 MHz，14 bits。模拟信号I/O通道 ≥ 24；数字信号通道 ≥ 32。数据传输速度为≥ 4GB/s；

高性能工作站：

处理器: 主频≥3.7 GHz；

显卡：显存≥12 GB；

内存：≥32G × 2；

硬盘：≥2 TB SSD，≥16 TB 机械硬盘；

显示器：≥38英寸液晶显示器；

★双路输出飞秒激光器：第一路可调谐范围≥680 nm-1300 nm、峰值输出功率：≥2.6 W、脉冲宽度：≤120 fs、重复频率：80 MHz、光束直径：1.1 ± 0.3 mm、噪声：≤0.5%、稳定性：≤±1%；

第二路固定波长输出：1045 ± 2 nm、输出功率：≥3.0 W、脉冲宽度：≤170 fs、重复频率：80 MHz

■激光器具备集成功率控制：可通过模拟信号实现高速功率控制。具备电动群速度色散补偿：800 nm: 0 to ≥-17,000 fs²，900 nm: 0 to ≥-12,000 fs²，1050 nm: 0 to ≥-5,500 fs²，1300 nm: 0 to ≥-4,500 fs²

注：提供投标响应表和技术参数中要求的证明材料，其中“★”和“■”条款必须提供证明材料，“★”和“■”条款参数中如未指定要求证明材料形式的，投标文件中须提供检测报告、官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料。
（三）售后服务要求
1、整机一年保修期，软件终身免费升级与维护。

2、供应商应在接到报修通知后4小时内响应，48小时内派技术人员到达现场，72小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在15日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起），30日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。

4

