
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海有机化学研究所

万能试验机采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250303024
采购人：中国科学院上海有机化学研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年11月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

11

第三部分 投标人须知

25

第四部分 合同一般条款及格式

36

第五部分 合同特殊条款

37

第六部分 附件

67

第七部分 资格审查和评标办法

72

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	万能试验机
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V，三相五线电，气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 万能试验机
（一）技术要求：

1.  工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度10( ~ 38(C。

2.  设备用途：

2.1测试高分子材料力学性能从而获得材料的模量、强度等指标；对材料力学性能进行评估，从而开发研究新型的高分子材料。

3.  技术规格：

3.1 主机

3.1.1 机架载荷≥30 kN，垂直试验空间≥1650mm；水平试验空间≥400mm.
#3.1.2 机架轴向刚度≥140kN/mm（提供制造商官方可下载彩页资料证明）

3.1.3 最小测试速度≤0.001mm/min，最大测试速度≥1000mm/min
#3.1.4 横梁速度精度≤设定速度的 +/-0.1%（提供制造商官方可下载彩页资料证明）
★3.1.5 横梁位移精度≤显示值的0.05%；横梁位置控制分辨率≤0.003um（提供制造商官方可下载彩页资料证明）
★3.1.6 独立数据采集通道：载荷、位移、应变；且每个通道的同步采样速率≥5000Hz（即每秒钟每个通道可采集5000个数据点到电脑终端）；测试软件上可显示采样速率≥5000Hz；（提供制造商官方可下载彩页资料证明）

3.1.7 配备可拆卸式控制手柄，具备功能键和精细位置调整滚轮，配有"试样保护"功能按键，自动对横梁位置进行微调，防止在夹持样品过程中对试样施加过大的力而损坏
3.1.8 精密的预加载滚珠丝杠驱动和横梁导向立柱。.

#3.1.9 设备具备碰撞保护功能，横梁手动移动时发生碰撞，系统将自动停止横梁移动并立即反向制动，防止对设备、试样和工装的损坏，安装设备时需现场连续50次刚性碰撞而不损坏设备作为验证（提供制造商官方可下载产品彩页资料证明）
★3.1.10 设备具备高循环往复多步骤能力，以及蠕变/应力松弛试验功能，并且保证进行连续长达10天240小时的循环、松弛或蠕变的试验（提供制造商官方可下载产品彩页资料证明）

3.1.11 机架具有操作安全指示，操作面板上的 LED与软件边框灯带匹配，指示系统的状态分别为：禁用、设置、警告和测试中。
3.1.12 试验机与电脑采用以太网传输，确保数据传输稳定及高效。

3.1.13 设备具有二种限位开关以及紧急停止开关，立柱上设有T型槽
3.2 载荷传感器
#3.2.1  30kN传感器即30N—30kN（满量程0.1%—100%范围）力值范围内保证精度≤示值读数的±0.5%
3.2.2  1kN传感器即4N—1kN力值范围内保证精度≤示值读数的±0.5%
3.2.3  传感器具有超高过载保护能力：300%额定载荷无机械损坏。
3.2.4  配备快速转换器
3.3 夹具工装
3.3.1 30kN载荷楔形拉伸夹具，带有旋转手柄调节加紧，温度范围：-50°C到250°C

#3.3.2 1k双面平推方式气动夹具，为保证良好对中性，不接受单面动作方式；夹具必须带有夹面保护罩，防止操作人员手指被夹（提供制造商官方网站可下载的产品彩页证明此功能）

3.3.3 气动夹具配备25mm 宽 x38mm 高尺寸的橡胶夹面和金属锯齿夹面
3.3.4 剪式拉伸夹具，载荷2kN；夹持尺寸不小于宽度30mm，高度20mm；橡胶夹面和金属锯齿夹面各一套；温度范围：-50°C到250°C；包含试样对中块。
3.3.5 三点弯曲夹具载荷5kN，最大跨距：190 mm；上部压头：直径 4mm和10 mm，下支撑辊：直径10mm；温度范围：-80°C 到 +350°C
3.4 引伸计
3.4.1 应变片夹持式引伸计，标距 50 mm，最大应变为 +/-10%。，行程+/-5mm
3.4.2 工作温度范围：-100°C 到 +200°C。（提供制造商官方网站可下载的产品彩页证明此温度范围）

3.5 高低温环境箱

3.5.1 温度范围：-80℃ 到+250℃

3.5.2 箱体内部高度不小于660 mm

3.5.3 温度稳定性：±2℃
3.5.4 试验箱与试验机架的连接采用滑轨安装支架
3.5.5 配备液氮罐
3.6 测试软件

3.6.1 具备拉伸、压缩、弯曲、摩擦试验等测试功能
3.6.2 可以自由编辑界面布局、实验方法、结果计算、输出格式、实验报告；数据及生成实验报告（PDF、WORD、HTML格式）
3.6.3 开放式软件具有图形化流程编辑器功能，虚拟演示功能；自定义表达式
#3.6.4 软件可以查看试验方法和实验报告的历史修订记录；支持ASCII, UTF-8 and UTF-16 编码格式，离线状态下仍可使用。
  3.6.5 软件可创建三角波形、斜坡和保持型，可以轻松创建复杂的循环试验序列。创建的试验方法将以图表的形式显示，可获得指定的试验步骤的试验结果，并可显示相应的试验步骤等特殊功能

#3.6.6 具有视频录制和播放功能：与试验曲线完全同步并同时显示在测试软件中；在试验之后，操作人员可以重放试验或使用扫描光标来选择特定的兴趣点，同时检查相关的试验视频帧。
3.6.7 软件内具有中文的帮助菜单，以便指导用户如何操作软件，并有各种试验方法的中英文解释, 便于用户了解各种试验方法的定义和计算公式。
3.7 电脑及空压机
3.7.1 品牌电脑，配置不低于Core i5 /8G RAM /256G固态硬盘/2T机械硬盘/双网卡 /无线键鼠/360w电源/windows 11中文专业系统 /27寸显示器
3.7.2 空压机流量:20L/分,压力:0.6-0.8兆帕

4.  产品配置要求：

4.1 30kN加高型机架    1台
4.2 30kN和1kN载荷传感器 各一套

4.3 30kN楔形夹具      1套

4.4 双面气动平推夹具   1套

4.5 剪式拉伸夹具       1套

4.6 三点弯曲夹具       1套
4.7 引伸计             1套
4.8 高低温环境箱       1套
4.9 测试软件(带视频录制和同步播放功能)   1套

4.10 其它附属设备
台式电脑  一台
空压机    一台

5. 选购附件、备件及消耗品：（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 一套操作说明书（包含设备的操作，安装，以及日常维护保养）

6.2 载荷传感器校准文件

（二）质保及售后服务：

1 设备安装调试

1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2 仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

2  技术培训

2.1 在用户所在地对用户进行3-5人的免费培训直到用户熟练操作为止；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查。

4 维修响应时间：卖方应在8小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方。

5 软、硬件升级：卖方在不改变硬件和功能的情况下免费向用户提供自验收之后未来3年软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

（三） 订货数量：

 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：在合同签订后3个月内到货。 

 2. 交货地点：中国科学院上海有机化学所指定现场。
（五）付款方式：                                         
   对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

   对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

   90%凭发货单据支付；

   10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
58
75

