第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度粒形分析仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 激光粒度粒形分析仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1	工作电压：220 ± 10% V

1.2	操作温度：15~30 ℃

1.3	湿度： < 85%

- 设备用途：

该仪器主要用于测量粉体颗粒的粒径大小，形态及分布。可满足环境中土壤颗粒的大小及形态的分析。此外在食品、医药、能源化工等领域也有广泛用途。

- 技术规格：

投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

3.1	粒径测量系统

3.1.1测量范围：0.02-3,800m

#3.1.2测量理论：激光衍射法和动态图像分析法集于一台仪器，两种分析方法共用一个样品池和一个软件，在用激光衍射法测量干湿法样品同时进行干法和湿法动态图像分析，必须实现同步测量。

#3.1.3激光光源：三束固体激光光源，波长为三束激光光源，其中波长为二束405nm的蓝激光光源和一束780nm红激光光源，以便能准确测量小颗粒散射光信号。不能使用其他波长的非激光辅助光源。

3.1.4粒形分析系统：采用高频闪光灯，520万像素高速相机，相机速度达60fps时图像分辨率必须达到2560*2048

3.1.5光信号采集：无需扫描，实时检测散射光信号

*3.1.6重复性：同一随机标准样品重复测定三次的标准偏差≤±0.5%

3.1.7准确度：采用随机标样重复测定三次，具体数值以到货的国际标样为准。

3.1.8 样品递送系统由主机自动识别并调整适用。

#3.2 湿法递送系统：内置不锈钢测量室，内部容积200ml， 软件必须在无水压的情况下控制自动加液和排液，自动循环，自动清洗，自动稀释，同时必须能够兼容水相和有机相，同时配置超声探头

3.3干法分散与递送系统：干粉喷射进样器，最高分散压力至少6kpa，全自动测量和清洗，能自动反冲清洁管道

#3.4干湿法转换采用推拉式设计，无需任何工具和连接任何管路

3.5软件

3.5.1一个软件控制两种分析方法即激光衍射法和动态图像法，提供一个易学易用的图形界面，可以在一个软件里任意选择激光衍射法或动态图像法这两种分析方法，该界面能提供测量各阶段所有需要的功能，数据输出和存储。

3.5.2软件须符合 FDA 21CFR PART 11安全要求，必须具有权限等级划分以及电子签名等功能，能够实现数据审计追踪功能。

3.5.3应包括常规的报告设计功能且用户能自行设计，添加图象信息，数据库应用，其中数据库要能进行全面的搜索，分类和根据过滤条件进行数据的过滤。

3.5.4包含常用材料的光学数据库。

3.5.5软件不但可以所有分析颗粒的长度，宽度，面积, 周长,圆度，凹凸度，球度等参数的分布图和散点图，而且能标记每一个颗粒的ID号，提供每个颗粒的大小和形态参数，同时还必须具有实时统计所测颗粒的数目和具有筛选的功能，同时能计算筛选过后颗粒的数目和颗粒的所有参数的分布图及散点图。同时必须能提供透明度参数。

- 产品配置要求

4.1.1 激光粒度粒形分析仪主机 一套

4.1.2 全自动湿法样品循环仪 一个

4.1.3 干法样品进样系统 一个

4.1.4 NIST可溯源的湿法大约3.5μm左右的标准样品 一盒（6瓶/盒）

4.1.5 NIST可溯源的湿法大约57μm左右的标准样品 一盒（6瓶/盒）

4.1.6 NIST可溯源的湿法大约650μm左右的标准样品一盒（6瓶/盒）

4.1.7 NIST可溯源的干法大约57μm左右的标准样品 一瓶（100ml/瓶）

4.1.8 NIST可溯源的干法大约650μm左右的标准样品 一瓶（100ml/瓶）

4.1.9 干湿法连接管线 一套

4.1.10 样品池清洁包 一套

4.1.11数据通讯线 一套

4.1.12 仪器清洗套装 一套

4.1.13 空气压缩机 一台

4.1.14 工作站（i5处理器，内存容量16GB，硬盘512GB SSD＋1TB HDD，23英寸显示器） 一套

4.1.15 备用样品池 一套

- 质保及售后服务：

1. 安装调试的要求

1.1仪器设备运抵安装现场后，在10个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

2. 技术培训

2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。

2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

2.3厂家培训中心培训：提供2个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。

3. 保修期

提供两年的免费保修服务。制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

4. 售后服务

4.1 供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。

质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

4.2 后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

（三） 订货数量：

1套

- 交货地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同生效后6个月

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

（七）验收要求：

*1.	设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。

#2.	技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。