第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转高温粘度计 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 旋转高温粘度计

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 电源：220 VAC，50 Hz，3.2 kW

- 设备用途：

2.1 用于岩石、玻璃、煤灰、陶瓷等高温熔体（温度~1700 oC）的粘度及张力测定。采用高温熔炉将待测样品熔化，然后在高温状态下通过浸入被测熔融液中的转子持续旋转形成的扭矩来测量粘度值，扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例，因而与粘度也成比例，从而为材料的制备及成型提供参数。

- 技术规格：

*3.1 粘度范围：1.2 cP～5×10⁷ cP

*3.2 粘度测量精度：≤±1.0%

3.3 样重现性：≤±0.2%

3.4 转速范围：0.01～250 Rpm

3.5 张力范围：0-250 mN/m

3.6 张力精度：0.02 mN

3.7 测距行程：≥100 mm

3.8 位移分辨率：≤0.01 mm

3.9移位方式：激光移位测距

*3.10 控温范围：Rt～1700 ℃（长期使用温度）

*3.11 控温精度：±0.1 ℃

*3.12热稳定性：±1.0 ℃

3.13 升温速度：0～60 ℃/min（显示时间/温度进度条）

*3.14 极限真空：4×10⁻⁴ mbar

3.15 标准:符合GB/T 31424-2015《煤灰黏度测定方法》标准

3.16 测试方法：旋转法，变转速扭变测试，变扭矩连续测试

3.17 测试氛围：真空、氧化性气氛、还原性气氛、惰性气氛可选

3.18 热电偶：铂铑热电偶

3.19 气体控制：真空单向防回流控制

3.20 气体纯度：入口气体纯度（99.999）

3.21 取样方式：电动升降取放样品

*3.22 粘度测试主机：高端流变仪

3.23 高温系统保护：若实验过程中关闭软件或停止测试，温控仪自动在当前瞬间温度恒温，以保护仪器内刚玉材质配件的安全以及使用寿命

3.24 高温程序控制软件：被测材料的整个温度变化过程可设8段16个步骤，如升温速率或最大冷却速率设定，恒温保温时间设定，温度程序运行显示进度条，同时计算达到之最高温与剩余时间。

3.25 粘度程序控制软件：可允许用户自定义特殊转子编号和名称，自定义特殊转子（SMC）转化常量用于将测量的扭矩转换为粘度，（SRC）剪切率常量将RPM转换为剪切速率并计算出剪切应力。标准模式：可在恒定温度下设置不同转速步骤测试粘度，设定循环步骤让转速多次循环。扭变模式：设定扭矩最小限度和最大限制值，让转速在扭矩范围自动变化，定扭矩值。速变模式：设定转速从最小0.01转或最大250转，按照给定条件匀速增减，实现流变测试。

3.26 表面张力控制软件：表面张力根据位移数据与重力传感器数据，得出刚刚接触时张力的变化，计算出表面张力数据。

- 产品配置要求

4.1 工作环境：密闭通风橱，透明橱窗推门，排风功能

4.2 工作尺寸：2100×1500×620 mm高×宽×纵深

4.3 主计算机：（CPU i5，内存 8G，硬盘1T以上）

4.4 配套环境：大气、真空、惰性气氛、还原性气氛、冷却循环水机

4.5 控制场所的交流磁场：有大功率设备运行产生交变磁场，如：大功率马弗炉，大功率变压器运行，大功率电机运转都会对仪器粘度传感器产生干扰影响。

4.6 空调请误对着仪器，否则会影响仪器加热及测试

4.7 大型研磨振动设备请勿同时运行

4.8 浮游交流磁场		0.3 uT（3 mGauss）以下		50/60 Hz 正弦波

4.9 非同期磁场		   0.1 uT（1 mGauss）以下

5.  技术文件：

5.1 每台提供对应的印刷版中英文说明书及电子版中文说明书。（随包装发货）

5.2 仪器质量出厂检定合格证书/出厂测试报告：数据单（随包装发货）

5.3 仪器校准检定证书：提供第三方检定校准机构出具的检定校准认证证书（随包装发货）

5.4 仪器原产地证明

5.5 仪器装箱清单

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 乙方在合同生效后两周内，向甲方提供设备安装资料，包括设备的外型尺寸和水、电、气等外部安装条件要求、安装图纸及特殊安装要求（如有）等。

1.1.2 乙方在接到甲方书面通知后3天内派人到现场与甲方共同进行开箱验收，乙方须向甲方出具仪器设备的原产地证明、出厂测试报告等，发送的货物与装箱单相符无误并与技术协议相符。在最终用户现场开箱验收还应达到如下要求后：

1.1.2.1 所有设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确。

1.1.2.2 所有设备的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚。

1.1.2.3 所有的设备资料必须完整。包括现场准备和安装说明书、操作手册、订货单规定的所有供货项目的详细清单、出厂验收测试报告等。

1.1.3 乙方在双方约定的时间到甲方现场免费安装、调试设备。安装调试所需相关物品由乙方提供，甲方需提供相应的人力支持和搬运工具。仪器应在一周内调试完毕。

1.1.4 乙方对仪器配置的完整性和配套性负责（包括辅助设备），保证仪器的正常使用，对于缺漏的部分乙方必须免费提供。

1.1.5 仪器安装调试完成，分析方法建立后，经最终用户进行验收确认后，由乙方技术人员和最终用户共同在调试报告上签字，以确认仪器的安装调试工作完成，并以此签字时间作为质保期的开始时间。

1.1.6 性能保证：

1.1.6.1 线性检测范围：粘度log10 [viscosity(Pa)]a对数与温度成线性范围

1.1.6.2 符合分析标准：煤灰粘度测定方法标准GB/T31424-2015中对仪器规定

1.1.6.3 精密度要求：常温25 ℃下标准硅油对比精度1%，重现性0.2%；高温下要求用美国NIST标准玻璃717a对应温度点下粘度比较。

1.1.6.4 准确度：取样品每个温度点对应标准物质粘度log10 [viscosity(Pa)]a值，检测结果在有证标准物质允许误差范围之间

1.1.7 验收方法：按GB31424-2015、NIST 717a标准玻璃检定规程对性能保证值进行验收。

1.2  技术培训

1.2.1 在安装调试期间，乙方安排工程师在最终用户现场进行技术指导和培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，样品分析，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止。

1.2.2 乙方根据最终用户要求进行定期或不定期回访，对维修人员进行专业仪器维修培训，并对仪器的常见故障的诊断及处理提出建议。

1.3 保修期：设备验收合格起质保期为24个月。质保期内，免费更换正常情况下损坏零配件和提供全免费保修；质保期后，零配件价格给予优惠并及时供应，终身维护并免费上门服务。

1.4 维修响应时间：设备发生故障，要求厂家24小时内解决问题，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。有专业工程师专人负责客户的技术问题咨询或要求指导，及时给予解释和帮助，并保证与用户保持长期、良好的技术交流和协作关系。

1.5 仪器在运输过程中，出现的一切损失由供方负责。

（三） 订货数量：

旋转高温粘度计1套

（四） 交货地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同生效期后90天内交货。

（六）执行的相关标准

产品应满足GB/T 31424-2015《煤灰黏度测定方法》标准。