中国海洋大学液相色谱串联四极杆等离子体质谱仪、多功能电磁法仪等设备采购项目采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1国产设备合同签订后30天，进口设备合同签订后40天内，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 采购内容

第一包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●液相色谱串联四极杆等离子体质谱仪 | 一、等离子体质谱 *1.雾化室：配置半导体控温装置的石英雾化室； *2.离子源：数控式固态射频发生器，射频频率≤27.12MHz，最高功率不小于1600W，变频设计，可快速匹配样品基体的剧烈变化，水相切换至有机相不熄火； 3.高频RF线圈：线圈内部通过气体或液体循环主动冷却； 4.接口： （1）镍采样锥和镍截取锥组成的2锥接口； *（2）采样锥孔径≥1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm； （3）采样锥和截取锥均采用实心一体式结构； 5.离子提取透镜： *（1）接口锥后配备不少于2片提取透镜； （2）提取透镜电压可调节正负电压，可以实现软提取、硬提取、浸透式提取等多种提取模式； *6.配置在线气溶胶氩气稀释系统，使用高纯氩气自动稀释高盐样品，可长时间分析未经稀释的海水，直接进样分析含25%以上TDS的样品。稀释倍数大于100倍； *7.工作气体控制：高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可控制的气体流路不少于9个。冷却气：0-20L/min精度不低于0.1L/min；辅助气、载气、补偿器、加氧气：0-2L/min；精度不低于0.01L/min四路池气：0-12mL/min精度不低于0.01mL/min； 8.碰撞反应池： *（1）配置八极杆碰撞反应池，且碰撞反应池内至少设置8根独立的带电极板或杆； （2）离子在进入碰撞反应池之前应已进行1次偏转并通过一级质谱四极杆进行单位质量筛选。偏转去除其中中性噪声粒子，单位质量筛选去除质谱干扰； （3）碰撞反应池不同气体模式切换时间小于5秒； *（4）耐受腐蚀性气体，氧气及氨气气体流量可设定至≥1.5mL/min； （5）碰撞反应池工作频率不得低于13.5MHz； *（6）碰撞反应气体：池可同时使用4路不同的碰撞/反应气体。碰撞反应池经惰性化处理，可使用高活性反应气体氨气，总计可使用的气体不少于15种，包括：He,H2,NH3,O2,CH4,C2H2,C2H6,C3H4，C3H8,CH3F,CF4,NO,N2O,CO,CO2等； 9.四极杆： *（1）具有2个独立的相同尺寸、相同驱动频率、同轴设置的物理双曲面四极杆，分别位于碰撞反应池之前和碰撞反应池之后，可进行一级和二级质谱分析； *（2）碰撞反应池池前第一级质谱四极杆：可以进行1amu的精确单位质量数筛选，分辨率优于0.5amu； *（3）碰撞反应池池后第二级质谱后四极杆：可以进行1amu的精确单位质量数筛选，分辨率优于0.5amu，驱动频率大于2.8MHz； *10.检测器：动态线性范围≥10个数量级；检测器最短积分时间≤0.1ms； *11.真空系统：四级杆腔和碰撞反应池分别具有1套独立的分子涡轮泵，仪器主机内应设置有2个或以上独立的分子涡轮泵，分子涡轮泵抽力≥300L/s，保证工作时真空可<5×10-4Pa； 12.灵敏度： *（1）低质量数：≤200Mcps/ppm； （2）中质量数：≤700Mcps/ppm； （3）高质量数：≤400Mcps/ppm； 13.检测限： *（1）Be（9）：≤0.1ppt； （2）In（115）：≤0.05ppt； （3）U（238）：≤0.05ppt； 14.氧化物： *（1）常规模式：CeO+/Ce+：≤1.6%； *（2）高基体进样模式下CeO+/Ce+：≤0.3%； 15.双电荷离子（Ce2+/Ce+）：≤3.0%； 16.丰度灵敏度： *（1）低质量端：≤1x10-10； *（2）高质量端：≤1x10-10； 17.短期稳定性（RSD）：≤3%（20min）； 18.长期稳定性（RSD）：≤3%（2hrs）； 19.同位素比精度：<0.2%（107Ag/109Ag）； 20.抗干扰能力： （1）S（SO+）检出限<0.2ppb； （2）P（PO+）检出限<0.05ppb； （3）Se（78）检出限<0.001ppb； *21.背景噪音9Be<0.25cps。 二、进样预处理 1.液相色谱模块 1.1四元梯度泵 *（1）液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程（20-100uL）驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞，不得采用皮带轮驱动； （2）具有自动柱塞清洗装置； （3）四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，配置在线真空脱气机； （4）可设定流量范围：0.001-10mL/min，增量≤0.001mL/min；； （5）压力操作范围：操作范围不低于39Mpa； （6）梯度精度：＜0.23%RSD； （7）流量精度：≤0.072%RSD； 1.2样品瓶进样器 （1）自动进样器采用高压阀进样技术。微型计量泵控制取样体积； （2）自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式； （3）进样范围：0.1-100uL，增量≤0.1uL （4）精度：以峰面积计<0.25%RSD *（5）系统耐压不低于550MPa； *（6）样品容量：不低于130个容量为2mL的样品瓶； 1.3高容量柱温箱 （1）操作原理：带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱，2个独立温区； *（2）温度范围：低于环境温度10℃，（最低为4℃）到85℃； （3）温度稳定性：±0.1℃； （4）温度准确度：±0.5℃； （5）温度精度：≤0.05℃； 1.4可变波长紫外检测器（VWD） （1）检测类型：双光束光度计； （2）光源：氘灯； （3）信号数量：单波长检测和双波长检测； （4）波长范围：190~590nm； （5）狭缝宽度：6.5nm，整个波长范围上的典型值； （6）光谱工具：停流波长扫描； （7）波长准确度：±1nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证； （8）波长精度：＜±0.1nm； （9）噪音：<0.25×10-5AU，230nm（单波长检测）；<0.80×10-5AU，230nm和254nm（双波长检测）； （10）基线漂移：在230nm处，1×10-4AU/h； （11）线性：>2.5AU上限； （12）最大采样速率：≥120Hz（单波长检测），2.5Hz（双波长检测）； 2.离子色谱模块 2.1泵 （1）泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； （2）最大耐压：不低于42MPa（peek材质）； （3）流量设定值允许误差：≤0.25%； （4）流量稳定性：≤0.1%； （5）流量范围：0.001-9.999mL/min； 2.2电导检测器 （1）全程信号输出范围：0-35000μS/cm，无需调整量程； （2）电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度； （3）基线噪声：≤0.0002μS； （4）基线漂移：≤0.0008μS/30min； （5）最小检测浓度：Cl-≤0.0004μg/mL，Li+≤0.0002μg/mL； （6）定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%； *（7）电导池体积：≤0.4μL； 2.3抑制器：使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，无需外加酸进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换，标配漏液传感器，可进行漏液报警；死体积≤50μL； 2.4色谱柱：Cl-：NO2-的分离能力不低于10000：1；氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离； 2.5柱温箱：温度控制范围：环境温度+5-60℃；温度稳定性：≤0.1℃/h； 2.6淋洗液发生器：淋洗液种类：KOH、MSA；浓度范围：0.1-100mM；操作压力范围：5-20MPa；梯度程序：等度、梯度自由切换，梯度大于4阶5平台； 2.7低压脱气装置：内置低压脱气装置，淋洗液可在线脱气；脱气效率：1.0mL/min时脱气≥90%； *2.8气液分离器：悬垂式气液分离器，以去除流路的气泡；分离器体积：≥6mL； 2.9自动进样器：位数：不低于120位×2mL；最大进样量：不低于1000μL；全定量环/部分定量环/微量进样；精密度：满环进样：RSD≤0.3%；智能感应功能，纯水瓶内水量不足会发生报警，系统漏液会发生漏液报警； 3.自动液体样品处理模块 3.1基本参数 *（1）硬件要求：具备3注射泵系统搭配3组三通阀，通过八通阀切换溶剂，通过三维机械臂及Z轴取样针在样品盘移取样品和稀释； （2）可兼容储备瓶规格：2mL色谱瓶，20mL、30mL、40mL标液储备瓶，15mL、50mL、100mL离心管，10mL、25mL容量瓶，其他管型可定制； *（3）主机搭载高精度三注射泵系统：100μL、1000μL、10mL三组注射泵，均可独立驱动； （4）最大可放置瓶位：288位色谱瓶； *（5）外置稀释液：旋转8通阀进行切换，从500mL外置溶剂瓶直接吸取溶剂； *（6）单步液体移取体积：5μL-1000μL（同时要求泵量程不低于5%的泵总量程）； *（7）独立清洗槽位：≥4个，具有样品针溢流清洗功能。外置独立夹管阀：≥4个，旋转三通切换阀：≥3个； *（8）半导体制冷控温位数：≥210个（最低可至室温下10℃）； *（9）自动涡旋混匀位数：≥72位2mL色谱瓶。自动涡旋转速：0-300rpm，连续可调； *（10）采用独立双Z轴进行瓶盖位置定位，定位支持瓶底和瓶顶≥2个高度参数； *（11）控制模块：图形化操作软件，支持方法设置导向功能。软件功能需至少包含以下几个主要功能：固标稀释模式、自动计算稀释液体积并自动混匀、标曲稀释功能、混标配置功能； 3.2配置要求 （1）主机（包括进样系统，接口，8路质量流量计，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套分子涡轮泵及其他必备工具和备件）一台； （2）半导体制冷装置（用于冷却雾化室）一套； （3）循环冷却水系统（名义制冷量：不低于2500W@25℃控温方式：PID冷却方式：压缩机制冷控温精度：±0.1℃控温范围：5～35℃）一台； （4）在线氩气稀释装置一套； （5）高灵敏度屏蔽炬系统一套； （6）需包含以下配件：常规镍采样锥及截取锥4套，耐氢氟酸套件×4石墨垫片共计5片，常规蠕动泵进样管4包（每包12根）、内标管4包（每包12根）、废液管4包（每包12根），一体式石英炬管4支，自动进样器1套（带防护罩），UHMI雾室1个，机械泵油2升； （7）不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器。 | 1 | 210.00 |
| 2 | 双向观测ICP光谱仪 | 一、技术参数 1.光学系统： *（1）整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于35℃恒温光室中； *（2）中阶梯光栅+CaF2棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖167〜780nm，无任何波长断点； （3）光学准直镜采用磁流变加工成型； （4）测定方式：紫外和可见区由同一狭缝，同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，一个样品选择任意多的元素波长，测试时间不变； （5）波长校正：采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准； （6）吹扫型光室：对189nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制； （7）分辨率：光学分辨率＜0.0065nm（在As188.980nm处实际测量半峰宽）； （8）杂散光：≤2.50mg/L（10000mg/L Ca溶液在As188.980nm处测定）； 2.检测器： （1）CCD检测器覆盖从167-785nm整个波长范围；整个波长范围内所有元素一次测定一次读出； （2）紫外区平均量子化效率：背投照射技术，使平均量子化效率≥75%，检测器表面无任何光转换化学涂膜； *（3）检测器冷却：半导体制冷，温度≤－40℃，低暗电流和背景噪音设计；检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火； *（4）防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，消除谱线饱和溢出问题； （5）积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测； 3.射频发生系统： （1）自激式27.12MHz固态发生器，耦合效率大于75%； *（2）功率范围：750-1500W，≤10W增量，连续可调，计算机控制进行功率调节； （3）自激式固态发生器； 4.观测方式： *（1）垂直火炬双向观测方式； *（2）尾焰去除：冷锥接口，去除尾焰； （3）冷锥接口无切割气体的消耗； （4）观测位置调节：等离子体观测位置由工作站控制； 5.样品导入系统： （1）进样系统：双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器； （2）炬管：一体化炬管，同时配置中心管为陶瓷或者石英的可拆卸式炬管； *（3）气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，工作站在线调节：等离子体气：8-20L/min，增量≤0.1L/min；辅助气：0-2.0L/min，增量≤0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量≤0.01L/min；补偿气：0-2.0L/min，增量≤0.01L/min； *（4）蠕动泵：5通道蠕动泵，转速0-80rpm连续可调，工作站控制，具有快泵功能； *（5）雾化器压力可以由用户自己设定阈值，当压力低于阈值下限或超过阈值上限的时候，会弹框提示统。 二、性能指标： *1.长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）； 2.短期稳定性：RSD≤0.5%； 3.冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于35分钟； *4.做样速度：60个元素或波长，每个元素或波长积分时间5秒，每个元素或波长积分至少3次，测试时间小于35秒，内标和待测元素必须同时积分； *5.测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm来测定，相关系数≥0.9996）； *6.Pb220.353nm2ug/L，4ug/L，6ug/L，8ug/L，10ug/L拟合曲线，线性相关系数0.999以上。 三、控制终端： 1.不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器； 2.全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成。具有自动安全连锁系统； 3.背景校正功能：包含单边、双边离峰法背景校正技术，具备多点自动拟合法背景校正技术，实时扣除背景； 4.谱图自动解析功能：具备快速自动谱线拟合技术，在线校正基体谱线干扰； 5.多重检量限功能：可根据不同的元素含量范围选择不同的谱线，能够同时测定高低含量的元素； *6.软件系统内置计数器，提前预警维护工作，监测各部件的运行状态； *7.可快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，且可以设定阈值； *8.具有针对不同的基体样品，快速全元素扫描，自动选择最佳元素波长的功能。 四、样品前处理模块 *1.样品通量：不低于72个50mL消解管样品； 2.消解温度：常温~230℃之间可调，PID控温，温度精度≤0.1℃； *3.加热温区：双加热温区，可分别设置两个不同升温程序的两个消解方法； 4.面板材质：特氟龙，耐酸雾腐蚀； 5.配有消解试剂输送系统、消解试剂自动分配系统（机械臂）： *（1）X-Y反式全密闭特氟龙磁悬浮机械臂； *（2）消解试剂添加使用2个高精度蠕动泵（≤600转/分钟精度不低于0.1转/分钟）和1个注射泵（体积10mL驱动方式：步进电机驱动）； *（3）外置双蠕动泵加液：单泵输液速度≥4mL/s，速度可调，两个蠕动泵可以同时加液。也可以分步加液； *（4）消解试剂通道：≥12个； *6.仪器控制：WIFI连接，远程电脑控制，具有无人职守功能； 7.马达升降振荡系统： （1）主机配置消解管架及马达系统，可自动升降消解管架，实现加试剂后与样品的混匀； *（2）消解管盖自动加取功能； 8.通风系统：外置式独立防腐风机，密闭隔绝处理；配有HEPA过滤网、特氟龙酸收集排酸装置，带排酸管路。 五、配置清单 1.主机一台（包括自激式固态发生器，恒温光室，中阶梯光栅，质量流量计，CCD检测器）； 2.标准进样系统（包括双通路玻璃旋流雾化室、高盐玻璃同心雾化器、一体化矩管）一套； 3.波长校正液一套； 4.冷却循环水机一套； 5.管路及连接件一套； 6.工具包一套。 | 1 | 77.00 |
| 3 | 多功能酶标仪 | 1.支持板型：6-1536孔板，支持24位或64位超微量检测板； *2.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移检测功能，模块化设计，具有扩展功能； 3.光源：氙灯和高能LED光源双光源； 4.温度控制：室温+4℃-45℃； 5.震荡方式：线形和椭圆形，具有高、中、低三个震荡幅度； 6.气体模式：内置管道，可根据需求通入CO2、O2、N2或预混气等； 7.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（光吸收、荧光、发光），区域扫描； 8.读取高度：顶部检测可自动聚焦，自动优化读取高度； 9.兼容检测卡盒：模块即插即用（<5min），模块的升级和维修无需整机返厂，顶部≥4个卡盒卡位； 10.吸收光：基于四光栅系统： *（1）波长230nm-1000nm，1nm连续可调，带宽≤4.0nm； （2）波长准确度：±2.0nm，波长精确度：±1nm； （3）光度测量范围：0-4.0（OD）； （4）测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-2.0OD； （5）测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-2.0OD； *（6）光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值； 11.荧光：基于四光栅系统： （1）读板能力：支持微孔板顶读和微孔板底读； *（2）波长范围：EX250nm-850nm；EM250nm-850nm，1nm连续可调； （3）带宽可选：（EX）9nm/15nm；（EM）15nm/25nm； （4）动态学范围：≥7个数量级； （5）光栅模式下灵敏度：≤0.5pM荧光素，96孔板；<1pM荧光素，384孔板； （6）荧光检测器：制冷PMT，具有自动增益调节； *（7）具有激发光光谱扫描（250nm-850nm）、发射光光谱扫描（250nm-850nm）及3D荧光扫描功能； 12.化学发光：基于四光栅系统： （1）读板能力：顶读/底读微孔板； *（2）波长范围：300-850nm，1nm连续可调； （3）动态学范围：＞6个数量级； （4）化学发光检测器：制冷光子计数PMT； （5）灵敏度（光栅模式）：辉光型Glow：≤3pMATP96孔板（<30amolATP/well）；闪光型Flash：≤0.1pM ATP 96孔板（<5amol ATP/well）； （6）孔间干扰：<0.4%，白色96/384孔板； 13.HTRF检测模块： （1）光源：高能氙灯； （2）检测灵敏度：≤0.03pM铕元素，96孔板，≤0.03pM铕元素，384孔板，≤0.125amol铕元素，1536孔板； 14.荧光偏振（FP）检测模块： （1）光源：高能LED； （2）检测灵敏度：≤1.0mP，96孔板；≤1.5mP，384孔板；≤2.0mP，1536孔板； 15.AlphaScreen模块： *（1）光源：功率≥1W的680nm激光 *（2）检测灵敏度：<100amolbiotinylated-LCK-P peptide 384孔板/25ul； 16.Westernblot检测模块： （1）光源：高能闪烁氙灯；波长：激发：340/80nm，发射：616/10nm； （2）扫描区域：109X77mm，预扫描和ROI扫描方式； （3）检测灵敏度：fg/pg级；动态检测范围：3-4logs；信号稳定性：>1个月； 17.细胞成像模块： （1）固态激发光源和不低于125万像素高灵敏度CCD相机，支持透射光明视场和绿色、红色荧光成像； （2）激光扫描自动对焦； （3）成像扫描速度：不低于单色/96孔板：3分40秒；双色/96孔板：3分40秒； （4）支持细胞计数、细胞增殖、标签蛋白表达等分析类型，并提供细胞计数、平均面积、平均荧光强度、平均形态系数、平均累积强度、覆盖孔内的百分比、标签蛋白表达量等参数； 18.分析控制软件： （1）可自动进行数据的运算及存储，仪器的各种功能均可通过计算机控制完成； （2）可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换； *（3）具有≥20种曲线拟合方式；曲线分析包括：IC50/EC50、插值法/外推法、自定义权重、平行性分析、显示相对效能和R2、综合置信区间显示； *（4）具有≥150种预设模板； （5）数据显示既可以显示原始结果，也可以显示运算结果的彩色图或灰度图，以及3D显示； （6）具有公式编辑功能，可以完成自编公式进行数据统计，无需第三方软件统计分析； 19.配置清单： （1）主机一套（含四光栅系统、全波长吸收光、全波长荧光、全波长化学发光、AlphaScreen、荧光偏振、均相时间分辨荧光、WesternBlot模块）； （2）双通道注射器； （3）成像模块； （4）专业分析和控制软件一套； （5）控制终端1套（不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）。 | 1 | 65.00 |
| 4 | 紫外可见近红外分光光度计 | 一、技术指标 1.波长范围：190～3300nm； 2.检测器：高灵敏度光电倍增管（UV-VIS），冷的PbS（NIR）； *3.光谱带宽：UV-Vis：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm、10nm；NIR：0.25nm、0.5nm；1～33nm（自动控制）； 4.分辨率：小于0.15nm； 5.波长重复性：UV-Vis：±0.05nm，NIR：±0.2nm； 6.波长扫描速度：0.5至5000nm/min； 7.光度计准确度：±0.002Abs（0至0.5Abs）,±0.003Abs（0.5至1.0Abs）,±0.006Abs（1.0至2.0Abs）,±0.3%T；遵循NIST SRM 930方法； 8.噪音水平：<0.00003Abs（RMS）（500nm，带宽2nm）<0.00003Abs（RMS）（1500nm，自动带宽）； *9.基线记忆：3通道（系统基线：1通道用户基线：2通道）； *10.基线平直度：<±0.0002Abs （200至2500nm）<±0.002Abs（2500至3300nm）； 11.基线稳定性：<0.0002Abs/h（500nm）； 12.光谱吸光度测定范围：-5～+5.0Abs； 13.光源：氘灯；钨灯；包含光轴自动调整机构； 14.分析控制软件： （1）具备以表格形式显示多个样品之间的指定波长数据和面积计算数据、半峰宽计算数据等功能； （2）具有波长准确度、噪声水平、基线平坦度等的性能确认功能； （3）可自定义的报告书模板功能； 15.长寿命氙灯： （1）反射镜类型：抛物面； （2）主体材质：熔融石英； （3）电功率：不低于380W； （4）有效寿命：不低于1000h； （5）总输出光功率：不低于150W； （6）UV输出（<390nm）：2.6W； （7）IR输出（>770nm）：29W； （8）漂移：±0.5%/h； （9）波动（p-p）：0.2%； （10）高色温：6000K； 二、配置要求 主机（包含软件）1套、60mm积分球（内衬材料：硫酸钡，开孔率<7.8%，包含最大光程40mm长光程池支架）1套、电控温附件（-15-110度，标配程序控温软件）1套、薄膜支架1套、玻璃滤光片支架1套、原厂原装石英比色皿（10mm）8个、原厂原装微量石英比色皿（340-600微升）8个、微量样品池用挡光板8个、垫片（10°）1套、订制粉末池1套、长寿命氙灯2套、控制终端1套（不低于14代i7-14700CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）。 | 1 | 52.00 |

第二包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●多功能电磁法仪 | 1.采集接收系统： *（1）接收通道数：高精度通道（24bit）≥3道；高速通道（18bit）≥1道； *（2）高精度通道频带特性：0-7KHz（24bit）； （3）采样率：30KHz（24bit）1000KHz（18bit）； *（4）内置发射机发射电流：0-3A可调； （5）基波频率：至少包含频率12.5、25、50、100HZ； *（6）显示器：≤3.5英寸TFT； （7）体积：≤20×15×10cm； （8）存储：要求存储容量≥8G TF卡； （9）重量：≤3Kg； （10）内置锂电池：≥7.4V/11000mAH连续工作时间≥8小时； 2.半航空接收线框： *（1）线圈等效面积：≥3000m2； （2）线圈频带：范围不低于3Hz-10KHz； （3）线圈电阻：≤3K； *（4）线圈重量：≤2Kg； （5）线圈输出阻抗：≤50欧姆； （6）有源放大器增益：≥42db； （7）放大器电源：至少满足±9V~±12V； *（8）线圈输出最大信号：≥15Vpp； *（9）线圈工作电源：5V/150mA； *（10）内置GPS/北斗双星定位和九轴姿态、磁场、气压高程等数据输出； （11）环境使用温度：-20°C~+60°C； *（12）配备线框连接线≥2条，规格：长度10米； 3.大功率发射机： *（1）最高发射电压：≥1000V； *（2）最高发射电流：≥40A； （3）发射基频：至少包含频率12.5、25、50、100Hz； （4）发射波形：50%占空比方波； （5）关断时间：≤１us（电阻负载）； （6）同步方式：GPS授时秒脉冲同步； （7）要求配备发射电缆规格：≥4c㎡，长度：≥2000米； 4.中功率发射机： （1）输入电压：12-72V（电瓶/整流稳压器等）； （2）发射电压：1-70V连续可调； （3）关断时间：≧0.56us（纯电阻负载20A）； （4）发射电流：0.1-20A连续可调； （5）发射波形：方波； 5.发电机： *（1）最大功率：≥19KVA ； （2）电压：220/380V； （3）功率因数：≥0.8； （4）类型：满足四冲程汽油空冷发动机； *（5）起动方式：电起动； （6）油箱容量≥40L； *（7）重量≤250Kg； 6.数据处理系统： *（1）具有批量测点文件的管理与编辑、批量数据的快速积分处理、数据处理及滤波功能； *（2）具备进行飞行采集数据姿态校正及调平功能； （3）具备格式转换、电压抽道功能； *（4）具备带地形的二维电阻率处理以及复杂三维电阻率显示编辑功能； （5）飞行测量批量轨迹二维、三维可实时显示； （6）可进行电阻率反演成图； 7.无人机飞行平台： （1）类型：旋翼无人机； *（2）无人机负载能力：任务载重≥5Kg； （3）单次续航时间：≥20min； *（4）最大飞行高度：≥2000米； （5）含地面操控系统； 8.配置清单： 采集单元站（内置小功率发射机）1套，接收线圈（含姿态传感器等效面积3000m2）1套，发射线圈（等效面积：16m2，2米四节）1套，连接线（10米） 中功率发射机2套，大功率发射机（航空大定源/线源）1套大功率发电机发射电缆平台数据处理软件。 | 1 | 104.00 |
| 2 | 微生物呼吸仪 | 1.样品培养单元： （1）每个系统的反应器数量：≥36； （2）反应器材料：高硼硅玻璃； （3）反应器体积：500mL； （4）水浴锅外尺寸：约68×56×32cm； （5）温度控制：最高≥60℃（精度≤0.2℃）； *（6）反应器搅拌系统：机械搅拌（可调搅拌间歇，速度和旋转方向），10-200rpm； *（7）反转搅拌系统10档可选，间歇时间5s-3600s； （8）卡扣式安装的多功能电机一套（36个）； （9）原位吸附装置数量：36； （10）特征：带两个螺纹孔； （11）容量：≥255mL； （12）吸收液：根据吸收的目标气体而定，例如对CO2的吸收使用3Mol/L NaOH，pH指示剂； （13）吸收效率：>98％（氢氧化钠吸收二氧化碳）； 2.二氧化碳吸附单元： （1）二氧化碳捕集瓶数量：36； （2）瓶子材料：高硼硅玻璃； （3）二氧化碳捕集瓶的体积：≥250mL； （4）瓶托尺寸：约55×33×28cm； （5）吸收液：根据吸收的目标气体而定，例如对CO2的吸收使用3Mol/L NaOH，pH指示剂，每瓶80mL（不包含）； （6）吸收效率：>98％（氢氧化钠吸收二氧化碳）； 3.流量计通道和数据采集单元： （1）气体单次测量：可36个单元并行运行； *（2）工作原理：气液置换和浮力、整体体积测量； *（3）工作方式：高精度省力杠杆单方向抬起； （4）气体流量测定腔体透明可观察； （5）气体流量测定腔体可装液100-130mL； （6）测量分辨率：9mL或2mL，可通过模块的更换实现双分辨率混合设置； （7）检测能力：9mL流量腔体单元每个通道可累积测量7200L气体2mL流量腔体单元每个通道可累积测量1600L气体； （8）即时气体流量的测量范围：1–6000mL/h（9mL流量腔体单元）；0.2–1500mL/h（2mL流量腔体单元）； （9）集成数据采集； *（10）内置温度、压力、霍尔、陀螺仪传感器； *（11）测量精度：CV≤1%（9mL流量腔体单元）；CV≤3%（2mL流量腔体单元）； （12）操作压力：-50-50mbar； （13）进出气口直径：内径：2.4-2.6mm外径：4.2-4.7mm； 4.数据处理系统： *（1）有氧和厌氧可批次测试的数据处理系统，基于Web嵌入式服务器上运行，无需在电脑、平板或手机上预装软件； （2）提供完善的系统日志，XM或CSV格式原始数据，生成完整实验报告； *（3）在线实时气体流量和体积显示； *（4）自动实时压力和温度补偿； （5）实时气体流量和体积标准化； 5.配置清单： 仪器36测试通道标准配置外，另配：搅拌轴（500mL加吸附）-36根、2mL分辨率气体测量单元模块-36个、单通道气体流量计12个、500mL反应器12个、卡扣式安装的多功能电机12个、二氧化碳捕集瓶12个、气体原位吸附装置12个、水浴锅1个、控制终端（不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）。 | 1 | 52.00 |
| 3 | 研究级荧光显微系统 | 一、电动荧光显微模块 1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm； 2.放大倍数：40X-1000X； 3.目镜：超大视野目镜SW10X/≥25mm，高眼点，-5～+5视度可调； 4.正像镜筒：铰链式三目观察头、30°倾斜，固定视度，瞳距47-78mm，目视/数码三档分光比：100/0、20/80、0/100； 5.转换器：电动物镜转换，（带编码，光强记忆）带分析槽的内倾式内定位六孔转换器，转动舒适，定位准确可靠； 6.物镜：无穷远平场半复消色差相衬物镜4X NA≥0.13 WD≥17 10X NA≥0.3 WD≥16 20X NA≥0.5 WD≥2.7 40X（弹簧） NA≥0.75 WD≥1.4 100X（弹簧、油） NA≥1.4 WD≥0.18 7.电动载物台： （1）高性能步进电机XYZ平台，行程不小于125mm×75mm×25mm； （2）载物台移动最小步距XY轴：≤1um重复定位精度：≤3um； （3）载物台移动最小步距Z轴：≤0.125um重复定位精度：≤0.5um； （4）XY单轴移动最大速度：≥20mm/s （5）载物台面积不低于275mm×210mm，一次可放置4张切片； （6）电动控制手柄：可控制XYZ轴，含电控连接线； 8.透射照明：3W LED； 9.荧光垂直照明装置：六孔转盘，电动切换，前端设置光闸、荧光挡板； B激发光波滤色组件：激发BP460-495截止BA510-550分色DM505G激发光波滤色组件：激发BP528-553截止BA578-633分色DM565 U激发光波滤色组件：激发BP360-390截止BA435-485分色DM415； 10.聚光镜：八孔转盘聚光镜，含明场、相衬、DIC孔位； 11.ECO照明系统：人走灯灭功能； 12.荧光光源：3W LED长寿命光源； 13.智能屏：底座带液晶屏，实时显示倍率、亮度、照明方式、XYZ坐标等信息，支持触控操作倍率切换； 14.光传感器：冷CCD相机，1”CMOS（彩色），2000万物理像素（像素2.4um×2.4um）；ISO感光度：ISO200~ISO3200；曝光时间：0.1毫秒至15秒；显示帧频：15@5440×3648；50@2736×1824；60@1824×1216，图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等；数据接口：USB3.0；制冷温度：低于室温15°到室温25° ；软件带有实时3D降噪、景深融合、大图拼接等功能。 二、荧光体视显微模块 1.光学系统：平行复消色差光路变倍系统； 2.变倍比：18：1； 3.目镜筒倾角：20°（标准三目观察,低眼点）； 4.瞳距调节范围：48～76mm； 5.宽视野目镜：10X（视场数：≥22mm）； 6.变焦倍数：0.75X-13.5X，变倍范围从7.5X-135X（1倍物镜下）须涵盖此范围，连续可调；具备0.75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13.5点停位置； 7.变倍主体：前置具有可调节的视场光阑，可显示不同照明孔径下的景深对比效果； 8.物镜：1倍平场复消色差物镜，数值孔径≥0.15（分辨率≥1000lp/mm），工作距离≥60mm； 9.明场照明： （1）透射：长寿命LED超薄透射底座,使用寿命≥60000小时,明场照明，倾斜相干照； （2）照明透射调节模块，滑动操作杆上有刻度，通过调节滑块改变对比度，具备观察无色透明的标本并呈现立体三维图像； （3）落射：双光纤照明，亮度可调； 10.调焦机构：同轴粗微调：配备防空回机构,调焦精度更高,粗调焦旋钮行程100mm（粗调行程每一圈为：37.7mm）,微调焦旋钮行程100mm（粗调行程每一圈为：0.8mm）； 11.电控控制面板：可实现倍率、调焦、限位、照明等电动化控制； 12.长寿命LED荧光光源,使用寿命不低于30000小时，亮度可调；三色荧光激发：B激发光波滤色组件：激发BP460-495截止BA510-550分色DM505；G激发光波滤色组件：激发BP528-553截止BA578-633分色DM565；U激发光波滤色组件：激发BP360-390截止BA435-485分色DM415；光传感器：1”CMOS（彩色），2000万物理像素（像素2.4X2.4um）；ISO感光度：ISO200~ISO3200；曝光时间：0.1毫秒至15秒；显示帧频：15@5440x3648；50@2736x1824；60@1824x1216，图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等；数据接口：USB3.0；制冷温度：-15°～25°；软件带有实时3D降噪、景深融合、大图拼接等功能； 13.控制终端不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器。 | 1 | 52.00 |
| 4 | 连续波电子顺磁共振波谱仪 | 1.主机： *（1）连续波模式下探测信噪比：≥800：1； *（2）绝对自旋数目灵敏度：≤5×；10^9spins/（G∙√Hz）； （3）微波频率范围：9.2-9.9GHz； （4）最大衰减微波功率衰减：≥60dB； （5）微波功率范围包含：1μW~100mW； *（6）调制场频率：10kHz、50kHz和100kHz； *（7）磁场范围：-1000~6500Gauss（支持过零点扫描）； （8）样品区域磁场均匀性：≤50mG； （9）磁体冷却方式：风冷； （10）扫描速度：5ms/点~5s/点； （11）最大扫描点数：≥256000点； （12）无载Q值范围：≥6000； （13）最大调制场幅度：≥10Gauss； （14）支持液氮变温系统； （15）支持原位光照系统； （16）支持自动调谐； （17）支持Q值可在软件端实时显示并被存储； *（18）可选内置Mn标，进行相对定量EPR计算，同时支持无需标样的绝对自旋数定量EPR计算； 2.标准样品组： （1）BDPA，1支，用于调制场单元校准； （2）DPPH，1支，用于快速测试连续波EPR校正g值； 3.标准样品管： （1）4mm外径，3mm内径石英样品管，25支； （2）50μl毛细管，250支； 4.样品定位器：适用于台式连续波电子顺磁共振谱仪样品管位置标定的定位器； 5.控制终端： （1）不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能，支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析； （2）数据处理和分析：可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作； 6.液氮变温系统： *（1）温度范围：100K-600K； *（2）温度稳定性：±0.2K； （3）制冷源：液氮； （4）配有4mm外径3mm内径300mm长的石英样品管20支； 7.原位光照系统（氙灯）： （1）光谱范围：包含320-780nm； （2）总辐射光功率：50W； （3）支持6位电动滤光轮，软件控制切换。 | 1 | 82.00 |

第三包：

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●多通道电化学工作站 | 1.系统性能： （1）最小时基：≤10μs； （2）本底噪音：≤10uVrms； （3）浮地功能：具备； *（4）三通道，每个通道均可实现交流阻抗测试； *（5）通道间完全独立，仅做软件共享，可拆分三台工作站独立使用，并涵盖双恒电位仪功能； 2.电流： *（1）量程：100pA-1A； *（2）电流分辨率：≤3.3fA； 3.电位： （1）槽压±22V； （2）精度（直流）：≤0.1%满量程； *（3）最小电位分辨：≤1μV； （4）最小电位阶跃：12.5μV； 4.阻抗特性： *（1）电化学交流阻抗频率范围：最高10μHz～2MHz，常规10μHz～20KHz； （2）AC幅值（峰-峰）：1mV～1000mV； （3）输入阻抗：1012Ω； 5.扫描速率：≥3000V/s； 6.辅助I/O：16位模拟输入、软件兼容的输入口、软件控制的输出口； 7.iR补偿 （1）模式：电流截断； （2）最小截断时间：≤33μs； （3）最大截断时间：≥715s； 8.软件： （1）一体化软件，包括脉冲伏安、交流阻抗、直流腐蚀、脉冲伏安、临界点蚀、电化学噪音、频率调制、电化学信号分析、电化学能源软件包等不同化学分析方法，软件终身免费升级； *（2）软件开放源代码； 9.配置要求：三通道电化学工作站一套，每个通道均有自己独立软件，并可共享至其它通道、电极引线四套、模拟电化学池及屏蔽器三套、电化学分析测试软件三套、同步线两条、控制终端1台（不低于14代i7-14700CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）。 | 1 | 76.30 |
| 2 | 温室气体分析系统 | 一、气相模块 1.快速加热和冷却的柱温箱： （1）柱箱温度：室温以上3℃～450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃）； （2）程序升温：32阶33平台； *（3）可设定升温速率：最大不低于±240℃/min； （4）温度设定精度：≤0.1℃； （5）控温精度：设定值(℃)±1%； （6）温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； （7）冷却速度：从450降到50℃≤3.5min（210s）； （8）具有柱温箱温度的自动保护功能； （9）最大运行时间：≥9999.99分钟； （10）内置氢气传感器，实时监控泄漏； （11）可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率； 2.进样单元：分流/不分流进样口 （1）最高温度：≥450℃； （2）配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能； （3）标准配备载气节省模式； （4）压力设定范围：0～1035kPa（相当于0～150psi）； （5）压力控制精度：≤0.001psi/kPa/bar； （6）压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min； （7）压力程序：7阶； （8）分流比设定范围：0～9999； （9）流量设定范围：0～300mL/min，He，0～600mL/min，N2； 3.检测器单元： （1）氢火焰离子化检测器： ①最高使用温度：≥450℃； ②自动点火功能； ③检测限：≤1.3×10-12g/s(十二烷)； ④动态范围：107； （2）电子捕获检测器： ①最高使用温度：≥400°C； ②检测限：≤4.2fg/s(γ-BHC)； ③动态范围：8x104； ④数据采集速度：≥500Hz； （3）介质阻挡检测器： ①最小检测限：≤0.8pgC/s(十二烷,放电气流速50mL/min)； ②通用型检测器，对永久性气体和有机化合物均可以响应。 二、液相部分 1.系统控制： （1）仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面；工作站：支持，GUI操作界面；移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面，仪器可作为前处理装置和温室气体系统联用，也可以单独使用； 2.输液泵： *（1）脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液（体积400uL）； （2）泵类型：并联双柱塞； （3）泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积； （4）脉动：<0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水）； *（5）流速范围：0.0001～10mL/min，精确到小数点后4位； （6）流速重现性：<0.065%RSD或<0.02minSD，其中较大值； （7）梯度：4元梯度； （8）梯度范围：0～100%（0.1%步进）； （9）梯度程序：20步； （10）梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）； （11）梯度重现性：±0.1%（1mL/min，10MPa，指定条件）； （12）最大耐压：≥50MPa； （13）物理双泵头； 3.自动进样器： （1）进样方式：全量进样； （2）最大耐压：≥50MPa； （3）进样准确度：±1.2%（50uL，N=6）； （4）进样体积：0.1～100uL； （5）进样精度：RSD<0.20%（5.0-2000uL），RSD<0.25%（2.0-4.9uL），RSD<0.5%（1.0-1.9uL），RSD<1.0%（0.5-0.9uL）； *（6）交叉污染：≦0.0025%(典型值)； （7）进样周期：最小≤14sec（5uL）； （8）样品数量：≥210位（1.5mL）； （9）样品盘材质：金属材质； （10）进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）； （11）前处理功能：支持样品转移，添加，稀释； 4.柱温箱： （1）加热/制冷方式：强制空气循环式； *（2）容量：可放置不少于5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等； （3）控温范围：室温-10～90℃，±1℃； 5.检测器： （1）波长范围：190～700nm； （2）噪音：±2.5×10-6AU（250nm，响应≤2sec，空池）； （3）漂移：100×10-6AU/h（250nm）； （4）双波长检测：支持； （5）比例色谱：支持； *（6）检测器流通池和光学系统的双重调温功能； （7）流通池控温范围：9-50℃； （8）内置使用内置Ho过滤器与吸光度检查过滤器。 三、配置清单 1.气相色谱主机、三通道自动压力控制器、一通道自动压力控制、氢火焰离子化检测器、电子捕获及介质阻挡放电等离子体检测器各1套、甲烷转化炉1台、自动六通阀和自动十通阀一套、气体定量环一套、标准样品一套、Porapak-Q80/100、Heyasep-D2m×2mm、Heyasep-D1m×2mm等色谱柱各2套、三路一体气路净化装置一套、氢气空气发生器一套； 2.液相色谱主机（含泵单元、5路脱气机、梯度比例阀、紫外检测器、柱温箱、自动进样器等）、专用色谱柱一支、原厂工作软件； 3.控制终端2台（不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）。 | 1 | 68.00 |
| 3 | X射线衍射仪 | 1.X射线源： *（1）最大输出功率：≥600W； （2）最大电压：≥40kV； （3）最大电流：≥15mA； （4）安全防护：（0.2（sv/h（离机柜5cm内）；电流电压数字显示、超高频电压发生器,高压稳定度：≤0.05%（外电压变化10%）； 2.固定靶： 靶材：Cu靶； 3.测角仪： （1）转动方式：（/2（模式，2θ角度扫描范围：-3°<2θ≤145°； （2）编码盘：双光学编码盘； （3）驱动方式：直流马达驱动； （4）步进角度：+/-0.0001度； *（5）测角仪半径：≥150mm； - 4.基本光学系统： - 光学系统包括：索拉狭缝，发散狭缝，防反射狭缝，接收狭缝等； 5.样品台： （1）样品台：标准粉末样品台1个； （2）样品架≥60个； 6.一维阵列计数器： （1）一维全能矩阵探测器； *（2）探测器有效面积：≥256mm2； （3）背景：低于0.1cps； （4）0D,1D实时转换； 7.控制系统： *（1）外接独立控制系统（不低于14代i7-14700 CPU，16G内存，2T固态硬盘，27英寸4k显示器）； （2）遥控诊断系统：直接与主机连接不通过控制终端； 8.制冷系统（制冷量不低于1600mL）： （1）工作要求：连续工作； （2）控温精度：优于±0.5℃具有过热保护系统； 9.软件要求： （1）软件为Window10操作平台，可对设备进行自动控制。峰形拟合，背底修正，数据平滑，Kα2剥离，物相鉴定程序，包括使用扫描数据或峰位数据或两者结合，原始数据直接检索，自动对残余峰进行鉴定；可以对图形进行进行缩放，叠加，减差、对比和剪贴；三维图形显示，参考强度法半定量分析； （2）包含ICDD PDF-2、ICDD PDF-4+、ICDD PDF-4/（Minerals、Organics、Axiom）五年使用许可； 10.配置：主机，高压发生器，测角仪，标准样品台，一维阵列探测器。 | 1 | 58.00 |

### 注：

### 1.第一、二、三包投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告,或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款按负偏离进行处理。在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。