东方国际招标有限责任公司

[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院南京地质古生物研究所
光学显微镜采购项目

招  标  文  件
第二册
（专用册）
招标编号：OITC-G240362652
东方国际招标有限责任公司
中国 · 北京
2024年11月
第八部分  采购需求

货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	光学显微镜
	1台
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格
第1包 

技术要求：

工作条件：

1.1 供电要求：220V 12A 。

1.2 环境要求：工作温度20℃-26℃、工作湿度40%-60%。

1.3 稳定无倾斜的实验台。

设备用途：

该设备用于获取清晰的高质量的荧光图像及偏光图像，可用于观测岩石薄片、固定细胞、动植物组织、微生物等样品的结构。 

技术规格：

*3.1、高级研究用全自动正置荧光显微镜主机，复消色差光路，配置明场、偏光、荧光观察功能，并具有可升级空间。
3.2、Z轴电动调焦，物镜电动转换，荧光滤色块电动转换。
#3.3、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统。,
#3.4、显微镜操作控制方便，具有触摸式液晶显示屏TFT，可通过触摸按键方便地控制整个显微镜的操作。
#3.5、有专门针对防（极轻微）震动的设计。主体光路部分由同一材料制成，具相同热膨胀系数，可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。
#3.6、高精度大扫描台，扫描台行程≥130*85mm，最大速度≥50 mm/s。
#3.7、目镜：大视场的目镜≥23mm。
#3.8、聚焦转轮上有5个不同形状与纹路的按钮，有预设功能，分别控制明场光源强度（高、低），3200K色温调节滤片，透射光与反射光挡板。

3.9、放大倍数1.25X-100X:

增强反差型平场荧光物镜1.25x (NA≥0.03)

增强反差型平场荧光物镜5x (NA≥0.13)；
增强反差型平场荧光物镜 10x (NA≥0.25)；
增强反差型平场荧光物镜 20x (NA≥0.5)；
增强反差型平场荧光物镜40x (NA≥0.8)；
增强反差型平场荧光油镜100x (NA≥1.3)

3.10、荧光光源为LED白光长寿命光源，使用寿命≥30000小时，荧光亮度线性调节。
3.11、6位电动物镜转换器，6位电动荧光滤色块转换器。
#3.12、配备三种（DAPI、GFP、CY3）高性能荧光滤色块，将来可根据实验需要加配其他通道。荧光观察时，有降低荧光背景、增强荧光信号的装置，荧光滤色镜透过率高且分光准确的光陷阱技术，消除背景杂散光，提高图像效果。
#3.13、荧光和透射光的转换有快速光闸装置（挡板切换时间高达100ms），滤色块转换和光闸由软件控制，可在多通道荧光图像拍摄时自动转换。
#3.14、配置反射光明场、透射光偏光及反射光偏光，配套90°可调起偏器、360旋转拉姆达补偿器及λ拉姆达片补偿片、LED长寿命光源。
3.15、成像系统：
*15.1、高速彩色制冷型COMS 相机：显微数码专用彩色制冷型COMS 相机，芯片尺寸≥1.1英寸；像素≥2000万；制冷温度低于室温≥18℃；像素点大小≥2.74 μm x 2.74 μm ；动态范围：1:5000，HDR 模式 1：25000；曝光时间：100μs至60s；光谱范围：400～720nm；拍摄速度：全幅拍摄110幅/秒（1920x1080）； USB3.0 高速传输。
*15.2、高速彩色制冷型COMS 相机：芯片尺寸≥1.1英寸、像素≥1200万、像素点大小≥3.45 μm x 3.45 μm。
3.16、图像处理软件
3.16.1、具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等。
3.16.2、时间序列拍摄：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数无上限。
3.16.3、多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像。
3.16.4、Z轴序列拍摄：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息。
3.16.5、图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上。
3.16.6、自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接。
3.16.7、实验拍摄条件参数可保存，可设置和保存个性化拍摄参数，拍摄调节参数一键调用，满足多次重复性实验条件的一致性。
3.16.8、图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置。
3.16.9、具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析。
3.16.10、具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。
3.16.11、提供多种去卷积模块，使用中可根据不同样品选择不同模式进行处理，从而避免统一模式后图像假象产生。
#3.17、高性能电脑工作站一套，配置不低于如下配置：图形工作站/CPU:CPUX2  48线程 3.0G/内存128G / 硬盘：1T固态+4T机械硬盘 / 显存：24G / win10 专业版/ 31.5寸4K显示器。
产品配置要求

 产品主体部分说明

显微镜主机（偏光和荧光观察）一台、1.25X物镜、5X物镜、10X物镜、20X物镜、50X物镜、100X油镜、荧光光源及荧光模块1套、相机2台、图形工作站1套。

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、备件和消耗品。

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.1.1 如要求卖方在最终用户处现场安装、调试，调试后验收时要达到的指标，

1.1.2 安装调试时间等在此逐项列出

1.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

1.2.1  自仪器到货10日内，卖方提供仪器操作方面的培训1次（不少于3小时），并能每年至少3次上门提供技术支持。
1.3 保修期：仪器提供有1年原厂质保。
1.4 维修响应时间：2小时响应，24小时到现场，48小时解决问题。
1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

（三） 订货数量：

1套
（四） 交货地点：

 用户指定地点
（五）交货日期：

合同签订后90个工作日内。                                           

24

