# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 | 1台 | 否 | 是 |

2.配置清单

| 序号 | 标的名称 | 配置清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 | 紫外可见近红外分光光度计主机 | 1台 |
|  |  | 薄膜支架 | 1套 |
|  |  | 电子冷热式单池架 | 1套 |
|  |  | 偏光器安装附件 | 1套 |
|  |  | 色彩测定软件 | 1套 |
|  |  | 薄膜厚度测定软件 | 1套 |
|  |  | 评估软件 | 1套 |
|  |  | 10mm方形石英比色皿 | 1个 |
|  |  | 10mm方形NIR石英比色皿(200nm-3500nm) | 1个 |
|  |  | 10mm方形带密封塞石英吸光比色皿 | 1个 |
|  |  | III 型偏光器 | 1个 |
|  |  | 镜面反射装置 | 1个 |
|  |  | 微量流通池 | 1个 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效之日起60天内交货并完成安装调试；

交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人于合同生效后30日内向中标人预付40%的货款，货物到货后经采购人初步验收合格后30日内支付中标人40%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余20%的货款。

3. 售后服务（质保期）

3.1售后服务：

制造商原厂免费质保期3年，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与中标人签订产品维护协议（符合采购人采购制度要求的前提下），确保仪器的正常运转。需提供由制造商出具的售后服务承诺函。

保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，中标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场。

3.2安装调试与培训

提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用中标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足教学科研需要。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

注：本项“★”和“#”条款需提供产品宣传彩页或第三方机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。

1 工作环境

△1.1使用温度范围：15°C to 35°C或更宽

△1.2 使用湿度范围：30% to 80%或更宽

2 技术规格

2.1 分光系统

★2.1.1光学系统：双光束

★2.1.2分光器：双光栅分光双单色器。

预置单色器：凹面衍射光栅分光器

主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器

△2.1.3测定波长范围：可满足185~3300nm

△2.1.4波长准确性：紫外、可见区：±0.2nm；

近红外区：±0.8nm

△2.1.5波长重复精度：紫外、可见区：±0.08nm以内；

近红外区：±0.32nm以内

#2.1.6波长扫描速度：

-波长移动速度：可满足紫外可见区18000nm/min；近红外区70000nm/min；

-波长扫描速度：可满足紫外可见区4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区9000nm/min；近红外PbS区4000nm/min

△2.1.7波长采样间隔：可达到0.01nm

△2.1.8光源切换波长：和波长同步自动切换282.0nm~393.0 nm（0.1nm步进）

△2.1.9谱带宽度：紫外可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换

近红外区：0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换

△2.1.10分辨率：可达到0.1nm

★2.1.11杂散光：0.00008% 以下  (220nm,Nal)

0.00005% 以下 (340nm, NaNO2)

0.0005% 以下 (1420nm, H2O)

0.005% 以下 (2365nm, CHCl3)

△2.1.12测光方式：双光束测光方式

△2.1.13测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率（%），能量（E）

△2.1.14测光范围：吸光度：-6~6 Abs或更宽

△2.1.15光度准确性：±0.003Abs(1Abs)   ±0.002Abs(0.5Abs)

△2.1.16光度重复精度：±0.0008Abs(0.5Abs)，±0.0016Abs(1.0Abs)

#2.1.17噪音	0.00005Abs以下 (500nm)

0.00008Abs 以下 (900nm)

0.00003Abs 以下 (1500nm)

★2.1.18基线平直度：±0.004Abs（185-200nm）

±0.001Abs（200-3000nm）

±0.005Abs（3000-3300nm）

△2.1.19漂移：小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm)

△2.1.20基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

△2.1.21光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）

★2.2检测器：标配三个检测器，紫外、可见区：光电倍增管

近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器

★3薄膜支架

★4电子冷热式单池架：

4.1温度范围：0~110℃或更宽

4.2温度显示单位：0.1℃

4.3温度速率：低于±0.25℃（0~25℃）

低于±1%℃ to Set value（25~75℃）

低于±2%℃ to Set value（75~110℃）

★5 偏光器安装附件

★6 色彩测定软件

★7 薄膜厚度测定软件

★8 平板玻璃透射、反射、热辐射的测试方法及太阳能增益系数的评估软件

★9 10mm方形石英比色皿，10mm方形NIR石英比色皿(200nm-3500nm)，10mm方形带密封塞石英吸光比色皿

★10. III 型偏光器

★11. 镜面反射装置 (可满足5度入射角)

★12. 微量流通池

3. 验收标准

由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。